2 priedas. Techninė specifikacija. Vaizdo endoskopijos sistema.

Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:
Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);
4.1.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 
[bookmark: _Toc513098773][bookmark: _Toc513098940]5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.





	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma techninio parametro reikšmė, nurodant konkrečią reikšmę ir atitikimo įrodymą pridedamame dokumente, pvz. vartotojo vadovas, lankstinukas ar pan. Atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama, nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos (pažymimas puslapis)

	1.
	Endoskopinė įranga (vaizdo sistema)
	Kiekis 1 komplektas
	

	1.1
	Vaizdo centras, 1 vnt.
	

	1.1.1
	Vaizdo sistema skirta
	Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui
	

	1.1.2
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 

	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas
	

	1.1.3
	Vaizdo pagerinimo funkcija
	Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška
	

	1.1.4
	Vaizdo ekrane funkcija
	vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.1.4
	Diafragmos režimas:

	1. Automatinis 
2. Didžiausios reikšmės (maksimalus)
3. Vidutinis
	

	1.1.5
	Signalų išvesties formatas:
	4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas HDTV ( arba HD) išvestis: 3G-SDI, HD-SDI arba DVI arba analogiškas
	

	1.1.6
	Paciento duomenų įvedimas 
	Ne mažiau 40 pacientų duomenų
	

	1.1.7
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	1.1.8
	Jutiklinis arba informacinis skydelis
	Būtina
	

	1.2.
	Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt.
	

	1.2.1.
	Dydis
	≥ 31 ” įstrižainė
	

	1.2.2.
	Skirtas naudoti medicinoje
	Būtina
	

	1.2.3.
	Įvestys
	4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos
	

	1.2.4.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1.Vaizdas vaizde arba analogiška
2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška
	

	1.2.5.
	Skiriamoji geba
	ne blogiau 3840x2160
	

	1.2.6.
	Spalvų skaičius 
	ne blogiau 1000 mln.
	

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis
	

	1.3.2.
	Endoskopų laikiklis endoskopams
	ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti
	

	1.3.3.
	Lentynos įrangai sudėti
	≥4 
	

	1.3.4.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina
	

	1.3.5.
	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina
	

	1.3.6.
	Laikiklis CO2 dujų balionui
	Būtina
	

	1.3.7.
	Surinkimo indo laikiklis
	ne mažiau kaip dviem surinkimo indams kabinti 
	

	1.4.
	Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt.
	

	1.4.1.
	Paskirtis
	
	Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą.
	

	1.4.2.
	Reguliuojamas vandens srautas
	
	1. per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min;
2. per instrumento kanalą : ≥600 ml/min.
	

	1.4.3.
	Komplektacija:

	1. Ne mažiau kaip 1 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis   sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.
2. Peristaltinės pompos galvos vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt.
3. Valdymo pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	1.5.
	Vakuuminis siurblys, 1 vnt.
	

	1.5.1.
	Vakuumas
	≥ 90 kPa
	

	1.5.2.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 40 l/min.
	

	1.5.3.
	Indas skysčiams
	≥ 2 L
	

	1.5.4.
	Komplekte
	1. Indas skysčiams, autoklavuojamas,  ne mažiau kaip 2 vnt.
2. Filtras,  ne mažiau kaip 10vnt.
3. Siurbimo žarnelės, ne mažiau kaip 20vnt.
	

	1.6.
	Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema
	1 vnt.
	

	1.6.1.
	Prietaiso taikymo sritys
	endoskopinis CO2 reguliavimo įrenginys yra skirtas tiekti dujas į virškinamąjį traktą
	

	1.6.2.
	Komplekte
	Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono, ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	1.7.
	Vaizdo gastroskopas,  1 vnt.
	

	1.7.1.
	Regėjimo laukas
	 140°
	

	1.7.2.
	Lauko gylis
	ne blogiau 2-100 mm
	

	1.7.3.
	Lenkimo kampai
	aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn  210°/ 90°/100°/ 100°
	

	1.7.4.
	Distalinės dalies diametras 
	 9,9 mm
	

	1.7.5.
	Įvedamo vamzdelio diametras 
	 9,9 mm
	

	1.7.6.
	Kanalo diametras 

	2,8 mm
	

	1.7.7.
	Darbinis ilgis 
	1000 mm

	

	1.8.
	Vaizdo kolonoskopas, 2 vnt.
	

	1.8.1.
	Regėjimo laukas 
	 140 o
	

	1.8.2.
	Lauko gylis
	ne blogiau 2-100 mm
	

	1.8.3.
	Lenkimo kampai 
	aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn  180 o 180 o/160 o/ 160 o
	

	1.8.4.
	Distalinės dalies diametras
	 13,2 mm

	

	1.8.5.
	Įvedamo vamzdelio diametras
	 13,2 mm
	

	1.8.6.
	Kanalo diametras 
	3,7 mm
	

	1.8.7.
	Darbinis ilgis 
	1680  mm
	

	1.8.8.
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	

	1.8.9.
	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas
	Būtina
	

	1.9.
	Elektrochirurginis generatorius
	1 vnt.
	

	1.9.1.
	Prietaiso taikymo sritys
	Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją
	

	1.9.2.
	Darbo režimai:
	
	

	1.9.4.
	Monopolinis pjovimas  arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.9.5.
	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas 
arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.9.6.
	Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.9.7.
	Monopolinė forsuota koaguliacija
(ForcedCoag) arba analogiškas
	≥ 120 W
	

	1.9.8.
	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas
	≥  100 W
	

	1.9.9.
	Aparato komplektacija:
	
	

	1.9.10.
	Neutralaus paciento elektrodo laidas
	 ≥ 1 vnt.

	

	1.9.11.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui
	 ≥ 1 vnt.

	

	1.9.12.
	Kojinio valdymo pedalas
	≥ 1 vnt.
	

	1.9.13
	Neutralus paciento elektrodas
	≥ 100 vnt.
	

	2.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn. 
	





