Kombinuotas lazeris manipuliacijoms priekiniame ir užpakaliniame akies segmente

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotokoaguliacijos lazeris | Kieto kūno |  |
|  | Darbinės šviesos bangos ilgis | 532 ± 5 nm |  |
|  | Spindulio naudojamo taikikliui bangos ilgis | Diodas 620 ÷ 650 nm |  |
|  | Lazerio aušinimo tipas | Termoelektrinis |  |
|  | Maksimali lazerio galia ties ragena | ≥ 1.5 |  |
|  | Reguliuojama impulso trukmė | ≥ 10 ÷ 2500 ms; „cw“ - nepertraukiamas rėžimas, atskiri impulsai, pasikartojantys impulsai |  |
|  | Reguliuojamas intervalas tarp impulsų | ≥ 100 ÷ 700 ms |  |
|  | Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo licenzija | Būtina |  |
|  | SLT gydymo licenzija | Būtina |  |
|  | YAG lazeris | Pramušimo lazeris, skirtas antrinės kataraktos gydymui - kapsulotomijai, iridotomijai |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 1064 ± 5 nm |  |
|  | Rėžimas | Gausinis arba super Gausinis |  |
|  | Impulso trukmė | < 4 ns |  |
|  | Maksimali lazerio energija | Pavienio impulso ≥ 9 ÷ 10 mJ Dvigubo impulso ≥ 18 ÷ 20 mJ Trigubo impulso ≥ 29 ÷ 30 mJ |  |
|  | Impulsų pasikartojimo dažnis | Maksimaliai ≥ 2 Hz |  |
|  | Fokuso diametras | ≤ 10 µm ore |  |
|  | Prisitaikymo spindulys | Diodas 660 ÷ 680 nm, 2 taškų |  |
|  | Keičiamas fokuso poslinkis | Keičiamas ≥150 μm (į priekį ir į galą) |  |
|  | Lazerių valdymas | Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu, su pašvietimu. |  |
|  | Lazerinė plyšinė lempa | Pilnai integruota lazerinė plyšinė lempa fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui |  |
|  | Lazerinio taško diametras | Tolygiai reguliuojamas ≥ 50 ÷ 500 µm (be kontaktinio lęšio) |  |
|  | Apsauginiai filtrai operatoriui | Apsaugantys operatoriaus akis nuo lazerinės spinduliuotės poveikio |  |
|  | Apšvietimas | LED, šviesumas tolygiai reguliuojamas |  |
|  | Didinimas | Ne mažiau nei 3 didinimai |  |
|  | Lazerio paleidimas | Mygtuko ant vairasvirtės ir pedalo pagalba |  |
|  | Elektriškai keičiamo aukščio stalelis | Skirtas lazerio ir plyšinės lempos sumontavimui. |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220 - 230V, 50 Hz |  |
|  | Garantija | ≥12 mėn. |  |

# Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.

# 3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė:

C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kadangi siūlomų objektų T1, T2, T3, T4, T5, techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių: T1 = Y1, T2 = L2, T3 = Y3, T4 = Y4, T5 = Y5. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų.

3.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami taikant formulę T = T1+ T2+T3+T4+T5. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1, T2, T3, T4; T5) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=45 | Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė (nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Prisitaikymo spindulys: 2 ir 4-rių taškų perjungiamas | Statinis: (yra/nėra) | Y1 = 10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T2 | 5 plyšinės lempos didinimai | Statinis: (yra/nėra) | Y2 = 10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Mikro manipuliatorius: servo elektrinis | Statinis: (yra/nėra) | Y3 = 10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T4 | Svarbiausių lazerio parametrų nustatymų rodymas okuliaruose | Statinis: (yra/nėra) | Y4 = 5 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T5 | Galimybė keisti lazerio parametrus plyšinės lempos pagalba, neatitraukiant žvilgsnio nuo gydymo srities | Statinis: (yra/nėra) | Y5 = 5 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

# 4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.