VšĮ Karoliniškių poliklinikos planuojamo pirkimo „KP-3502 Reagentai ir papildomos priemonės bendro hematologinio kraujo ir CRB nustatymo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ techninės specifikacijos projektas (743812)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Teikiame atsakymus dėl techninių reikalavimų:

| Techninių reikalavimų punktas | Tiekėjo klausimas / siūlymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 2 p.: „Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %) ir CRB (mg/L).” | Tiekėjas prašo punktą nr. 2, keisti sekančiai: “Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW arba RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %) ir CRB (mg/L). “ | Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, koreguojamas techninių reikalavimų 2 punktas ir išdėstomas taip: “Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW arba RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) arba eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %) ir CRB (mg/L). “ |
| 3 p.: „Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: Matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags).“ | Tiekėjas prašo patikslinti Techninių reikalavimų punktą Nr. 3. Matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags), kokie parametrai bus laikomi lygiaverčiais. | Perkančioji organizacija nusprendė naikinti techninių reikalavimų 3 punktą. |
| 8 p.: „Mėginių identifikavimas: Mėginių ir kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą.“ | Tiekėjas prašo patikslinti techninių reikalavimų 8 punktą, nes dauguma tiekėjų ir gamintojų supranta skirtingai, prašome konkrečiai detalizuoti. Jūsų ekspertai VMSA, pirkimo numeris 635129 nurodo,kad kokybės kontrolės mėginių identifikavimas atliekamas naudojant brūkšninių kodų skaitytyvą ir nuskaitant QR kodą. Jie laiko, kad QR kodas yra pažangesnė brūkšninio kodo versija, bet tai reikalauja atlikti papildomas funkcija analizatoriaus nustatymuose. | Perkančioji organizacija detalizuoja techninių reikalavimų 8 punktą ir išdėsto jį taip: „Mėginių identifikavimas: - mėginių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą; - kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą arba QR kodą arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID).“ |

Teikiame atsakymus dėl kiekybės kriterijų

|  | Tiekėjo klausimas / siūlymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| Kiekybės kriterijai | Tiekėjas siūlo skirti naudingumo taškų už pridėtinę analitinę vertę, kai analizatorius matuoja CRB daugiau kaip 300mg/l, siekiant stebėti gydymo atsaką stiprių infekcijų metu. Jei analizatoriaus maksimali CRB matavimo riba yra tik 200mg/l, gydytojai negali tiksliai vertinti ir sekti stiprių infekcijų (sepsio) tendencijų ir atsaką į gydymą, todėl siūlome pridėti naudingumo taškų už pridėtinę analitinę naudą tiems tiekėjams, kurie gali pasiūlyti geresnę įrangą su platesnėmis matavimo ribomis. | Atsižvelgiant į tai, kad Karoliniškių poliklinika yra pirminio lygio ASPĮ, ne stacionaras, toks kiekybės kriterijus nėra numatomas šiame pirkime. Į tiekėjo siūlymą atsižvelgta nebus. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.