## Bendr.reikalav_įrangai
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
10 | Jei tiekėjas numato, kad pateiktame pasiūlyme dalyvaus, tam tikrą įrangą atstovaus subrangovas, - tiekėjas turi pateikti informaciją apie subrangovus, kurių paslaugomis planuoja naudotis.

## Bendr.reikalav_Reagentams
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kita) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimai (matuojamos analitės) pacientams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo/ kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878)
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## Tech. spec
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1 | Paskirtis | Automatinis, kasetinis, mobilus kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius (1 kasetė - 1 pacientui) - 3 vnt.
2 | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius ir kita susijusi įranga | Būtina:
1. Įranga turi būti vieno tiekėjo.
2. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3. Analizatorius turi būti automatinis, mobilus, kasetinis (1 kasetė- 1 pacientui) - turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), veikiantys pakraunamos baterijos principu.
4. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomu analizatoriumi (pvz. pakraunama baterija, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui.
3 | Įrangos pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja arba techniškai tvarkinga (pagaminimo metai ne vėlesni nei 2022 m). Pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto protokolus.
4 | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - amperometrinis, potenciometrinis, konduktometrinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių.
5 | Matuojami tyrimai/analitės | Analizatoriai turi matuoti šiuos tyrimus/analites:
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Kreatininas, šlapalas, hematokritas (Hct)
6 | Išskaičiuojamieji/ išvestiniai tyrimai/analitės | Turi būti galimybė pasirinkti šiuos išskaičiuojamus/išvestinius tyrimus/analites: Hemoglobinas, bikarbonatai HCO3-(aktualūs), BE (B; Ecf), deguonies saturacija (sO2), Anijoninis tarpas. Prašome pateikti visų galimų išskaičiuojamųjų/išvestinių tyrimų/analičių sąrašą.
7 | Tyrimo atlikimo laikas | 'Turi būti ne ilgesnis nei 120 sekundžių.
8 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Būtina: Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas.
9 | Ėminių/mėginių tūris matuojamiems tyrimams/analitėms | Būtina: Visiems matuojamiems tyrimams/analitėms išmatuoti - pakankamas tūris ne daugiau 140µl.
10 | Kalibravimo sistema | Būtina: Automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje.
11 | Kokybės kontrolės sistema | Būtina. Turi būti kelių tipų kokybės kontrolės sistema:
1. Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatoriaus darbo kokybės patikrinimui.
2. Kokybės kontrolė, naudojant kontrolines medžiagas - turi būti ne mažiau dviejų lygių, pageidautina 3 lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir pageidaujamus atlikti matuojamus tyrimus/analites, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos).
12 | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus.
13 | Duomenų nuskaitymas | Būtina: Turi būti integruoti brūkšninių kodų skaitytuvai.
14 | Analizatorių atminties talpa | Būtina: Ne mažiau 300 tyrimų rezultatų.
15 | Programinė įranga - klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Būtina: Turi būti vartotojui patogus klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas - įspėjamaisiais žymėjimais ar garsiniais signalais.
16 | Ėminių/mėginių paėmimo sistemos | Būtina:
1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias ėminių/mėginių paėmimo sistemas, tinkančias visiems ėminio/mėginio tipams (arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas) bei priemones apsaugančias ėminius/mėginius nuo sąlyčio su oru iki tyrimo atlikimo, bei pašalinančios oro burbulus.
2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui).
3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos kapiliariniam kraujui paimti: su antikoaguliantu plastikiniai arba stikliniai kapiliarai bei jiems skirti kiti būtini priedai, pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais, kapiliarų talpa turi būti pakankama matuojamiems tyrimams/ analitėms atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai ir kreatininas, šlapalas, Hct) ir ne didesnio nei 150 mikrolitrų tūrio.
4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo sistemos arteriniam/veniniam kraujui paimti: pilnai paruošti naudojimui su antikoaguliantu švirkštai su adata bei su apsauga nuo kontakto su oru, pritaikyti darbui su siūlomu analizatoriumi, švirkšto talpa - pageidautina ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkštai turi būti supakuoti po vieną.
17 | Interferencija elektrolitų tyrimams | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas neturi turėti įtakos (interferencijos) elektrolitų tyrimo rezultatams.
18 | Apsauga nuo kraujo krešulių susidarymo | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
19 | Darbo/naudotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita (gali būti elektroninė versija)
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
20 | Integracija į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Būtina:
1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas).
21 | Aplinkosauginiai reikalavimai | Darbo režimas nepertraukiamas, su galimybe pereiti į „budėjimo" („Standby") režimą. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2 punktu.
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.
** | Pirkimas negali būti skaldomas į dalis, nes tyrimų atlikimui skirta įranga (automatiniai analizatoriai su programine įranga, tyrimų atlikimo metodai ir kt.), reagentai, priemonės, kalibravimo, kontrolinės bei eksploatacinės medžiagos yra tarpusavyje susijusios, sudaro bendra nedalomą sistemą, patvirtintą gamintojo (analizatoriaus, reagentų ir kt), kuri skirta atlikti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimus.

## R_Eks.m
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 20 mėnesių | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 20 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti automatiniai, kasetiniai (1 kasetė - 1 pacientui), mobilūs analizatoriai - 3 vnt. | iki 900 tyrimų
1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
2. | Specialios ėminių/mėginių paėmimo sistemos (arteriniam/veniniam/kapiliariniam kraujui)
2.1. | Švirkštai su adata | 800 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2.2. | Kapiliarai | 100 vnt
Vieno vieneto kaina**:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumis: reagentus, kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus.
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant ne mažiau nei 2 lygių kiekvienai naujai reagentų partijai ir/ar iškilus techninėms problemoms analizatoriaus/ kasečių tinkamumo patikrinimui), nurodytam tyrimų skaičiui per 18 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi tiekėjo pasiūlytai pirkimo dalies kainai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.