2

SPS 1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
„Medicinos įranga pilvo ir onkochirurgijos, anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, pediatrijos, kardiologijos ir angiologijos ir t.t centrams (10742)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS 
transportinis dirbtinės plaučių ventiliacijos Prietaisas – 4 kompl.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. Garantinis laikotarpis:
6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 20 gydytojų. Trukmė ≥ 5 akademinės valandos.
9. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
10. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))

	1.
	Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, skirtas naudojimui paciento transportavimo metu
	Būtina
	

	2.

	Pagrindiniai techniniai parametrai:
	1. Aparato be priedų, su vidine baterija, svoris – ≤ 6,5 kg;
2. Išoriniai matmenys be rėminės konstrukcijos transportinio krepšio, nevertinant rankenos (IxAxG): ≤  345x270x220 mm;
3. Darbinis naudojamų dujų slėgio diapazonas nuo 2.7 iki 6.0 bar (ne siauresnis už nurodytą);

4. Maitinimo šaltinis – 230 V ± 10%, 50 Hz;

5. Integruota vidinė baterija, darbo laikas iš jos ≥ 4 val.

6. Aparato korpuse integruotas ekranas –  įstrižainė ≥ 11 cm.
	

	3.
	Ventiliatoriaus valdymui naudojamo deguonies sąnaudos:
	≤ 0,5 l/min
	

	4.
	Ventiliacijos režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 
2. Tūriu kontroliuojama  asistuojanti ventiliacija; 
3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; 
4. Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija;
5. Palaikymas slėgiu tūriu kontroliuojamos sinchronizuotos, slėgiu kontroliuojamos bifazinės ir pastovaus teigiamo slėgio ventiliacijos režimų metu; PS
6. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija

7. Neinvazinė ventiliacija slėgiu kontroliuojamos bifazinės ir pastovaus teigiamo slėgio ventiliacijos režimuose
	

	5.
	Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai:
	1. Kvėpavimo dažnis 2 – 60 k/min. (ne siauresnėse ribose);

2. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris – 50 iki 2000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas)

3. Įkvėpimo laikas 0,2 iki 10 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose);

4. PEEP ribos – 0 iki 20 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas);

5. I:E santykis 1:10 iki 10:1;
6. Palaikymo slėgiu nustatymas 0 – 35 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas ribas);
7. Slėgio įkvėpime nustatymo ribos – 5 – 55 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas)

7. 100 % koncentracijos O2 tiekimo pasirinkimas;
8.  Maksimalus nustatomas  įkvėpimo srautas iki 100 l/min;

9. Reguliuojamos tėkmės trigerio ribos – 1 iki 15 l/min. (ne siauresnės už nurodytas)
	

	6.
	Monitoriaus ekrane pateikiamos skaitinės šių parametrų reikšmės:
	1. Minutinis tūris;
2. Pikinis slėgis;

3. Vidutinis slėgis;

4. Plato slėgis;

5. PEEP;

6. Kvėpavimo dažnis;

7. Spontaninio kvėpavimo dažnis;

8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija;

9. Išmatuota etCO2 koncentracijos reikšmė; 

10. Dujų sąnaudos L/min;

11. Akumuliatoriaus pakrovimo lygis.
	

	7.
	Monitoriaus ekrane stebėjimui pasirenkamos ventiliacijos kreivės:
	Slėgio, srauto ir CO2 
	

	8.
	Garsinė apsauga (aliarmas)
	1. Įspėjimas apie per žemą  tiekiamų dujų slėgį;
2. Per aukštas/žemas slėgis kvėpavimo takuose;
3. Minutinis tūris per aukštas/žemas;

4.  Per didelis kvėpavimo dažnis;

5.  Prijungtas netinkamas paciento kontūras;
6. Nuotėkis
	

	9.
	Komplektacija:
	1.  Paciento kontūras : 1,5 m ilgio, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas;

2.  etCO2 matavimo modulis su daugkartinio naudojimo kiuvete suaugusiems;
3. Rėminės konstrukcijos transportinis krepšys DPV aparato ir deguonies baliono su reduktoriumi tvirtinimui;
4. Deguonies reduktorius su srauto nustatymo deguonies tiekimui į kaukę galimybe;

5. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas;

6. Deguonies prijungimo žarnelė su sienine jungtimi (sieninės jungties tipą tikslinti prieš užsakant prekes).

7. Prietaiso tvirtinimo reanimobilyje platforma
	

	10.
	Sertifikatai
	1. MDD 93/42/EEC
2. Mechaninio atsparumo MIL STD 810F arba lygiavertis
	

	11.
	Garantinis laikotarpis
	1. DPV aparatui ≥ 24 mėnesiai
2. Su aparatu komplektuojamiems priedams, tame tarpe etCO2 matavimo moduliui - ≥ 6 mėn.
	


PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.


2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.


1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) –40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X=60

	Techniniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	Lyginamasis svoris
	

	T1
	Apnea back up ventiliacija (priverstinė ventiliacija apnėjos atveju)
	Statinis: (taip/ne)
	L1 = 0,3
	

	T2
	Įkvėpimo sulaikymo funkcija
	Statinis: (taip/ne)
	L2 = 0,3
	

	T3
	Integruota vidinė baterija, darbo laikas iš jos ≥ 9 val. esant tipiniams ventiliacijos nustatymams, be CO2 jutiklio ir sumažintu ekrano apšvietimo skaisčiu
	Statinis: (taip/ne)
	L3 = 0,4
	


Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T balus:

E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[image: image1.png]



3. Siūlomo objekto Ti techninis parametras aprašomas statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: Ti = Li;
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li= 0;

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

[image: image2.emf]𝑇 = ൭ ෍ 𝑇 𝑖 3 𝑖 = 1 ൱ xY  


Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

