SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

„Medicinos įranga pilvo ir onkochirurgijos, anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, pediatrijos, kardiologijos ir angiologijos ir t.t centrams (10742)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO DALIS

Transportinis monitorius - 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 20 med. personalo. Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transportinis monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi ir maitinamas iš jos | Būtina |  |
|  | Monitoriaus ekranas | - Spalvotas, jautrus lietimui; - Įstrižainė ≥ 6“; - Ekrano raiška 640 x 240; - Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3; - Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos |  |
|  | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min. - Modulio akumuliatorius turi krautis prijungus jį prie kartu komplektuojamos išorinės tvirtinimo stotelės. |  |
|  | Monitoriaus konstrukcija | - Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio; - Korpuso atsparumas skysčiams ir dulkėms – ne blogesnė kaip IPX1 atsparumo klasė |  |
|  | Monitoruojami parametrai: | - EKG - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Temperatūra; |  |
|  | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 6.1 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 15-300 k/min |  |
| 6.2 | ST segmento matavimas | Būtinas |  |
| 6.3 | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Aritmija - Ekstrasistolija - Skilvelių virpėjimas |  |
| 6.4 | EKG derivacijos | I, II, III derivacijų kanalai; |  |
| 6.5 | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0-150 k/min |  |
| 6.6 | Apnėjos aptikimas | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą |  |
| 6.7 | EKG kabelis | Kabelis, netrumpesnis nei 200 cm., tinkantis vienkartiniams elektrodams. |  |
|  | Reikalavimai SpO2 kanalui: |  |  |
| 7.1 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 1 - 100% |  |
| 7.2 | SpO2 matavimo paklaida įskaitant daviklį | Ne daugiau ± 2 % SpO2 vaikams ir suaugusiems (diapazone 70% - 100%) |  |
| 7.3 | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30 - 235 k/min |  |
| 7.4 | SpO2 daviklio prailginimo kabelis | Kabelis turi būti tinkamas 7.5p aprašomiems davikliams. Prailginimo kabelis, netrumpesnis nei 100 cm. Pateikiamas 1 vnt., jeigu daviklio ilgis trumpesnis nei 1,5 m. |  |
| 7.5 | SpO2 davikliai tinkantys kūdikiams, vaikams ir suaugusiems pacientams | 1 kompl. (daugkartiniai, po 1 vnt. kiekvienai amžiaus grupei). |  |
|  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 8.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 8.2 | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 10 - 250 mm Hg |  |
| 8.3 | Darbo režimai | Rankinis, auto |  |
| 8.4 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimo prailginimo žarnelė | 1 vnt., ne trumpesnė nei 100 cm ilgio. |  |
| 8.5 | Manžečių komplektas tinkantis kūdikiams, vaikams ir suaugusiems pacientams | 1 kompl. (po 1 vnt. kiekvieno dydžio, daugkartinės) |  |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 9.1 | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 25 – 45 °C |  |
| 9.2 | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau nei 0,1 °C (diapazone 25 – 45 °C) |  |
| 9.3 | Odos temperatūrinis daviklis | 1 vnt. |  |
|  | Transportinio monitoriaus svoris | < 2 kg |  |
|  | Monitoriaus indikatoriai | Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius |  |
|  | Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: | Monitorius turi turėti galimybę jungtis prie centrinės stebėjimo stoties (RJ45 jungtis arba lygiavertė) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 60;

2) Techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris | Siūloma reikšmė |
| T1 | Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus, ≥ 300 min. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T2 | Transportinio monitoriaus ekrano raiška ≥ 720 x 480; | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T3 | Transportinio monitoriaus ekrano raiška ≥1024 x 480; | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T4 | Galimybė vaizduoti 12 derivacijų, naudojant 5 elektrodus | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T5 | Galimybė grafiniu žemėlapio pavidalu atvaizduoti ST ir STE parametrų vertes | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T6 | Gyvybinių funkcijų monitorius gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą) | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,15 | Įrašyti parametro vertę, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

            - 3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą (statinis vertinimo būdas) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln= 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.