SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

„Medicinos įranga pilvo ir onkochirurgijos, anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, pediatrijos, kardiologijos ir angiologijos ir t.t centrams (10742)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 PIRKIMO DALIS

Kapnografas – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 3 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Nešiojamas kapnometras su pulso oksimetru. Skirtas nuolat neinvaziniu būdu stebėti anglies dioksido koncentraciją iškvėptame ore, kvėpavimo dažnį, arterinį prisotinimą deguonimi (SpO2) ir pulso dažnį. Pastatomas ant stalo. |  |
|  | Prietaisas skirtas | 1. Suaugusiems; 2. Vaikams; 3. Naujagimiams. |  |
|  | Sidestream, microstream arba lygiavertis metodas | Būtina |  |
|  | EtCO2 / CO2 diapazonas: | Ne siauresnis diapazonas kaip: 0 - 99 mmHg |  |
|  | CO2 matavimo tikslumas | Ne blogesnis nei ± 2 mmHg (diapazone nuo 0 iki 38 mmHg) |  |
|  | Kvėpavimo dažnio diapazonas: | Ne siauresnis diapazonas kaip: 0 - 99 k/min |  |
|  | Kvėpavimo dažnio tikslumas: | 1. Ne blogiau nei ± 2 k/min ribose 3 – 50 k/min; 2. Ne blogiau nei ± 3 k/min ribose 51 – 60 k/min. |  |
|  | Minimalus srauto greitis | Ne daugiau nei 65 ml/min. |  |
|  | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauresniame diapazone kaip: 1-100% |  |
|  | Pulso dažnio matavimo intervalas | Ne siauresniame diapazone nei: 30 – 250 k/min |  |
|  | Pulso dažnio tikslumas | Ne blogiau nei ± 5 30 – 250 k/min ribose. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė nei 6 cm |  |
|  | Ekranas | Spalvotas |  |
|  | Vaizdinė ir garsinė aliarmų sistema | Būtina |  |
|  | CO2 įspėjamieji signalai: | 1. Nekvėpuoja; 2. etCO2 aukštas; 3. etCO2 žemas; 4. Kvėpavimo dažnis aukštas; 5. Kvėpavimo dažnis žemas. |  |
|  | Įspėjamieji SpO2 signalai: | 1. SpO2 aukštas; 2. SpO2 žemas; 3. Pulsas didelis; 4. Pulsas žemas. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 36 val. |  |
|  | Maitinimas | Nominalios vertės 230V ± 10% 50 Hz |  |
|  | Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų ar lygiavertė |  |
|  | Įrangos veikimas su akumuliatoriumi | Ne trumpiau nei 2 val. |  |
|  | Matmenys (PxGxA) | Ne daugiau nei (200x60x250) mm |  |
|  | Svoris | Ne daugiau nei 1 kg |  |
|  | Duomenų perdavimas | Duomenų perdavimas per USB atmintinę arba SD kortelę ar lygiaverčiu būdu |  |
|  | SpO2 daviklis | 1. Vaikams/suaugusiems – 1 vnt. (orientacinis dydis S, užmaunamas ant piršto, ne „clips“ tipo, daugkartinis, ne mažiau nei 2 m ilgio su ar be prailginimo kabeliu); 2. Pediatrinis – 1 vnt. (daugkartinis, ne mažiau nei 2 m ilgio su ar be prailginimo kabeliu, „clips“ tipo); 3. Daviklis tinkantis visoms amžiaus grupėms (Y ar apvyniojamas aplink pirštą ar lygiavertis sprendimas) – 1 vnt. (daugkartinis, ne mažiau nei 2 m ilgio su ar be prailginimo kabeliu). Tvirtinimas daugkartiniu davikliu ar spec. vienkartiniu pleistru ar lipduku. 4. Jeigu 3p. daviklis tvirtinamas specialiu lipduku ar pleistru, pateikiama ne mažiau 20 lipdukų/pleistrų. 5. Papildomi jungiamieji laidai, jeigu reikalingi daviklių pajungimui. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis – 1 vnt. Jeigu akumuliatorius nekraunamas aparate, papildomai pateikiamas akumuliatoriaus pakrovėjas su reikalingais priedais |  |
|  | Paciento CO2 matavimo priedai | Kartu su įranga pateikiama po 10 komplektus visos reikalingos komplektacijos CO2 matuoti. Kaniulės, vienkartiniai filtrai ir t.t Po 10 komplektus vaikams, suaugusiems ir kūdikiams/naujagimiams. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 85;

2) Techniniai pranašumai (T) – 15;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=85 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=15 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris | Siūloma reikšmė |
| T1 | EtCO2 / CO2 diapazonas: Ne siauresnis kaip: 0 - 120 mmHg | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,75 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2 | Kvėpavimo dažnio tikslumas 3 – 60 k/min ribose: ne blogiau nei ± 1 k/min. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.