TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II PIRKIMO OBJEKTO DALIS „MIKROSKOPAS“

Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	TAIP

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. (Įvertinti, ar reikalinga konkrečiu atveju.)
	TAIP

	4
	Prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai. 
	

	5.
	Nurodomi kiti aktualūs reikalavimai sutarties vykdymui.
	


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas - 
	Kiekis -  1vnt.

	Gamintojas:
	

	Modelis:
	

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Tipas
Trinokuliarinis su išvestimi kamerai
Okuliarai
EWF 10x/20mm okuliarai, apžvalgos laukas 20 mm, reguliuojamos dioptrijos
Tiekėjo klausimas
EWF – extra wide field - tokie specifiniai ir pertekliniai trumpiniai riboja konkurenciją, nes yra pritaikyti tik keliems tiekėjams. Siūlome ištrinti „EWF“

3.

Galva
Trinokuliarinė.ne mažesnis nei 30° pasvirimo kampas, reguliuojamas atstumas tarp akių nuo 48 iki 75 mm
Tiekėjo siūlymas
Tikslus 30° pasvirimo kampas, nėra parašyta „ne didesnis nei” ar “ne mažesnis nei”. Siūlome rašyti “ne mažesnis nei 25°”

4.
Revolveris
5-ių vietų
5.
Objektyvai
E-Plan EPL 4x/0,10 (didinimas x4)

E-Plan EPL 10x/0,25 (didinimas x10)

E-Plan EPL 20x/0,4 (didinimas x20)

E-Plan EPL S40x/0,65 (didinimas x40)

E-Plan EPL S100x/1,25 (didinimas x100) imersinis
Tiekėjo klausimas
E-Plan EPL (S) – čia kopijuojami komerciniai objektyvų pavadinimai nuo kito prekės ženklo senų objektyvų, kuris yra specifinis reikalavimas ribojantis konkurenciją. Siūlome ištrinti šiuos komercinius pavadinimus - E-Plan EPL (S).

Sutinkame. Paliekame:
4x/0,10 (didinimas x4)

10x/0,25 (didinimas x10)
20x/0,4 (didinimas x20)

S40x/0,65 (didinimas x40)

S100x/1,25 (didinimas x100) imersinis
6.
Apsauga
Optinės dalys privalo būti dengtos anti-grybeline ir ne reflektuojančia danga
Tiekėjo klausimas
Reflektuojanti danga – kas tai?

7.
Fokusavimas
Grubaus ir tikslaus fokusavimo varžtai sumontuoti kartu, su įveržimo rankena neleidžiančia staleliui pavažiuoti žemyn spaudimo metu/arba analogiška fiksavimo funkcija
Tiekėjo pasiūlymas
Tokie dalykai kaip įveržimo rankena nėra aprašomi. Siūlome šalinti
.
8.

Apšvietimas
3W Kohler tipo LED, reguliuojamas apšvietimo instensyvumas
Tiekėjo pasiūlymas
Koehler (Köhler) tipo – rekomenduojame aprašyti kitaip pvz.: 3W LED, reguliuojamas apšvietimo instensyvumas su Fixed Koehler (Full Koehler). Taip pat apie Koehler galima parašyti prie kondesoriaus reikalavimų, nes Koehler illumination apima daug komponentų. 

Palikime nepakeitę.
9.

Komplekte pristatoma
Kamera ne prastesnė nei 10 megapikselių (Mp), sensoriaus tipas 1/2 .3“CMOS, kontakto trukmė 0.1 ms ~ 2000 ms, rezoliucija 3584x 2746, ne prasčiau nei 8 kadrai/s 35,5db dinaminis db – 63,5 jautrumas 0,31 V/lux-s
Tiekėjo klausimas

Frame rate, neparašyta prie kokios raiškos 8fps/sec, tai yra svarbu. Dynamic range ir Sensitivity siūlytume net nerašyti – pertekliniai parametrai, prie kai kurių kamerų tokių dalykų net nerašo. 
Kaip tokiam mikroskopui prabangi kamera. Siūlome rašyti ne mažiau 8MP, pikselių dydis ne didesnis nei 1,85 µm x 1,85 µm su 4K rezoliucija, ne mažiau 30 kadrų per sekundę su 4K rezoliucija.

10.

Garantinis laikas
Ne trumpesnis nei 2 metai



*Nurodoma: 

1) charakteristikos, kurios yra būtinos tikslui pasiekti (gali būti grindžiama techninių reikalavimų aprašymu (grindžiamas atitiktimi) ir/arba reikalaujamų rezultatų funkciniais reikalavimais aprašymu (grindžiamas veiklos rezultatais));

2) (jei taikoma) charakteristikos, kurios neprivalomos, tačiau pageidaujamos. Vykdant pirkimą,  pageidautinos charakteristikos gali būti nurodomos kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai; 

3) įvertinami ir nurodomi aplinkos apsaugos kriterijai (privaloma, kai sutarties vertė 15000 eurų be PVM ir daugiau arba kai sutartį ketinama sudaryti raštu). Daug gerosios praktikos aplinkos apsaugos klausimais viešuosiuose pirkimuose pateikta VPT tinklapyje https://vpt.lrv.lt/lt/zalieji-pirkimai.
4) įvertinamas ir nurodomas minimalus garantinio aptarnavimo terminas.
Techninę specifikaciją parengė:Giedrė Jarienė
�ATSAKYMAS.


Šį reikalavimą atitinka bent kelių gamintojų  mikroskopai. Konkurencija neribojama


�ATSAKYMAS.


Patikslinta į: „Trinokuliarinė.ne mažesnis nei 30° pasvirimo kampas, reguliuojamas atstumas tarp akių nuo 48 iki 75 mm“


�ATSAKYMAS.


Techninė specifikacija pakoreguota į:


„4x/0,10 (didinimas x4)


10x/0,25 (didinimas x10)


20x/0,4 (didinimas x20)


S40x/0,65 (didinimas x40)


S100x/1,25 (didinimas x100) imersinis“


�ATSAKYMAS.


 Kuri mažina arba visiškai pašalina šviesos atspindžius. Padidėja matomumas





�ATSAKYMAS


Papildyta analogiška fiksavimo funkcija, nes užfiksavimo galimybė yra labai svarbi


�ATSAKYMAS.


Perkančioji organizacija šio reikalavimo nekeičia, nes šis reikalavimas  neriboja tiekėjų konkurencijos


�ATSAKYMAS.


Punktas naikinamas





