2 priedas. Inkstų pakaitinės terapijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomo prietaiso rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turi atlikti šias procedūras: - Ilgalaikės SCUF; CVVH prediliucijos, postdiliucijos, CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu - Plazmos terapija TPE | Būtina |  |  |
| 2. | Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimu | Būtina |  |  |
| 3. | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti trerapijas bei diliucijos režimus | Būtina |  |  |
| 4. | Automatinė skysčių balanso reguliavimo sistema | Būtina |  |  |
| 5. | Automatinis magistralių rinkinio įdėjimas ir užpildymas | Būtina |  |  |
| 6. | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu | Būtina |  |  |
| 7. | Ekrano įstrižainė, ne mažiau | 30 cm |  |  |
| 8. | Meniu lietuvių kalba, grafinė vartotojo sąsaja | Būtina |  |  |
| 9. | Šildytuvo temperatūros nustatymas | Būtina |  |  |
| 10. | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius | Būtina |  |  |
| 11. | Integruota heparino / kalcio pompa | Būtina |  |  |
| 11.1. | Dozavimo tikslumas | Ne daugiau ±5% |  |  |
| 11.2. | Heparino dozavo greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo ≤2,0 iki 20 ml/val |  |  |
| 11.3. | Kalcio dozavimo greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo ≤2,0 iki ≥20 ml/val |  |  |
| 11.4. | Heparino boliuso greitis | Ne mažiau 180 ml/val |  |  |
| 11.5. | Citrato dozavimo greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 15 iki 720 ml/val |  |  |
| 12. | Svarstyklės pakaitiniam tirpalui | Būtina |  |  |
| 12.1. | Svarstyklių apkrovos ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 11000 g |  |  |
| 13. | Svarstyklės citratiniam tirpalui | Būtina |  |  |
| 13.1. | Svarstyklių apkrovos ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki 3000 g |  |  |
| 14. | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip 0 - 2000 ml/val |  |  |
| 15. | Dializato pompos tėkmės greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val |  |  |
| 16. | Pakaitio tirpalo pompos tėkmės greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 8000 ml/val |  |  |
| 17. | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 50 iki 10000 ml/val |  |  |
| 18. | Kraujo pompos tėkmės greitis | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 10 iki ≥450 ml/min |  |  |
| 19. | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo 0 iki ≥+450 mmHg |  |  |
| 21. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -400 iki +400 mmHg |  |  |
| 22. | Šalinamo dializato slėgio matavimo ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo -250 iki +100 mmHg |  |  |
| 23. | Veninio kraujo spaudimo matavimo ribos | Ribose, ne siauresnėse, kaip nuo +10 iki +350 mmHg |  |  |
| 24. | Elektros maitinimas | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 25. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |