## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5.	Aplinkosauginiai reikalavimai:

| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos Pastaba. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. punktu. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |
| Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis) ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Pastaba. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 6 punktu. | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Chirurginis CO2 lazeris su dūmų ištraukėju, Šilainių padaliniui, 1 vnt. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Chirurginis lazeris | Anglies dioksido CO2 lazeris odos darinių šalinimui ir atjauninimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1. | Lazerio bangos ilgis | 10600 nm ± 50 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Darbo režimai | Nuolatinė banga CW, pavienis impulsas, impulsų seka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Fokusavimas | Fokusuotas režimas, audinių išgarinimui ir nefokusuotas režimas, audinių koaguliavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Galios nustatymas | Galios nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,1 iki 25 W, keitimo žingsnis ne daugiau 0,1W, tikslumas ±20% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Lazerio taško dydis | Fokusuotame režime ne daugiau nei 0,18 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Pulsinio režimo dažnio keitimo diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 0,5 Hz iki 50 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Impulso trukmės nustatymo diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 10 ms iki 900 ms, keitimo žingsnis ne mažiau 5ms | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Pozicionavimo lazerio bangos ilgis | 650 nm ± 20 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Pozicionavimo lazerio galios diapazonas, ne siauresnis | Reguliuojamas nuo 0,5 iki 1mW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Lazerio aparato priekinėje panelėje įmontuotas lazerio spinduliuojamos galios matavimo lizdas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | Sistemos valdymas: Integruotas valdymo pultas su ekranu. Nustatomi parametrai: galingumas, impulso plotis, pauzė, režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.12. | Integruotas aparato užraktas su raktu; stabdymo mygtukas; šviesinis indikatorius kai lazeris aktyvus; automatinis persijungimas į budėjimo režimą, ne ilgiau ne penkios minutės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.13. | Frakcijinio priedo skanavimo plotas | Didelis kvadratas 15±1mm x 15±1mm Mažas kvadratas 5±1mm x 5±1mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.14. | Komplektacija | - Lazerio aparatas 1 vnt. - Apsauginiai akiniai 2 vnt. - Frakcijinis skanavimo priedas 1 vnt. - CO2 antgalis 2 vnt.: su židinio nuotoliu 10 cm ± 1cm ir 5 cm ± 1 cm. - Kojinis jungiklis. - Vežimėlis su ratukais lazerio aparatui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Dūmų ištraukimo įrenginys | Lazerio chirurgijos metu atsiradusių garų surinkimas ir filtravimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.1. | Mobili konstrukcija su ratukais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Oro ištraukimo vamzdžio diametras | 50±5 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Papildomas išorinis filtras ištraukimo sistemos užterštumo sumažinimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Oro srauto reguliavimo diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 20 iki 200 m3/val | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. | Maksimalus statinis slėgis | Ne mažiau 10 kPa | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. | Sukeliamas triukšmas | Ne daugiau 65 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. | Aktyvuotos anglies filtro tūris | Ne mažiau 5 litrai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. | Didelio efektyvumo filtravimo sistema: HEPA filtras arba lygiavertis, filtruojamų dalelių dydis 0,1 µm, ne daugiau, filtravimo efektyvumas ne mažiau kaip 99,9%. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. | Valdymas kojiniu pedalu | Būtinas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. | Integruotas darbo valandų laikmatis pateikiamas LCD ekrane | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.11. | Integruotas diferencialinis slėgio indikatorius, perspėjantis apie būtinybę keisti filtrą | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.12. | Komplektacija | Pirminis filtras 20 vnt. Kombinuotas aktyvuotos anglies filtras 10 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |