TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| SARS-CoV-2 greitieji antigeno nustatymo testai savikontrolei ėminiuose iš nosies landų, tinkami naudoti namų sąlygomis |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| 1. | Rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testu tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės turi būti sukomplektuotos su testu ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. |
| 2. | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. |
| 3. | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. |
| 4. | Savikontrolei skirtas testas – medicinos priemonė (testas), kurią gamintojo patvirtinimu neprofesionalus naudotojas gali naudoti namų sąlygomis. |
| 5. | Pritaikytas nosies landų ėminiui tirti. |
| 6. | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. |
| 7. | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. |
| 8. | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. |
| 9. | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. |
| 10. | Testo jautrumas ne mažesnis nei 80 proc. lyginant su SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimais ėminiams, kurių ciklo slenkstis (angl. cycle threshold) mažiau nei 32. |
| 11. | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 97 proc. |
| 12. | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. |
| 13. | Testas turi neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir naudojimo instrukciją. |
| 14. | Testas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus. |
| 1. Pateikti testo gamintojo atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 kopiją anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Siūlomas testas turi būti Lietuvos Respublikos rinkai profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų antigeno testų, pritaikytų naudoti savikontrolės tikslais, sąraše (toliau – Sąrašas), kuris skelbiamas VASPVT interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt. 4. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. |  |