TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS „MIKROSKOPAS“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | TAIP/NE |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | TAIP/NE |
| 4 | Prekės pristatymo terminas - 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį ir kiti 2 lentelėje išvardinti reikalavimai.

2 lentelė

| Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- |
| Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų*. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. | Laisvos formos tiekėjo ar gamintojo deklaracija. |

* PO reikalauja, kad Paslaugų teikėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 lentelė

| Pirkimo objektas - | Kiekis - 1 vnt |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Paskirtis; Invertuotas mikroskopas su fluorescencija ląstelių kultūroms. Mikroskopijos tipas; - Šviesaus lauko (angl. bright field, BF); - Fazių kontrasto (angl. phase contrast, PH); Fluorescencinis. Tubusas; Integruotas 45° stebėjimo / kameros tubusas su dviem fiksuotais 10x okuliarais. Regos laukas; Matymo laukas FN ne mažesnis, kaip 22 mm. Apšvietimas; pereinančios šviesos LED apšvietimas“ (angl. Transmitted light illumination) (arba lygiavertis). Objektyvų revolveris; Talpina ne mažiau kaip 4 skirtingų didinimų objektyvus;. Objektyvai:; Ne prastenės nei Semi-Apochromatic klasės objektyvai darbui fazių kontrato rėžimu. Objektyvas 40x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,51 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.75. Objektyvas 60x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,12 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.65. Objektyvas 100x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,2 mm Skiriamoji geba NA ne mažiau 1.3. Fluorescencinis iliuminatorius; Fluorescencinis šviesos (Fluorescence Illuminator) Šaltinis su 3 padėčių fluorescencijos kubo slankikliu, centriniu lauko ribotuvu ir ND filtro slankikliu su užrakto padėtimi.. Fluorescencijos šviesos šaltinis; 1. LED tipo plataus spektro valdomas šviesos šaltinis; 2. Spektro diapazonas ne siauresnis kaip nuo 360 nm iki 665 nm; 3. Šviesos valdymo intensyvumas nuo 0 iki 100% su 1% žingsniu;. Fluorescencijos filtrų kubas; Ne mažiau 2 vnt filtrų. Skaitmeninė kamera; Fluorescencijos signalui registruoti turi būti pateikiama nespalvota skaitmeninė kamera. Raiška; Ne mažiau nei 2040×2040 taškų. Sparta; Ne mažiau nei 21 fps naudojant maksimalią raišką. Pikselio dydis; Ne mažiau nei 2,2 × 2,2 µm. Jungtis; Prie kompiuterio jungiama per USB 3.0 arba lygiavertę jungtį. Taikomoji programinė įranga; Kameros parametrų valdymui ir vaizdų registravimui turi būti pateikiama programinė įranga, kuri turi gebėti: - Registruoti ir išsaugoti stacionarių ir filmuotus vaizdus; - Registruoti ir apjungti kelių spektrinių kanalų (fluorescencinius) vaizdus; - Išmatuoti objektų ilgį, plotą, kampus; Žymėti anotacijas.. Vartotojų apmokymas; Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Atitiktis; Siūloma prekė turi atitikti Europos bendrijos 98/79/EC „in Vitro diagnostikos gaminiams medicinai“ arba 2006/95/EC arba lygiavertę direktyvą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus lietuvių arba anglų kalba (deklaraciją arba sertifikatą arba lygiavertį dokumentą). Garantinis terminas; Ne mažiau 24 mėnesiai. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija; 1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.. |

*Techninę specifikaciją parengė: lekt. K. Skorupskė