Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-5)

# 2025--

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).

1.6. Siūlomi instrumentai turi būti paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“ ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu.

1.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.8. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

1.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos.

1.11. Prekėms suteikiama garantija ≥ 24 mėn.

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio) | Techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Chirurginės žirklės I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Žirklės | Muller arba lygiavertės mikro žirklutės, lenktos, aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis, rankenos pusapvalės, su vidine atrama ir nelygumais išorėse, spyruokliuojančios, bendras ilgis 120±3 mm | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Žirklės | Muller arba lygiavertės mikro žirklutės, lenktos, vienas galiukas aštrus, kitas bukas, nusklembtomis briaunomis, rankenos pusapvalės, su vidine atrama ir nelygumais išorėse, spyruokliuojančios, bendras ilgis 120±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Žirklės | Baby-Metzenbaum arba lygiavertės žirklutės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kerpančios briaunos su skersiniais dantukais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės žirklutės, tiesios, preparacinės, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 145±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Žirklės | Baby-Metzenbaum arba lygiavertės žirklutės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kerpančios briaunos be skersinių dantukų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Žirklės | Preparacinės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 115±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Žirklės | Stevens arba lygiavertės, lenktos, bukais susiaurintais galiukais, susiaurintomis darbinėmis dalimis, ilgis 125±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Žirklės | Jameson-Werber arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, bukais ilgais susiaurintais galiukais, ilgis 130±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Žirklės | Preparacinės, lenktos, darbiniai galiukai aštrūs, išorinės darbinės briaunų dalys pusiau aštrios, rankenos žiedinės, ilgis 150±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Žirklės | Skirtos venoms, tiesios, bukais galiukais, su skersine akute kerpančiose dalyse, rankenos spyruokliuojančios, plokščios, išoriškai rantytos, su atrama vidinėje rankenos dalyje, bendras ilgis 130±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chirurginės žirklės II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Žirklės | Jameson arba lygiavertės žirklutės, ypatingai aštrios (Supercut), lenktos, bukais galiukais, susiaurintos distalinėje dalyje, viena kerpančioji dalis su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 130±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Žirklės | Chirurginės žirklės siūlams, lenktos, nusklembtomis išorinėmis briaunomis, vienas galas bukas, kitas aštrus, bendras ilgis 130±3 mm | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Žirklės | Stevens arba lygiavertės, lenktos, aštriais galiukais, susiaurintomis darbinėmis dalimis, žiedai praplatinti, ilgis 110±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Žirklės | Mueller arba lygiavertės, lenktos, bukais galiukais, rankenos spyruokliuojančios, pusapvalės, su išoriniais nelygumais, su vidine atrama, su darbinės dalies atvaizdu, bendras ilgis 120±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikro pincetai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pincetas | Muller arba lygiavertis mikro pincetas, tiesus, aštriais 0,2±0,02 mm galiukais, rankenos pusapvalės, su vidine atrama ir nelygumais išorėse, su darbinės dalies atvaizdu ant rankenėlės, bendras ilgis 110±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Pincetas | Muller arba lygiavertis mikro pincetas, tiesus, aštriais 0,3±0,03 mm galiukais, rankenos pusapvalės, su vidine atrama ir nelygumais išorėse, su darbinės dalies atvaizdu ant rankenėlės, bendras ilgis 110±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pincetas | Mueller arba lygiavertis mikro pincetas, tiesus, 0,15±0,02 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos pusapvalės, su išoriniais nelygumais, su darbinės dalies atvaizdu, bendras ilgis 110±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chirurginiai pincetai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pincetas | Lazar arba lygiavertis mikro pincetas siuvimui, darbinės dalys lygiu paviršiumi, tiesios, galiukai 0,5±0,1 mm, bendras ilgis 155±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Pincetas | Chirurginis pincetas Adson, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, bendras ilgis 120±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pincetas | Chirurginis pincetas Adson, su dantukais 1x2, vidinis paviršius kryžmiškai dantytas, su plato, bendras ilgis 120±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Pincetas | Anatominis pincetas Adson, vidinis paviršius dantytas, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 120±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Pincetas | Anatominis pincetas Adson arba lygiavertis, tiesus, vidinės darbinės dalys dantytos, rankenos plokščios, bendras ilgis 120±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Pincetas | Anatominis pincetas Micro-Adson arba lygiavertis, tiesus, vidinės darbinės dalys dantytos, su plato, rankenos plokščios, bendras ilgis 120±3 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Pincetas | Chirurginis pincetas Micro-Adson arba lygiavertis, tiesus, vidinės darbinės dalys dantytos, su plato, rankenos plokščios, bendras ilgis 120±3 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Pincetas | Micro-Adson arba lygiavertis, tiesus, darbinis plotis 0,9±0,1 mm, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Pincetas | Micro-Adson arba lygiavertis, tiesus, darbinis plotis 0,8±0,08 mm, vidinis paviršius rantytas, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Pincetas | Brown arba lygiavertis, tiesus, darbinis plotis 2,3±0,3 mm, su šoniniais dantukais distalinėje dalyje, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 150±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Pincetas | Tiesus, darbinės dalys lygaus paviršiaus, 0,3±0,03 mm pločio, su papildoma pakyla distalinėje dalyje ("plato"), rankenos apvalios, su centratoriumi, su išoriniais nelygumais, su išpjovomis vidinėse dalyse, bendras ilgis 120±2 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Pincetas | Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,2±0,02 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 110±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Pincetas | Anatominis, darbinės dalys simetriškai siaurėjančios, galiukai 0,3±0,03 mm pločio, lygaus paviršiaus, rankenos plokščios, bendras ilgis 135±3 mm | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chirurginiai pincetai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pincetas | Bipoliarinis pincetas, nusulimpančiais galiukais, darbinės dalies išmatavimai plotis 0,9±0,05 mm, ilgis 23±0,5 mm, bendras ilgis 185±3 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Pincetas | Jefferson arba lygiavertis, tiesus, darbinis plotis 1,9±0,1 mm, su dantukais 1x2, vidinis paviršius lygus, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 180±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pincetas | Adson-Brown arba lygiavertis, tiesus, darbinis plotis 1,8±0,1 mm, su šoniniais dantukais distalinėje dalyje, rankenos plokščios, su išoriniais nelygumais, bendras ilgis 120±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adatkočiai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Adatkotis | Barraquer arba lygiavertis mikro adatkotis, darbinė dalis lenkta, lygaus paviršiaus, rankenos apvalios, su užrakinimu, vidinės dalys su išpjovomis, išorinės dalys rantytos, spyruokliuojančios, bendras ilgis 120±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Adatkotis | Halsey arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 130±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Adatkotis | Baby-Crile-Wood arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas paviršius 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 145±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas paviršius 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 185±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Adatkotis | Webster arba lygiavertis adatkotis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 125±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Adatkotis | Webster arba lygiavertis, darbinės dalys lygaus vidinio paviršiaus, su volframo karbido įdėklais, skirtas 9/0-11/0 chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalintom nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 125±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Adatkočiai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Adatkotis | Muller arba lygiavertis mikro adatkotis, lenktas, lygaus vidinio paviršiaus, užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, rankenos pusapvalės, su nelygumais išorėse, su užrakinimu, spyruokliuojančios, bendras ilgis 145±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Adatkotis | Barraquer tipo arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos apvalios, su išoriniais nelygumais, su išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, be užrakinimo, tinka 9/0-11/0 chirurginėms adatoms, bendras ilgis 115±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Adatkotis | Barraquer tipo arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys lygaus paviršiaus, rankenos apvalios, su išoriniais nelygumais, su išpjovomis vidinėse dalyse, spyruokliuojančios, be užrakinimo, tinka 9/0-11/0 chirurginėms adatoms, bendras ilgis 115±5 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plėtėjai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Plėtėjas | Weitlaner arba lygiavertis žaizdos plėtėjas, su bukais dantukais 3x4, su ąselės tipo segmentiniu užrakinimu, bendras ilgis 165±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Plėtėjas | Weitlaner arba lygiavertis žaizdos plėtėjas, su aštriais dantukais 2x3, su ąselės tipo segmentiniu užrakinimu, bendras ilgis 110±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Plėtėjas | Weitlaner arba lygiavertis žaizdos plėtėjas, su aštriais dantukais 3x4, su ąselės tipo segmentiniu užrakinimu, bendras ilgis 130±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rankos laikikliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Rankos laikiklis | Rankos laikiklis, pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, dengtos silikonu, su ne mažiau kaip 10 skirtingų atramų fiksavimui, su kiaurymėmis, skirta vaikams, išmatavimai (ilgis x plotis): (255x175)±3 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zondai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Zondas | Zondas, tiesus, distalinio galo skersmuo 1,5 mm, bendras ilgis 125±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zondai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Zondas | Zondas su kilpa, darbinė dalis spiralinė, bendras ilgis 90±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Žnyplės | Vielos karpymo žnyplės, ne mažiau kaip 4 šarnyrinių sistema, darbinės dalys lenktos kampu, specialiai sustiprintos volframo karbido įdėklais, skirtos kietos vielos kirpimui iki 1,5 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, išorėse rantytos, su atramomis pirštam, bendras ilgis 180±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Žnyplės | Kaulinės žnyplės, su dviem, vienas į kitą lenktais dantytais nagais, su užrakinimu, rankenos žiedinės, bendras ilgis 140±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaulinės žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Žnyplės | Kaulinės žnyplės Friedmann, lenktos, smulkios, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (7,5 x 1,7)±0,2 mm, rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, bendras ilgis 140±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Žnyplės | Kaulinės žnyplės Friedmann, nežymiai lenktos, smulkios, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (11,5 x 2,7)±0,2 mm rankenos spyruokliuojančios, rantytos išorinėse dalyse, bendras ilgis 145±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Žnyplės | Beyer arba lygiavertės, lenktos, darbinių dalių plotis 3±0,3 mm pločio, ilgis 20±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, su nelygumais išorinėse dalyse patogiam sugriebimui, bendras ilgis 180±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kaltai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Kaltas | Kaltas Lambotte arba lygiavertis, simetriškai smailėjantis, plotis 4±0,3 mm, bendras ilgis 125±3 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Kaltas | Kaltas Lambotte arba lygiavertis, simetriškai smailėjantis, plotis 10±0,3 mm, bendras ilgis 125±3 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Korcangai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Korcangas | Korcangas Gross arba lygiavertis, lenktas, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Korcangas | Korcangas Gross arba lygiavertis, tiesus, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Plaktukai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Plaktukas | Plaktukas Heath arba lygiavertis, bendras svoris 1160±30 gr, galvos skersmuo 45±1 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Skalpelio koteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Skalpelio kotelis | Skalpelio kotelis, Nr.3, skirtas 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio geležtėm, plokščias, su milimetrine liniuote ne mažiau kaip 6 cm, bendras ilgis 125±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Skalpelio kotelis | Skalpelio kotelis, Nr.3L, skirtas 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio geležtėm, plokščias, bendras ilgis 210±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kocheriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Kocheris | Kocheris Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 225±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Kocheris | Kocheris Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 225±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Kocheris | Kocheris Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Kocheris | Kocheris Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Šaukšteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Šaukštelis | Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 2,8±0,1 mm, ergonomiškas, subalansuoto svorio, rankena su išlenktimais, su nelygumais, bendras ilgis 175±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Šaukštelis | Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 3,6±0,1 mm, ergonomiškas, subalansuoto svorio, rankena su išlenktimais, su nelygumais, bendras ilgis 175±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Šaukštelis | Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 4,4±0,1 mm, ergonomiškas, subalansuoto svorio, rankena su išlenktimais, su nelygumais, bendras ilgis 175±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Šaukštelis | Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, darbinė dalis ovalo formos, plotis 5,2±0,1 mm, ergonomiškas, subalansuoto svorio, rankena su išlenktimais, su nelygumais, bendras ilgis 175±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabliai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Kablys | Rollet arba lygiavertis, lenktas, su keturiais aštriais kabliais, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (2,5x7)±0,1 mm, bendras ilgis 135±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Kablys | Graefe arba lygiavertis, lenktas, viendantis, aštrus, gylis 1,8±0,1 mm, bendras ilgis 125±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Kablys | Mažos lenkimo kreivės, su keturiais aštriais kabliais, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (7x9,6)±0,1 mm, bendras ilgis 165±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kabliai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Kablys | Volkmann arba lygiavertis, lenktas, su keturiais aštriais kabliais, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (9x19)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Kablys | Volkmann arba lygiavertis, lenktas, su šešiais aštriais kabliais, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (9x29)±0,3 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Kablys | Desmarres arba lygiavertis, lenktas, balno formos, kablio išmatavimai (gylis x plotis): (11x14)±0,3 mm, bendras ilgis 140±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Kabliukas | Fomon arba lygiavertis dvidantis kabliukas, bukais galiukais, rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 145±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Kablys | Desmarres arba lygiavertis veidrodėlis, darbinė dalis (gylis x plotis): (9x9)±1 mm, bendras ilgis 140±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Kablys | Veidrodėlis (ilgesnis) Cushing, darbinė dalis lenkta kabliu, lovėta, išmatavimai (gylis x plotis): (10x13)±1 mm, bendras ilgis 205±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Liniuotė | Liniuotė, nerūdijančio plieno, ne mažiau kaip 30 cm ilgio | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Medicininis indelis | Medicininis indelis, apvalus, su gradacija, talpa 50±3 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Sausgyslių plastikos instrumentas | Tiesus, su skirtingo ilgio darbinėmis dalimis, bukas/aštrus, profilis rantytas, rankenos žiedinės, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Spaustukas | Backhaus arba lygiavertis, lenktas, vienas į kitą užlenktais smeigais, ilgis 110±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Spaustukas | Coller arba lygiavertis arterinis spaustukas, lenktas, 145±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | Moskitas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Disektorius | Gemini arba lygiavertis disektorius, lenktas beveik stačiu kampu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 130±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kraujagyslių spaustukai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Mikrochirurginis kraujagyslių spaustukas | Biemer-Mueller arba lygiaverčiai, tiesūs, atsidarymo plotis 5±0,3 mm, užspaudžiamos dalies ilgis 9±0,3 mm, suspaudimo jėga 0,25±0,05 N, bendras ilgis 18±0,5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. N Nr.Nr. | Dokumento pavadinimas | Psl. skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos vertės dalis pasiūlymo kainoje, Eur |

________________________________________		_____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)