TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 15

| SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| 1. | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį tinkamai ženklintoje pakuotėje. Turi būti pateikta priemonių visuma (testai, ėminio paėmimo priemonės ir kitos priemonės, jei numatytos gamintojo), kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. |
| 2. | Testui atlikti siūlomomis priemonėmis naudojamas burnos skysčių arba seilių ėminys. Rinkinio pakuotėje turi būti šiam tikslui skirtas individualiai supakuotas atskiras paėmėjas paimti burnos skystį arba seiles tiesiogiai iš burnos ertmės. Konteineriai (paėmėjai) skirti išoriniam burnos skysčių arba seilių paėmimui spjaudant yra netinkami. |
| 3. | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. |
| 4. | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. |
| 5. | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. |
| 6. | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. |
| 7. | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 80 proc. lyginant su SARS CoV-2 PGR tyrimų ėminiais, kurių ciklo slenkstis (Ct) yra pasiskirstęs intervale iki 32 (įskaitytinai). |
| 8. | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 97 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. |
| 9. | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. |
| 10. | Testo galiojimo terminas prekių pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su kiekvienu rinkiniu turi pateikti neprofesionaliam naudotojui skirtą naudojimo/testų atlikimo instrukciją lietuvių kalba. |
| 11. | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. |
| 12. | Testas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti atitinkamai paženklintas. |
| - Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos siūlomai priemonei/produktui išduotą sertifikatą (jo skaitmeninę kopiją) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 anglų kalba patvirtinantį, kad siūlomas IVD (in vitro diagnostikos) produktas yra tinkamas naudoti savikontrolės tikslais dėl SARS CoV-2 antigeno nustatymo naudojant burnos skysčių arba seilių ėminį. Taip pat šioje techninėje specifikacijoje turi būti pateikta nuoroda į viešai pateikiamą paskelbtosios įstaigos išduotą sertifikatą. ARBA Tiekėjo siūloma prekė turi būti įtraukta į savikontrolės tikslais naudoti tinkamų greitųjų antigenų testų, kuriems VASPVT (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos) yra suteikusi leidimą, sąrašą. Greitųjų antigenų testų, kuriems išduotas leidimas, sąrašas skelbiamas VASPVT interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt. Jei siūloma priemonė/produktas dar neįtrauktas į sąrašą, tačiau jau yra VASPVT įvertintas, tuomet tiekėjas turi pateikti VASPVT (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos) išduotą vertinimo pažymą patvirtinančią, kad siūlomi testai yra tinkami naudoti savikontrolės tikslais. - Techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodyti siūlomos priemonės identifikaciniai duomenys turi tiksliai sutapti su paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotame sertifikate arba VASPVT (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos) išduotoje vertinimo pažymoje dėl testų tinkamumo naudoti savikontrolės tikslais, testo atlikimo instrukcijoje vartotojui - priemonės apraše, nurodytais identifikaciniais duomenimis. - Visi teikiami pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžiantys dokumentai turi būti anglų kalba. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukciją pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |  |