TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – biokuro amoniako matavimo sistema.

  - Paslaugos – biokuro amoniako matavimo sistemos įrengimas, pajungimas paleidimas ir kalibravimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Biokuro amoniako matavimo sistema ir jos įrengimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių ir Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro amoniako matavimo sistema ir jos įrengimas | vnt. | 2 |
| 2. | Pajungimo, paleidimo ir kalibravimo paslaugos | vnt. | 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos ir Paslaugos teikiamos: Jočionių g. 13, 02300 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Dviem Biokuro katilams reikalinga sumontuoti NH3 koncentracijos matuoklius.

  - Matuokliai turi būti sumontuoti po katilu ant dujų kanalo prieš oro pašildytuvą (paveikslas Nr. 1.), prieš dūmų valymą.

Paveikslas Nr. 1. Matavimo taškai ant dujų kanalo vamzdžio prieš oro pašildytuvą

  - Preliminarūs NH3 koncentracijos matuoklių montavimo taškai nurodyti paveiksle Nr.1 ir lentelėje Nr. 2, pateikti laisvų flanšų skerspjūvio brėžiniai paveiksluose Nr. 2 ir Nr. 3.

Lentelė Nr. 2

| Nr. | Aprašymas | Lygis | Posvyris |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Laisvas flanšas | +22,76 m | 0o |
| S2 | Laisvas flanšas | +22,76 m | 0o |
| S5` | Laisvas flanšas | +22,31 m | 10o |
| S5`` | Laisvas flanšas | +22,31 m | 10o |
| S6 | Laisvas flanšas | +22,06 m | 10o |

Paveikslas Nr. 2. Flanšas Nr. S5`, S5``, S6, DN100PN6

Paveikslas Nr. 3 Flanšas Nr. S1, S2, DN125PN6

  - Įrangos pajungimu prie dujų kanalo turi pasirūpinti Tiekėjas. Kai įrangai prijungti reikalingi kiti montavimo taškai ir flančai, juos turi pateikti įrangos tiekėjas. O jų tinkamų sumontavimu – įvirinimu rūpinasi Pirkėjas.

  - Reikalavimai, keliami Biokuro amoniako matavimo sistemai, nurodyti lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Įrenginys | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mėginių paėmimo | Amoniako mėginiai turi būti paimami automatiniu būdu; Turi turėti apsaugą nuo išorinio poveikio, apsaugą nuo prisilietimo; Matavimo įranga turi būti atspari temperatūrai iki 180 oC; Maitinimas: 230 V; |
| 2. | Dujų analizatorius | Skirtas nuolat stebėti NH3 dujas; Matavimas atliekamas reguliuojamo diodo lazerio spektrometrijos (TDLS) metodu; Dujų matavimas atliekamas ekstrakciniu principu; Matavimo diapazonas: 0–10 / 0–50 mg/Nm³; Lietimui jautrus ekranas arba klaviatūra; Matavimo tikslumas ne didesnis kaip ± 2% visame diapazone Išvestys: Analoginis signalas 4...20 mA; Tinklo jungtis su integruotu ModBus arba lygiaverčiu protokolu; |

  - Matavimo vietoje galimos tokios terpės, kaip pateikta lentelėje Nr. 4. Nurodyti projektiniai matavimo parametrai, pateikti katilo apkrovimai, tinkamo ir blogo kuro scenarijai.

Lentelė Nr.4

| Nr. | Specifikacija | Matavimo vnt. | Kuras Pagal projektą |  |  | Kuras Biokuras – blogas scenarijus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katilo apkrovimas | % | 100 | 80 | 40 | 100 | 80 | 40 |
| 1. | Dūmų srautas prieš oro pašildytuvus | m3/s | 53,34 | 44,9 | 30,43 | 57,32 | 49,5 | 33,13 |
| 2. | Ekonomaizerių pakopų temperatūros | Co | 253 | 225 | 204 | 257 | 230 | 210 |
| 3. | Kietosios dalelės po katilu | mg/ m3 @6% O2 | 1922 | 1822 | 1924 | 11408 | 11370 | 11786 |
| 4. | CO koncentracija dūmuose po katilu | mg/ m3 @6% O2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5. | SO2 koncentracija dūmuose po katilu | mg/ m3 @6% O2 | 74 | 74 | 74 | 493 | 493 | 493 |
| 6. | NH3 koncentracija dūmuose po katilu | mg/ m3 @6% O2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

  - Sumontavus įrangą, Tiekėjas turės atlikti įrangos kalibravimą, kaip reikalauja gamintojo instrukcija.

  - Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo darbuotojus (ne mažiau kaip 8 žmones) kaip naudotis sumontuota įranga ir atlikti jos aptarnavimą.

  - Mokymai turės būti vykdomi Pirkėjo buveinėje. Mokymų laikas ir kitos susijusios sąlygos turi būti iš anksto suderintos su Pirkėju.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 80 (aštuoniasdešimt) dienų  nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes ir suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu  Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Prekės bus pristatomos ir Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Nustatomas 5 (penkios) darbo dienos, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių ir/ar Paslaugų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Prekių / Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių / Paslaugų kokybę.

  - Pirkėjas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Prekių / Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pristatytų Prekių ir/ar suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ar trūkumų užfiksavimo dienos (garantinio laikotarpio metu).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Pirkėjas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo Pristatytų Prekių ir/ar suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių / Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių / Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Prekių aprašymai lietuvių arba anglų kalba;

  - Kalibravimo ataskaitos lietuvių arba anglų kalba;

  - Aptarnavimo, priežiūros vadovai lietuvių arba anglų kalba;