2 priedas

LABORATORINĖS CENTRIFUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekės, kurios pagal Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB yra „Medicinos prietaisai“ (arba 98/79/EC In Vitro diagnostikos medicinos prietaisų),  ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB (arba 98/79/EC) nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4. Teikdamas siūlomos prekės aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomos prekės charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai:

5.1. Siūlomos prekės CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos skaitmenines kopijas;

5.2. Siūlomos prekės vartotojo instrukcijas lietuvių, anglų kalbomis elektronine forma;

5.3. Tiesioginis gamintojo įgaliojimas centrifugos techninei priežiūrai ir apmokyto inžinieriaus sertifikatas, teikiant pasiūlymą dėl 1 pirkimo dalies.

6. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“).

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai, charakteristikos | Prekės aprašymas pagal reikalaujamus parametrus/charakteristikas (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėtas vietas)* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 PIRKIMO DALIS - Laboratorinė centrifuga |  | (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją) |  |
| 1.1. | Centrifuga | Statoma ant stalo, 1 vnt. |  |
| 1.2. | Paskirtis | PGR plokštelių sukimui su papildomu rotoriumi Ependorf tipo mėgintuvėliams |  |
| 1.3. | Centrifugavimo laiko nustatymas | Nustatomas centrifugavimo laikas ribose ne prasčiau nei: nuo 1 iki 90 min., turi būti nepertraukiamo veikimo rėžimas. |  |
| 1.4 | Centrifugos išoriniai matmenys (PxGxA) | Ne didesni kaip 560 x 480 x 315 mm |  |
| 1.5. | Disbalanso aptikimo funkcija | Būtina, su automatiniu centrifugos sustabdymu |  |
| 1.6. | Galimybė centrifuguoti mikroplokšteles | Būtina. |  |
| 1.7. | Priedai | - Rotorius ne mažiau nei 2 mikroplokštelėms sukti, pasiekiama RCF ne mažiau nei 560 × g; - Rotorius 1,5/2,0 mL mėgintuvėliams sukti, ne mažiau kaip 24 vietų, RCF ne mažiau nei 3750 × g. |  |
| 1.8. | Greitis | Centrifugavimo jėga ne mažiau 2600 ×g; Centrifugavimo greitis ne mažiau 5000 aps./min (RPM). |  |
| 1.9. | Laikmatis | Ne siauresniame diapazone nei nuo 30 sek iki 99 min, centrifugoje privalo būti nepertraukiamas veikimo rėžimas. |  |
| 1.10. | Rotoriaus talpa | Ne mažiau nei 1.5-5mL/7mL/10mL/15mL/ x 6 |  |
| 1.11. | Variklis | Bešepetėlinis variklis (centrifugavimo metu nekaista) |  |
| 1.12. | Ekranas | Ne prasčiau nei LCD. |  |
| 1.13. | Veikimo saugumas | Centrifuga privalo turėti: apsaugą nuo greičio viršijimo, automatinę vidinę klaidos diagnozę. |  |
| 1.14. | Greičio / jėgos perjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.15. | Suteikiama gamintojo garantinis laikotarpis | ## Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1.16. | Reikalavimai centrifugai | Turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
|  |  | Turi būti pilnai paruošta darbui: sumontuota, instaliuotos programos, testuota. |  |
| 2 PIRKIMO DALIS - Laboratorinė centrifuga |  | (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės firminį pavadinimą ir gamintoją) |  |
| 2.1. | Centrifuga | Statoma ant stalo, 1 vnt. |  |
| 2.2. | Paskirtis | Biologinių ar cheminių skysčių mėgintuvėliuose išmaišymui |  |
| 2.3. | Ekscentrinis maišymo principas | Būtina |  |
| 2.4. | Greičio kontrolės diapazonas | Ne siauresnės kaip nuo 500 iki 3000 rpm |  |
| 2.5. | Akseleracijos laikas | Ne daugiau kaip 2 s |  |
| 2.6. | Maksimalus nenutraukiamo veikimo laikas | Ne mažiau kaip 24 val. |  |
| 2.7. | Veikimo rėžimai | Ne mažiau kaip impulsinis ir nenutraukiamo veikimo |  |
| 2.8. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 30 g |  |
| 2.9. | Maišymo orbita | Ne mažesnė kaip 4 mm |  |
| 2.10. | Išmatavimai (PxGxA), mm | Ne didesni kaip 90 x 150 x 80 mm |  |
| 2.11. | Suteikiama gamintojo garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. |  |
| 2.12. | Reikalavimai centrifugai | Turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |