## VIEŠOJI ĮSTAIGA NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žolyno g. 34, 10246 Vilnius, tel. (8 5) 239 2444,

el. p. nkcadministracija@kraujodonoryste.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 126413338, PVM mokėtojo kodas LT100001230518

PATVIRTINTA

VšĮ Nacionalinio kraujo centro

Viešojo pirkimo komisijos

2025 m. gegužės 9 d. protokolu

Nr. VP – 155

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

KRAUJO MAIŠAI

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1. Bendra informacija

2. Pirkimo objektas

3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8. Elektroninis aukcionas

9. Pasiūlymų vertinimas

10. Sutarties sudarymas

11. Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“.

# 1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras (toliau ir VšĮ NKC), juridinio asmens kodas 126413338, adresas Žolyno g. 34, 10246 Vilnius, darbo laikas I – IV nuo 7:45 iki 16:30, V nuo 7:45 iki 15:15. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes išanalizavus CPO.LT elektroniniame kataloge esančią prekių pasiūlą, nustatyta, kad tokių prekių, atitinkančių keliamus reikalavimus, nėra.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

1.9.	Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šio Pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Irena Vaitekėnaitė, Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 2392438, el. paštas: i.vaitekenaite@kraujodonoryste.lt .

1.11. Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Audra Pažūsytė, Kraujo ir jo komponentų ruošimo skyriaus vadovė, tel.: +370 615 19320, el. p. a.pazusyte@kraujodonoryste.lt .

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti:

2.1.1. Keturgubų PVC kraujo maišų sistemas TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su antikoaguliantu CPD ir pridėtiniu maitinamuoju tirpalu bei su integruotu leukocitų filtru eritrocitų filtravimui su automatiniais kraujo komponentų separatoriais panaudai.

2.1.2. Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinius, skirtus sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, kaupinių ruošimui, sukauptų trombocitų laikymui ir transfuzijai.

Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objektus:

2.2.1. Keturgubų kraujo maišų sistema su automatiniais kraujo komponentų separatoriais panaudai;

2.2.2. Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys.

2.3. Pirkimo objekto apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma) pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“.

4.3. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ ir 11 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti vieną ar kelis dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą:

5.1.1. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašą (juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie turi daugiau kaip 50% akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų / ir pan., nustatyti. Tikrinama visa daugiau kaip 50% nuosavybės grandinė: tiesioginės ir netiesioginės nuosavybės turėjimas juridiniame asmenyje);

5.1.2. fizinių asmenų, kurie turi juridinio asmens daugiau kaip 50% akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų / ir pan., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją (arba VĮ Registrų centro naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą fizinio asmens pilietybei patvirtinti);

5.1.3. įmonių/ įmonių grupės kontroliuojančių asmenų organizacinę struktūrą (kurioje būtų nurodyti visi asmenys, turintys tiesioginę ir netiesioginę daugiau kaip 50% nuosavybę bei šių asmenų registracijos vieta (jei fiziniai asmenys - pilietybė);

5.1.4. kitus VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus duomenis, tiek, kiek (ir tada, kai) tai reikalinga perkančiajai organizacijai siekiant tinkamai įgyvendinti Reglamentu nustatytus draudimus;

5.1.5. atitinkamų valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus.

Europos Sąjungos Tarybai ar kitoms kompetentingoms institucijoms priėmus naujas ribojamąsias priemones, kurios gali būti tiesiogiai taikomos vykstančiame pirkime, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti reikalingos informacijos dėl  atitikimo.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“;

6.1.4. dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymo vertinamo kriterijai bei tvarka“;

6.1.5. kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“, įrodantys dokumentai;

6.1.6. tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms pagal Pirkimo sąlygų 10 priedą „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“, 11 priedą „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“; bei užpildytą Deklaraciją dėl tiekėjo atsakingų asmenų (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“);

6.1.7. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.8. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.9. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.10. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.11. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.12. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.13. techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ (jeigu reikalaujama);

6.1.14. kita pirkimo sąlygose prašoma pateikti informacija ir (ar) dokumentai (jeigu prašoma). Tokia informacija ir (ar) dokumentai nelaikomi EBVPD nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys bei kvalifikaciją įrodantys dokumentai, kurių bus prašoma tik iš galimo laimėtojo.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, susirašinėjimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos vykdomas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Dalis pasiūlymą sudarančių dokumentų, t.y.: CE sertifikatas, ISO kokybės vadybos sertifikatas, ar kita, gali būti pateikiami anglų kalba.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą – 5 % nuo siūlomos pirkimo objekto sumos (Eur su PVM) bauda kurią, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas įsipareigoja sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 7.1.1. papunktyje nurodytos sąlygos atsiradimo:

7.1.1. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako sudaryti Prekių tiekimo sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą (10 priedas). Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

# 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# 9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei Pirkimas skaidomas į dalis.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų  8 priede „Sutarties projektas“.

# 11. Kitos sąlygos

11.1. Tiekėjas pirkimo vykdymo metu privalo būti iniciatyvus, laikytis pirkimo sąlygose nurodytų terminų ir nedelsiant, susipažinęs su pirkimo dokumentais, teikti klausimus ar patiksinimus, jei tokie reikalingi. Laiku nepasinaudojęs galimybe prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus per šiose sąlygose nustatytą terminą, tiekėjas neturi teisės vėliau pirkimo vykdymo metu ar sutarties vykdymo metu kelti reikalavimų ar teikti pretenzijų dėl pirkimo dokumentuose jo nuomone esančių netikslumų, klaidų ar neatitikimų.

11.2. Perkančioji organizacija nėra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarties su Teritorine ligonių kasa.

11.3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina negali viršyti perkančiosios organizacijos pirkimui skirtų lėšų sumos:

| Pirkimo objekto Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma vertė Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keturgubų kraujo maišų sistema su automatiniais kraujo komponentų separatoriais panaudai. | 2.397.600,00 |
| 2 | Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys. | 75.000,00 |

11.4. Jeigu pirkimo objekto pasiūlymo kaina viršys nurodytą, Tiekėjo pasiūlymas, vadovaujantis VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. ir 2 p., bus pripažintas nepriimtinu ir vadovaujantis VPĮ 45 str. 5 p. bus atmestas.

_______________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TERMINAI

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 (keturiasdešimt penkių) minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius: | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |
| --- | --- |
|  | Sąvokos ir santrumpos Bandinių maišelis – į kraujo maišų sistemą integruotas maišelis, skirtas pirmų 30 ml kraujo surinkimui, kuriuo, nenaudojant papildomų priemonių, užpildomi vakuuminiai mėgintuvėliai. Ėminių maišelis – į sukauptųjų trombocitų ruošimui skirtą maišų rinkinį integruotas maišelis, į kurį atidalinamas komponento kiekis, skirtas kokybės kontrolės tyrimams. Įranga – automatiniai kraujo komponentų separatoriai, jų priedai, medžiagos, detalės, kiti gamintojo įrangos dokumentuose nurodyti separatorių priklausiniai, taip pat programinė ir techninė įranga, jų priedai, kurie, nors ir nėra laikomi separatorių dalimi, bet be kurių separatoriai negalės atlikti savo tiesioginės paskirties. IS – informacinė sistema. IT – informacinės technologijos Pirkėjas – Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras (toliau - NKC). Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Prekės – keturgubų kraujo maišų sistemos ir / ar trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkiniai. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas. TS – ši techninė specifikacija. |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTAI 1 pirkimo objektas. Keturgubų PVC kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su antikoaguliantu CPD ir pridėtiniu maitinamuoju tirpalu bei su integruotu leukocitų filtru eritrocitų filtravimui. Perkamas kiekis 222 000 vnt. Automatiniai kraujo komponentų separatoriai panaudai. Kiekis – 12 vnt. 2 pirkimo objektas. Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys, skirtas sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, kaupinių ruošimui, sukauptų trombocitų laikymui ir transfuzijai. Perkamas kiekis 5 000 vnt. |
| 2. | REIKALAVIMAI KETURGUBŲ KRAUJO MAIŠŲ SISTEMOMS (1 pirkimo objektas) |
| 2.1 | Keturgubų PVC – DEHP sterilių, apirogeniškų kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su ne mažiau 63 ml antikoagulianto CPD, skirta 450 ml donoro kraujo surinkimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje kraujo komponentų – eritrocitų be leukocitų, šviežiai šaldytos plazmos bei leukocitų ir trombocitų sluoksnio ruošimui. Į maišų sistemą integruotas leukocitų filtras, įgalinantis atlikti +22 ± 20 C temperatūros eritrocitų filtravimą per 24 val. nuo kraujo paėmimo. Sutarties galiojimo laikotarpiu maišų sistemas galima keisti į PVC be DEHP, jei tiekėjas tokias gamina, nekeičiant kitų techninės specifikacijos ir sutarties sąlygų. |
| 2.2 | Kraujo maišų sistemos turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus. |
| 2.3 | Kraujo maišų sistemos turi būti supakuotos ne daugiau kaip po tris sterilioje pakuotėje. |
| 2.4 | Eritrocitų saugojimo maišo vamzdelis turi būti ne trumpesnis kaip 600 mm, kas 40 mm (+/- 5 mm) suženklintas individualiais numeriais. |
| 2.5 | Kraujo maišai turi būti užapvalintais kampais, siekiant išvengti trinties kraujo komponentų atskyrimo ir transfuzijos metu ir turėti po dvi prapjovas abiejuose visų sistemos kraujo maišų šonuose. |
| 2.6 | Reikalavimai antikoaguliantui CPD – skaidrus, bespalvis, laikant kambario temperatūroje spalva nepakinta. Pateikti kraujo maišų sistemų gamintojo antikoagulianto kokybės pažymėjimą. |
| 2.7 | Pridėtinis maitinamasis tirpalas 100 (+/-10%) ml turi užtikrinti eritrocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 42 paras. |
| 2.8 | Adata: 2.8.1. nerūdijančio plieno plonasienė silikonizuota adata 16 – 18 G, užtikrinanti pakankamą kraujo srovę; 2.8.2. adatos gaubtas patikimai užtikrina adatos hermetiškumą be galimybės savaime išsisandarinti; 2.8.3. patogus adatos laikiklio paėmimas užtikrina kokybišką venos punkciją; 2.84. adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio neturi ,,užrakinti“ adatos prieš jos dangtelio pašalinimą (prieš venos punkciją); 2.8.5. adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio po adatos panaudojimo turi ,,užrakinti“ adatą negrįžtamai. |
| 2.9 | Turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis antikoagulianto CPD tirpalo nepatekimą į donoro linijos vamzdelį aukščiau Y jungties adatos kryptimi. |
| 2.10 | Bandinių maišelis: 2.10.1. turi apsaugoti nuo bakterinio kraujo užteršimo, surenkant pirmus ne mažiau kaip 30 ml donoro kraujo; 2.10.2. turi suteikti galimybę paimti kraujo bandinius į ne mažiau kaip keturis 4 – 8 ml talpos vakuuminius mėgintuvėlius nenaudojant papildomų priemonių donoro kraujo surinkimo metu; 2.10.3. prieš bandinių maišelį turi būti integruotas užsegamas spaustukas. |
| 2.11 | Kraujo maišų sistemos ir vamzdeliai turi tikti Pirkėjo naudojamai įrangai (nurodoma TS punkte Nr. 6). |
| 2.12 | Jeigu eritrocitų filtravimui skirtas leukocitų filtras yra kietas, kraujo maišų sistema kartu su kieto filtro apsauga turi lengvai tilpti į Pirkėjo naudojamų centrifugų kibirėlius. |
| 2.13 | Maišai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |
| 2.14 | Kiekvienai kraujo maišų sistemų serijai turi būti pateikiamas serijos kokybės pažymėjimas. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma – patvirtinimas ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |
| 2.15 | Kraujo maišų sistemos etikečių ženklinimas turi atitikti Pirkėjo naudojamą brūkšninių kodų ženklinimo sistemą (nurodoma TS punkte Nr. 6). |
| 2.16 | Turi būti pateikiama maišų sistemų naudojimo instrukcija anglų kalba, laimėjusiam tiekėjui - ir lietuvių kalba. |
| 2.17 | Kraujo maišų sistemų išbandymas: 2.17.1. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC atliktam kraujo maišų sistemų išbandymui pateikto ir išbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas - komponentų kokybės rodikliai bus vertinami pagal esamus išbandymų protokolus; 2.17.2. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia šiuo metu NKC centre naudojamo katalogo numerio kraujo maišų sistemas – išbandymui kraujo maišų sistemų pateikti nereikia; 2.17.3. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC išbandymui nepateikto ir neišbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas - pateikti išbandymui* 13 vnt. maišų pavyzdžių (tame skaičiuje 1 vienetą archyviniam pavyzdžiui) ir 1 (vieną) automatinį kraujo komponentų separatorių. Separatorius turi būti to paties gamintojo ir modelio, koks bus siūlomas panaudai. Tiekėjas turės pateikti gamintojo patvirtinimą, kad separatoriai buvo validuoti su siūlomomis maišų sistemomis, ir techninės priežiūros atlikimo dokumentą. Tiekėjo specialistai** turės įvesti separatoriaus programas, tinkamas darbui su perkamomis keturgubų kraujo maišų sistemomis ir apmokyti kraujo komponentus ruošiančius darbuotojus. *Kokybės kontrolės tyrimai bus atliekami eritrocitų komponentams NKC laboratorijoje (hemoglobino kiekis ir liekamųjų leukocitų kiekis), rezultatai bus pateikiami protokole (Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“). Kokybės reikalavimus turi atitikti visose išbandymui pateiktose maišų sistemose paruošti eritrocitų komponentai. Tiekėjui, pageidaujančiam atlikti kokybės kontrolės tyrimus nepriklausomoje atestuotoje laboratorijoje savo sąskaita, galės būti pateikti komponentų bandiniai. **Specialistų kvalifikacija vertinama pagal 3.10 punkte nurodytą sertifikatą. |
| 3. | REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS KRAUJO KOMPONENTŲ SEPARATORIAMS TEIKIAMIEMS PANAUDOS BŪDU |
| 3.1 | Tiekėjas 36 mėnesiams panaudai perduoda Pirkėjui 12 automatinių kraujo komponentų separatorių, tinkamų naudoti perkamiems kraujo maišams. |
| 3.2 | Siūlomos įrangos kokybė turi atitikti Europos Tarybos direktyvos 93/42 ,,Medicinos prietaisai” reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją). |
| 3.3 | Įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |
| 3.4 | Maitinimo srovė 200 – 240 V, 5 - 4 A, 50/60 Hz. |
| 3.5 | Siūloma įranga turi turėti automatinę kaniulių atskyrimo (nulaužimo) funkciją. |
| 3.6 | Įranga turi turėti programas: 3.6.1. automatino kraujo komponentų atskyrimo po konservuoto kraujo centrifugavimo ir eritrocitų užpylimo pridėtiniu tirpalu; 3.6.2. automatinio trombocitų koncentrato atskyrimo po leukocitų – trombocitų sluoksnių kaupinio centrifugavimo; 3.6.3. krioprecipitato ruošimo. |
| 3.7. | Įrangos IT sistema turi būti programiškai ir techniškai suderinama su Pirkėjo specializuota informacine programa eProgesa. Prieš komponento atskyrimą nuskaitomas donacijos identifikacijos numeris (kiekvienam separatoriui turi būti pateiktas brūkšninio kodo skaitytuvas). Atskyrimo proceso duomenys turi būti išsaugomi ir valdomi. |
| 3.8 | Privalomos Įrangos funkcijos: 3.8.1. automatinis kraujo maišo vamzdelių užlydymas – sandarinimo trukmė iki 10 s; 3.8.2. tėkmės reguliavimas; 3.8.3. automatinis oro išstūmimas iš plazmos maišo. |
| 3.9 | Pateikiamas naudotojo vadovas anglų kalba. Naudotojo vadove ar kituose kartu pateiktuose dokumentuose, susijusiuose su pirkimo objekto eksploatavimu, valdymu ir priežiūra turi būti pažymėtos (spalvotai pažymint ir / ar nurodant rodyklėmis ir / ar pabraukiant) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, atitinkančios TS nurodytus reikalavimus. Naudotojo vadovas lietuvių kalba pateikiamas kartu su Įranga. |
| 3.10 | Garantija suteikiama ir techninė priežiūra atliekama ne trumpiau kaip 36 mėnesius. Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą, liudijantį, kad tiekėjas turi tokias technines galimybes ir tinkamai apmokytus specialistus techninei priežiūrai atlikti. Įrangos gedimai turės būti pašalinti per 24 val. nuo Pirkėjo pranešimo gavimo arba užtikrinti, kad prastova truktų ne ilgiau kaip 24 val. Jeigu per nustatytą laiką gedimo pašalinti nepavyko, turi būti pateiktas pakaitinis, TS ir modelį atitinkantis separatorius su atlikta periodine technine priežiūra. Pateikti tai patvirtinančią pažymą. |
| 3.11 | Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas nemokamai kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi: 3.11.1. pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus; 3.11.2. įrangos eksploatacinių charakteristikų kvalifikavimo (PQ) apimtis turi būti derinama Pirkėjo atstovu. Parengti kvalifikavimo atlikimo ataskaitas. Kvalifikavimas turės būti atliekamas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, Žolyno g. 34, Vilniuje, Naikupės g. 28, Klaipėdoje ir Nemuno g. 75, Panevėžyje. Garantiniu laikotarpiu, po Įrangos remonto, kuris galėjo turėti tiesioginę įtaką kraujo komponento kokybei, Tiekėjas turi atlikti Įrangos rekvalifikavimą (OQ ir PQ). |
| 3.12 | Tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo transportu ir savo lėšomis turės pristatyti Įrangą į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą, Žolyno g. 34, Vilnių (6 vnt.), Naikupės g. 28, Klaipėda (3 vnt.), Nemuno g. 75. Panevėžys, (3 vnt.). |
| 4. | REIKALAVIMAI TROMBOCITŲ – LEUKOCITŲ SLUOKSNIŲ KAUPINIŲ MAIŠŲ RINKINIAMS (2 pirkimo objektas) |
| 4.1 | Sterilių, apirogeniškų PVC - DEHP maišų rinkinys, skirtas leukocitų ir trombocitų sluoksnių, pagamintų naudojant TOP – BOTTOM tipo kraujo maišų sistemas, sukaupimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, ruošimui, laikymui ir transfuzijai. Į maišų sistemą integruotas leukocitų filtras trombocitų koncentrato filtravimui. Rinkinyje turi būti maišelis trombocitų ėminiui. Sutarties galiojimo laikotarpiu maišų rinkinius galima keisti į PVC be DEHP, jei tiekėjas tokius gamina, nekeičiant kitų techninės specifikacijos ir sutarties sąlygų. |
| 4.2 | Maišų rinkiniai turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus. |
| 4.3 | Maišų rinkiniai supakuoti po vieną sterilioje pakuotėje. |
| 4.4 | Galimybė sukaupti 4 – 6 trombocitų – leukocitų sluoksnius ir plazmą ar pridėtinį tirpalą. |
| 4.5 | Rinkinio vamzdeliai su užsegamais spaustukais. |
| 4.6 | Reikalingos papildomos priemonės, skirtos spaudimo į filtrą prevencijai centrifugavimo metu, jeigu tai rekomenduoja maišų rinkinio gamintojas. |
| 4.7 | Maišų rinkinių vamzdeliai turi tikti Pirkėjo naudojamai įrangai. |
| 4.8 | Sukauptų trombocitų maišas turi tikti trombocitų saugojimui ne mažiau 5 parų. |
| 4.9 | Maišai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |
| 4.10 | Kiekvienai maišų rinkinių serijai turi būti pateikiamas serijos kokybės pažymėjimas. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma – patvirtinimas ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |
| 4.11 | Maišų rinkinių etikečių ženklinimas turi atitikti Pirkėjo naudojamą brūkšninių kodų ženklinimo sistemą (nurodoma TS punkte Nr. 6). |
| 4.12 | Turi būti pateikiama maišų rinkinių naudojimo instrukcija anglų kalba, laimėjusiam tiekėjui – ir lietuvių kalba. |
| 4.13 | Maišų rinkinių išbandymas: 2.17.1. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC atliktam maišų rinkinių išbandymui pateikto ir išbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas – komponentų kokybės rodikliai bus vertinami pagal esamus išbandymų protokolus; 2.17.2. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia šiuo metu NKC centre naudojamo katalogo numerio maišų rinkinius – išbandymui maišų rinkinių pateikti nereikia; 2.17.3. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC išbandymui nepateikto ir neišbandyto katalogo numerio maišų rinkinius – pateikti išbandymui* 11 vnt. maišų rinkinių pavyzdžių (tame skaičiuje 1 vienetą archyviniam pavyzdžiui). Tiekėjo specialistai** turės įvesti separatoriaus programas, tinkamas darbui su perkamais trombocitų – leukocitų kaupinių maišų rinkiniais ir apmokyti kraujo komponentus ruošiančius darbuotojus. *Sukauptųjų trombocitų kokybės kontrolės tyrimai bus atliekami Pirkėjo laboratorijoje, rezultatai bus pateikiami protokole (Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“). Kokybės reikalavimus turi atitikti visi išbandymui pateiktuose maišų rinkiniuose paruošti sukauptieji trombocitai. Tiekėjui, pageidaujančiam atlikti kokybės kontrolės tyrimus nepriklausomoje atestuotoje laboratorijoje savo sąskaita, galės būti pateikti komponentų bandiniai. **Specialistų kvalifikacija vertinama pagal 3.10 punkte nurodytą sertifikatą. |
| 5. | KITI REIKALAVIMAI |
| 5.1 | Prekės pristatomos pagal poreikį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu. |
| 5.2 | Prekių galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 viso galiojimo laiko. |
| 5.2 | Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir lėšomis adresais: Žolyno g. 34, Vilniuje, Naikupės g. 28, Klaipėdoje ir Nemuno g. 75, Panevėžyje. |
| 5.3 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį bus teikiamos nemokamos kvalifikuotų specialistų konsultacijos, pagalba visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. |
| 5.4 | Pirkėjas turi teisę atlikti Tiekėjo auditus. |
| 6. | PIRKĖJO NAUDOJAMA ĮRANGA 6.1. Vamzdelių užlydymo aparatas Terumo AC – 155. 6.2. Vamzdelių užlydymo aparatas SEALmatic M. 6.3. Automatiniai kraujo maišelių vamzdelių išspaudėjai TS08. 6.4. Centrifugos Roto Silenta 630 RS. 6.5. Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatai TSCD II. 6.6. Informacinė sistema eProgesa su įdiegtu ISBT 128 brūkšninių kodų standartu. |

Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“

KETURGUBŲ PVC KRAUJO MAIŠŲ SISTEMA, TOP – BOTTOM TIPO SU ANTIKOAGULIANTU CPD IR PRIDĖTINIU MAITINAMUOJU TIRPALU BEI SU INTEGRUOTU LEUKOCITŲ FILTRU ERITROCITŲ FILTRAVIMUI

BANDYMŲ ĮVERTINIMO PROTOKOLAS NR.

2025 m.___________ mėn. ______d.

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ___________________________________________________________

Gamintojo pavadinimas _________________________________________________________

Kraujo maišų sistemos kat. Nr./LOT (serijos) Nr. ______________________________________

Pateiktų kraujo maišų skaičius ____________________________________________________

Separatoriaus modelio pavadinimas, gamintojas, ser. Nr._______________________________

I.	TECHNINIŲ PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalavimas | Kontroliuo-jamas kiekis | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maišų sistemos pakuotės hermetiškumas | Maišų sistemos pakuotė turi būti nepažeista | visi |  |
| 2. | Skysčio kiekis maišų sistemos pakuotėje | Gali būti tik nežymus kondensato ar antikoagulianto kiekis | visi |  |
| 3. | Maišų sistemos spalva | Maišų sistemos spalva turi būti nepakitusi | visi |  |
| 4. | Tirpalų skaidrumas | Maišuose esantys tirpalai turi būti skaidrūs ir bespalviai | visi |  |
| 5. | Maišų sistemų defektai | Neturi būti jokių maišų sistemų defektų | visi |  |
| 6. | Maišų sistemos tipas | Turi būti TOP-BOTTOM maišų sistemos tipas | visi |  |
| 7. | Reikiamų kraujo komponentų paruošimas | Naudojant pateiktą kraujo maišų sistemą, turi būti galimybė paruošti visus reikiamus kraujo komponentus: eritrocitus be leukocitų, šviežiai šaldytą plazmą bei leukocitų ir trombocitų sluoksnį | visi |  |
| 8. | Maišo etiketės informacija | Maišo etiketėje turi būti ši informacija: Gamintojo pavadinimas Antikoagulianto pavadinimas Antikoagulianto sudėtis Antikoagulianto tūris Pridėtinio maitinamojo tirpalo pavadinimas Pridėtinio maitinamojo tirpalo sudėtis Pridėtinio maitinamojo tirpalo tūris Produkto katalogo Nr. Produkto serijos Nr. (LOT) ISBT 128 brūkšninių kodų standartas | visi |  |
| 9. | Adata | Turi būti atsitiktinio dūrio surinkimo adatos apsauga | visi |  |
|  |  | Adatos apsauga turi būti lengvai uždedama ant adatos | visi |  |
|  |  | Adatos apsauga turi “užrakinti” adatą negrįžtamai | visi |  |
|  |  | Adata turi tikti venos punkcijai: ją turi būti galima atlikti lengvai, iš pirmo karto ir pasluoksniui | visi |  |
| 10. | Bandinių maišelis | Turi būti papildomas maišas pirmiems ne mažiau 30 ml kraujo surinkti | visi |  |
|  |  | Turi būti užsegamas spaustukas negrįžtamai uždaryti šio maišo pripildymo vamzdelį | visi |  |
|  |  | Turi būti adapteris kraujo mėginiui į vakuuminį mėgintuvėlį paimti | visi |  |
|  |  | Adapteris turi tinkti vakuuminiams mėgintuvėliams, naudojamiems VšĮ NKC | visi |  |
| 11. | Antikoagulianto buvimas donoro linijoje | Nuėmus adatos gaubtelį, adatoje, gaubtelyje arba donoro linijos vamzdelyje aukščiau Y jungties adatos kryptimi antikoagulianto neturi būti | visi |  |
| 12. | Donorinio vamzdelio užlydymas | Po donacijos donorinis vamzdelis turi būti užlydomas lengvai | visi |  |
| 13. | Vamzdelio per užlydymo vietą atsiskyrimas | Vamzdelis per užlydymo vietą turi atsiskirti lengvai | visi |  |
| 14. | Vamzdelio užlydymo sandarumas | Vamzdelio užlydymas turi būti sandarus | visi |  |
| 15. | Maišų sistemos defektų po donacijos buvimas | Maišų sistemos defektų po donacijos neturi būti | visi |  |
| 16. | Maišų sistemos su konservuotu krauju patalpinimas į centrifugos kibirėlį | Maišų sistema su konservuotu krauju į centrifugos kibirėlį turi tilpti lengvai | visi |  |
| 17. | Maišų sistemos defektų po centrifugavimo buvimas | Maišų sistemoje po centrifugavimo neturi atsirasti defektų | visi |  |
| 18. | Eritrocitų buvimas kraujo maišo viršutinėje jo dalyje po centrifugavimo | Kraujo maiše po centrifugavimo viršutinėje jo dalyje neturi būti eritrocitų | visi |  |
| 19. | Pakabinimo skylučių buvimas kraujo maišų viršutinėje dalyje | Kraujo maišų viršutinėje dalyje turi būti pakabinimo skylutės | visi |  |
| 20. | Plastikinių kaniulių nulaužimas | Automatinis | visi |  |
| 21. | Vamzdelių segmentų individualių numerių buvimas | Eritrocitų saugojimo maišo vamzdelis turi turėti ne mažiau kaip 7 atskiriamus segmentus su individualiais numeriais | visi |  |
| 22. | Leukocitų filtras | Leukocitų filtras turi būti skirtas eritrocitams filtruoti | visi |  |
| 23. | Filtracijos trukmė | Ne ilgesnė kaip 30 min. | visi |  |

Išvada:

II.	KOKYBĖS PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS.

| Kraujo komponentas | Tikrinamas kokybės parametras | Kokybės reikalavimai | Tyrimą atlieka | Bandinio identifikacijos numeris | Gautas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale | Liekamųjų leukocitų skaičius* | <1×106 vnt. | Tėkmės citometrijos, naudojant puslaidininkį lazerį, metodu VšĮ NKC laboratorija |  |  |
| Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale | Hemolizė* | Mažiau kaip 0,8 % eritrocitų masės | VšĮ NKC laboratorija |  |  |

* 100% visų patikrintų vienetų turi atitikti reikalavimą.

Išvada:

Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“

TROMBOCITŲ – LEUKOCITŲ SLUOKSNIŲ KAUPINIŲ MAIŠŲ RINKINYS, SKIRTAS SUKAUPTŲJŲ TROMBOCITŲ, GAUTŲ IŠ KONSERVUOTO KRAUJO, BE LEUKOCITŲ, GAMYBAI, LAIKYMUI IR TRANSFUZIJAI

BANDYMŲ ĮVERTINIMO PROTOKOLAS NR.

2025 m.___________ mėn. ______d.

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ___________________________________________________________

Gamintojo pavadinimas _________________________________________________________

Kraujo maišų sistemos kat. Nr. ./LOT (serijos) Nr.  ___________________________________

Pateiktų maišų rinkinių skaičius ____________________________________________________

- TECHNINIŲ PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalavimas | Kontroliuo-jamas kiekis | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maišų rinkinio pakuotės hermetiškumas | Maišų rinkinio pakuotė turi būti nepažeista | visi |  |
| 2. | Maišų rinkinio pakuotės spalva | Maišų rinkinio pakuotės spalva turi būti nepakitusi | visi |  |
| 3. | Maišų rinkinio defektai | Neturi būti jokių maišų rinkinio defektų | visi |  |
| 4. | Sukaupimo galimybė | Galimybė sukaupti 4 – 6 leukocitų ir trombocitų sluoksnius, pagamintus naudojant TOP – BOTTOM tipo kraujo maišų sistemas | visi |  |
| 5. | Spaustukai | Rinkinio vamzdeliai turi turėti užsegamus spaustukus | visi |  |
| 6. | Trombocitų be leukocitų saugojimo maišas | Sukauptų trombocitų maišas turi tikti ne trumpesniam kaip 5 parų trombocitų be leukocitų saugojimui | visi |  |
| 7. | Maišo etiketės informacija | Maišo etiketėje turi būti ši informacija: gamintojo pavadinimas, produkto katalogo Nr., produkto serijos Nr. (LOT), galiojimo laikas. | visi |  |
| 8. | Maišų rinkinio vamzdelio užlydymas | Vamzdelis turi būti užlydomas lengvai | visi |  |
| 9. | Vamzdelio per užlydymo vietą atskyrimas | Vamzdelis per užlydymo vietą turi atsiskirti lengvai | visi |  |
| 10. | Vamzdelio užlydymo sandarumas | Vamzdelio užlydymas turi būti sandarus | visi |  |
| 11. | Maišų rinkinio su leukocitų ir trombocitų sluoksnių kaupiniu patalpinimas į centrifugos kibirėlį | Maišų rinkinys su leukocitų ir trombocitų sluoksnių kaupiniu į centrifugos kibirėlį turi tilpti lengvai | visi |  |
| 12. | Maišų rinkinio defektų po centrifugavimo buvimas | Maišų rinkinyje po centrifugavimo neturi atsirasti defektų | visi |  |
| 13. | Eritrocitų buvimas maišo viršutinėje dalyje po centrifugavimo | Kaupinio maiše po centrifugavimo viršutinėje jo dalyje neturi būti eritrocitų | visi |  |
| 14. | Pakabinimo skylučių buvimas kaupinio maišo viršutinėje dalyje | Kaupinio maišo viršutinėje dalyje turi būti pakabinimo skylutės | visi |  |
| 15. | Plastikinių kaniulių nulaužimas | Rankiniu būdu plastikinės kaniulės, esančios vamzdelio viduje, turi būti nulaužiamos per vieną kartą (lenkiant į priekį – atgal). Jei bus pasiūlytos maišų sistemos su automatiniu nulaužimu, jos turi tikti naudojamiems kraujo komponentų atskyrimo įrenginiams. | visi |  |
| 16. | Leukocitų filtras | Maišų sistemoje turi būti integruotas leukocitų filtras trombocitų koncentrato filtravimui | visi |  |
| 17. | Galimybė paimti trombocitų bandinius | Maišų rinkinyje turi būti trombocitų bandinio maišelis | visi |  |

Išvada:

- KOKYBĖS PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS.

| Kraujo komponentas | Tikrinamas kokybės parametras | Kokybės reikalavimai | Tyrimą atlieka | Bandinio identifikacijos numeris | Gautas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų | Liekamųjų leukocitų kiekis* vienete | <1×106 vnt. | Tėkmės citometrijos, naudojant puslaidininkį lazerį, metodu VšĮ NKC laboratorija |  |  |
|  | Trombocitų kiekis* vienete | >2×1011 vnt. | Hematologiniu analizatoriumi VšĮ NKC laboratorija |  |  |
|  | „Swirling“ fenomenas | Turi būti matomi sūkuriai | VšĮ NKC |  |  |

*100% visų patikrintų vienetų turi atitikti reikalavimą.

Išvada:

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

  - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.

(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
|  |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |

## Pirkimo sąlygų 4 priedas

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, šių konkurso sąlygų 4 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų EBVPD, patvirtinančius, kad jie atitinka šių konkurso sąlygų 4 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį).

4. Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, teikdamas pasiūlymą, jis turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Tokiais įrodymais gali būti preliminarios sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).

5. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

6. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti | Tiekėjas pateikia įstatų, ar kito dokumento, patvirtinančio tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, kopijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

7. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 5 priedas

  - EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL KRAUJO MAIŠŲ VIEŠOJO PIRKIMO

___________Nr.____

(data)

Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]] |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, pildyti tik jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė] |  |
| Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus] |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pavadinimas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojamų dalis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas) |
| --- | --- | --- |

Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų ištekliais, tačiau tokie ūkio subjektai patys nedalyvauja sutarties vykdyme ir tiekėjas nesiremia jų kvalifikacija, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą, kuriame bus nurodyta, kuriais būtent ištekliais tiekėjas remiasi ir kokiu pagrindu (susitarimas, preliminarioji sutartis ar pan.).

3. PASIŪLYMO KAINA

1 pirkimo objektas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas, gamintojas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina Eur (be PVM) | Viso kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Keturgubų kraujo maišų sistema su automatiniais kraujo komponentų separatoriais panaudai | 222 000 | Vnt. |  |  |
| PVM (21%) suma Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais ir žodžiais): _______________________, t.sk PVM_______________________________(skaičiais ir žodžiais).

2 pirkimo objektas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas, gamintojas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina Eur (be PVM) | Viso kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys, | 5 000 | Vnt. |  |  |
| PVM (21%) suma Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais ir žodžiais): _______________________, t.sk PVM_______________________________(skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybes nurodytas konkurso sąlygų 2 priede “Specifikacija”:

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI | Reikalavimą atitinkanti informacija* |
| --- | --- | --- |
|  | Sąvokos ir santrumpos Bandinių maišelis – į kraujo maišų sistemą integruotas maišelis, skirtas pirmų 30 ml kraujo surinkimui, kuriuo, nenaudojant papildomų priemonių, užpildomi vakuuminiai mėgintuvėliai. Ėminių maišelis – į sukauptųjų trombocitų ruošimui skirtą maišų rinkinį integruotas maišelis, į kurį atidalinamas komponento kiekis, skirtas kokybės kontrolės tyrimams. Įranga – automatiniai kraujo komponentų separatoriai, jų priedai, medžiagos, detalės, kiti gamintojo įrangos dokumentuose nurodyti separatorių priklausiniai, taip pat programinė ir techninė įranga, jų priedai, kurie, nors ir nėra laikomi separatorių dalimi, bet be kurių separatoriai negalės atlikti savo tiesioginės paskirties. IS – informacinė sistema. IT – informacinės technologijos Pirkėjas – Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras (toliau - NKC). Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Prekės – keturgubų kraujo maišų sistemos ir / ar trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkiniai. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas. TS – ši techninė specifikacija. |  |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTAI | x |
| 1.1. | 1 pirkimo objektas. Keturgubų PVC kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su antikoaguliantu CPD ir pridėtiniu maitinamuoju tirpalu bei su integruotu leukocitų filtru eritrocitų filtravimui. Perkamas kiekis 222 000 vnt. Automatiniai kraujo komponentų separatoriai panaudai. Kiekis – 12 vnt. |  |
| 1.2. | 2 pirkimo objektas. Trombocitų – leukocitų sluoksnių kaupinių maišų rinkinys, skirtas sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, kaupinių ruošimui, sukauptų trombocitų laikymui ir transfuzijai. Perkamas kiekis 5 000 vnt. |  |
| 2. | REIKALAVIMAI KETURGUBŲ KRAUJO MAIŠŲ SISTEMOMS (1 pirkimo objektas) | x |
| 2.1 | Keturgubų PVC – DEHP sterilių, apirogeniškų kraujo maišų sistema TOP – BOTTOM (viršus – apačia) tipo su ne mažiau 63 ml antikoagulianto CPD, skirta 450 ml donoro kraujo surinkimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje kraujo komponentų – eritrocitų be leukocitų, šviežiai šaldytos plazmos bei leukocitų ir trombocitų sluoksnio ruošimui. Į maišų sistemą integruotas leukocitų filtras, įgalinantis atlikti +22 ± 20 C temperatūros eritrocitų filtravimą per 24 val. nuo kraujo paėmimo. Sutarties galiojimo laikotarpiu maišų sistemas galima keisti į PVC be DEHP, jei tiekėjas tokias gamina, nekeičiant kitų techninės specifikacijos ir sutarties sąlygų. |  |
| 2.2 | Kraujo maišų sistemos turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus. |  |
| 2.3 | Kraujo maišų sistemos turi būti supakuotos ne daugiau kaip po tris sterilioje pakuotėje. |  |
| 2.4 | Eritrocitų saugojimo maišo vamzdelis turi būti ne trumpesnis kaip 600 mm, kas 40 mm (+/- 5 mm) suženklintas individualiais numeriais. |  |
| 2.5 | Kraujo maišai turi būti užapvalintais kampais, siekiant išvengti trinties kraujo komponentų atskyrimo ir transfuzijos metu ir turėti po dvi prapjovas abiejuose visų sistemos kraujo maišų šonuose. |  |
| 2.6 | Reikalavimai antikoaguliantui CPD – skaidrus, bespalvis, laikant kambario temperatūroje spalva nepakinta. Pateikti kraujo maišų sistemų gamintojo antikoagulianto kokybės pažymėjimą. |  |
| 2.7 | Pridėtinis maitinamasis tirpalas 100 (+/-10%) ml turi užtikrinti eritrocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 42 paras. |  |
| 2.8 | Adata: |  |
| 2.8.1. | nerūdijančio plieno plonasienė silikonizuota adata 16 – 18 G, užtikrinanti pakankamą kraujo srovę; |  |
| 2.8.2. | adatos gaubtas patikimai užtikrina adatos hermetiškumą be galimybės savaime išsisandarinti; |  |
| 2.8.3. | patogus adatos laikiklio paėmimas užtikrina kokybišką venos punkciją; |  |
| 2.8.4. | adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio neturi ,,užrakinti“ adatos prieš jos dangtelio pašalinimą (prieš venos punkciją); |  |
| 2.8.5. | adatos apsauga nuo atsitiktinio dūrio po adatos panaudojimo turi ,,užrakinti“ adatą negrįžtamai. |  |
| 2.9 | Turi būti technologinis sprendimas, užtikrinantis antikoagulianto CPD tirpalo nepatekimą į donoro linijos vamzdelį aukščiau Y jungties adatos kryptimi. |  |
| 2.10 | Bandinių maišelis: |  |
| 2.10.1 | turi apsaugoti nuo bakterinio kraujo užteršimo, surenkant pirmus ne mažiau kaip 30 ml donoro kraujo; |  |
| 2.10.2 | turi suteikti galimybę paimti kraujo bandinius į ne mažiau kaip keturis 4 – 8 ml talpos vakuuminius mėgintuvėlius nenaudojant papildomų priemonių donoro kraujo surinkimo metu; |  |
| 2.10.3 | prieš bandinių maišelį turi būti integruotas užsegamas spaustukas. |  |
| 2.11 | Kraujo maišų sistemos ir vamzdeliai turi tikti Pirkėjo naudojamai įrangai (nurodoma TS punkte Nr. 6). |  |
| 2.12 | Jeigu eritrocitų filtravimui skirtas leukocitų filtras yra kietas, kraujo maišų sistema kartu su kieto filtro apsauga turi lengvai tilpti į Pirkėjo naudojamų centrifugų kibirėlius. |  |
| 2.13 | Maišai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |  |
| 2.14 | Kiekvienai kraujo maišų sistemų serijai turi būti pateikiamas serijos kokybės pažymėjimas. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma – patvirtinimas ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |  |
| 2.15 | Kraujo maišų sistemos etikečių ženklinimas turi atitikti Pirkėjo naudojamą brūkšninių kodų ženklinimo sistemą (nurodoma TS punkte Nr. 6). |  |
| 2.16 | Turi būti pateikiama maišų sistemų naudojimo instrukcija anglų kalba, laimėjusiam tiekėjui - ir lietuvių kalba. |  |
| 2.17 | Kraujo maišų sistemų išbandymas: 2.17.1. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC atliktam kraujo maišų sistemų išbandymui pateikto ir išbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas - komponentų kokybės rodikliai bus vertinami pagal esamus išbandymų protokolus; 2.17.2. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia šiuo metu NKC centre naudojamo katalogo numerio kraujo maišų sistemas – išbandymui kraujo maišų sistemų pateikti nereikia; 2.17.3. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC išbandymui nepateikto ir neišbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas - pateikti išbandymui* 13 vnt. maišų pavyzdžių (tame skaičiuje 1 vienetą archyviniam pavyzdžiui) ir 1 (vieną) automatinį kraujo komponentų separatorių. Separatorius turi būti to paties gamintojo ir modelio, koks bus siūlomas panaudai. Tiekėjas turės pateikti gamintojo patvirtinimą, kad separatoriai buvo validuoti su siūlomomis maišų sistemomis, ir techninės priežiūros atlikimo dokumentą. Tiekėjo specialistai** turės įvesti separatoriaus programas, tinkamas darbui su perkamomis keturgubų kraujo maišų sistemomis ir apmokyti kraujo komponentus ruošiančius darbuotojus. *Kokybės kontrolės tyrimai bus atliekami eritrocitų komponentams NKC laboratorijoje (hemoglobino kiekis ir liekamųjų leukocitų kiekis), rezultatai bus pateikiami protokole (Techninės specifikacijos 1 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“). Kokybės reikalavimus turi atitikti visose išbandymui pateiktose maišų sistemose paruošti eritrocitų komponentai. Tiekėjui, pageidaujančiam atlikti kokybės kontrolės tyrimus nepriklausomoje atestuotoje laboratorijoje savo sąskaita, galės būti pateikti komponentų bandiniai. **Specialistų kvalifikacija vertinama pagal 3.10 punkte nurodytą sertifikatą. |  |
| 3. | REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS KRAUJO KOMPONENTŲ SEPARATORIAMS TEIKIAMIEMS PANAUDOS BŪDU | x |
| 3.1 | Tiekėjas 36 mėnesiams panaudai perduoda Pirkėjui 12 automatinių kraujo komponentų separatorių, tinkamų naudoti perkamiems kraujo maišams. |  |
| 3.2 | Siūlomos įrangos kokybė turi atitikti Europos Tarybos direktyvos 93/42 ,,Medicinos prietaisai” reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją). |  |
| 3.3 | Įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |  |
| 3.4 | Maitinimo srovė 200 – 240 V, 5 - 4 A, 50/60 Hz. |  |
| 3.5 | Siūloma įranga turi turėti automatinę kaniulių atskyrimo (nulaužimo) funkciją. |  |
| 3.6 | Įranga turi turėti programas: |  |
| 3.6.1. | automatino kraujo komponentų atskyrimo po konservuoto kraujo centrifugavimo ir eritrocitų užpylimo pridėtiniu tirpalu; |  |
| 3.6.2. | automatinio trombocitų koncentrato atskyrimo po leukocitų – trombocitų sluoksnių kaupinio centrifugavimo; |  |
| 3.6.3. | krioprecipitato ruošimo. |  |
| 3.7. | Įrangos IT sistema turi būti programiškai ir techniškai suderinama su Pirkėjo specializuota informacine programa eProgesa. Prieš komponento atskyrimą nuskaitomas donacijos identifikacijos numeris (kiekvienam separatoriui turi būti pateiktas brūkšninio kodo skaitytuvas). Atskyrimo proceso duomenys turi būti išsaugomi ir valdomi. |  |
| 3.8 | Privalomos Įrangos funkcijos: |  |
| 3.8.1. | automatinis kraujo maišo vamzdelių užlydymas – sandarinimo trukmė iki 10 s; |  |
| 3.8.2. | tėkmės reguliavimas; |  |
| 3.8.3. | automatinis oro išstūmimas iš plazmos maišo. |  |
| 3.9 | Pateikiamas naudotojo vadovas anglų kalba. Naudotojo vadove ar kituose kartu pateiktuose dokumentuose, susijusiuose su pirkimo objekto eksploatavimu, valdymu ir priežiūra turi būti pažymėtos (spalvotai pažymint ir / ar nurodant rodyklėmis ir / ar pabraukiant) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, atitinkančios TS nurodytus reikalavimus. Naudotojo vadovas lietuvių kalba pateikiamas kartu su Įranga. |  |
| 3.10 | Garantija suteikiama ir techninė priežiūra atliekama ne trumpiau kaip 36 mėnesius. Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą, liudijantį, kad tiekėjas turi tokias technines galimybes ir tinkamai apmokytus specialistus techninei priežiūrai atlikti. Įrangos gedimai turės būti pašalinti per 24 val. nuo Pirkėjo pranešimo gavimo arba užtikrinti, kad prastova truktų ne ilgiau kaip 24 val. Jeigu per nustatytą laiką gedimo pašalinti nepavyko, turi būti pateiktas pakaitinis, TS ir modelį atitinkantis separatorius su atlikta periodine technine priežiūra. Pateikti tai patvirtinančią pažymą. |  |
| 3.11 | Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas nemokamai kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi: 3.11.1. pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus; 3.11.2. įrangos eksploatacinių charakteristikų kvalifikavimo (PQ) apimtis turi būti derinama Pirkėjo atstovu. Parengti kvalifikavimo atlikimo ataskaitas. Kvalifikavimas turės būti atliekamas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, Žolyno g. 34, Vilniuje, Naikupės g. 28, Klaipėdoje ir Nemuno g. 75, Panevėžyje. Garantiniu laikotarpiu, po Įrangos remonto, kuris galėjo turėti tiesioginę įtaką kraujo komponento kokybei, Tiekėjas turi atlikti Įrangos rekvalifikavimą (OQ ir PQ). |  |
| 3.12 | Tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo transportu ir savo lėšomis turės pristatyti Įrangą į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą, Žolyno g. 34, Vilnių (6 vnt.), Naikupės g. 28, Klaipėda (3 vnt.), Nemuno g. 75. Panevėžys, (3 vnt.). |  |
| 4. | REIKALAVIMAI TROMBOCITŲ – LEUKOCITŲ SLUOKSNIŲ KAUPINIŲ MAIŠŲ RINKINIAMS (2 pirkimo objektas) | x |
| 4.1 | Sterilių, apirogeniškų PVC - DEHP maišų rinkinys, skirtas leukocitų ir trombocitų sluoksnių, pagamintų naudojant TOP – BOTTOM tipo kraujo maišų sistemas, sukaupimui ir toje pačioje uždaroje sistemoje sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, be leukocitų, ruošimui, laikymui ir transfuzijai. Į maišų sistemą integruotas leukocitų filtras trombocitų koncentrato filtravimui. Rinkinyje turi būti maišelis trombocitų ėminiui. Sutarties galiojimo laikotarpiu maišų rinkinius galima keisti į PVC be DEHP, jei tiekėjas tokius gamina, nekeičiant kitų techninės specifikacijos ir sutarties sąlygų. |  |
| 4.2 | Maišų rinkiniai turi atitikti EN ISO 3826 tarptautinio standarto 1 – 3 dalies ir Europos farmakopėjos 5.0 01/2005:30203 straipsnio reikalavimus. |  |
| 4.3 | Maišų rinkiniai supakuoti po vieną sterilioje pakuotėje. |  |
| 4.4 | Galimybė sukaupti 4 – 6 trombocitų – leukocitų sluoksnius ir plazmą ar pridėtinį tirpalą. |  |
| 4.5 | Rinkinio vamzdeliai su užsegamais spaustukais. |  |
| 4.6 | Reikalingos papildomos priemonės, skirtos spaudimo į filtrą prevencijai centrifugavimo metu, jeigu tai rekomenduoja maišų rinkinio gamintojas. |  |
| 4.7 | Maišų rinkinių vamzdeliai turi tikti Pirkėjo naudojamai įrangai. |  |
| 4.8 | Sukauptų trombocitų maišas turi tikti trombocitų saugojimui ne mažiau 5 parų. |  |
| 4.9 | Maišai turi turėti CE ženklą. Tiekėjas privalo pateikti CE atitikties sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu. |  |
| 4.10 | Kiekvienai maišų rinkinių serijai turi būti pateikiamas serijos kokybės pažymėjimas. Pateikiama tai patvirtinanti pažyma – patvirtinimas ir kokybės sertifikatų pavyzdžių kopijos. |  |
| 4.11 | Maišų rinkinių etikečių ženklinimas turi atitikti Pirkėjo naudojamą brūkšninių kodų ženklinimo sistemą (nurodoma TS punkte Nr. 6). |  |
| 4.12 | Turi būti pateikiama maišų rinkinių naudojimo instrukcija anglų kalba, laimėjusiam tiekėjui – ir lietuvių kalba. |  |
| 4.13 | Maišų rinkinių išbandymas: 2.17.1. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC atliktam maišų rinkinių išbandymui pateikto ir išbandyto katalogo numerio kraujo maišų sistemas – komponentų kokybės rodikliai bus vertinami pagal esamus išbandymų protokolus; 2.17.2. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia šiuo metu NKC centre naudojamo katalogo numerio maišų rinkinius – išbandymui maišų rinkinių pateikti nereikia; 2.17.3. jeigu tiekėjas pirkimui pateikia 2017 – 2022 m. NKC išbandymui nepateikto ir neišbandyto katalogo numerio maišų rinkinius – pateikti išbandymui* 11 vnt. maišų rinkinių pavyzdžių (tame skaičiuje 1 vienetą archyviniam pavyzdžiui). Tiekėjo specialistai** turės įvesti separatoriaus programas, tinkamas darbui su perkamais trombocitų – leukocitų kaupinių maišų rinkiniais ir apmokyti kraujo komponentus ruošiančius darbuotojus. *Sukauptųjų trombocitų kokybės kontrolės tyrimai bus atliekami Pirkėjo laboratorijoje, rezultatai bus pateikiami protokole (Techninės specifikacijos 2 priedas ,,Kraujo maišų bandymų įvertinimo protokolas“). Kokybės reikalavimus turi atitikti visi išbandymui pateiktuose maišų rinkiniuose paruošti sukauptieji trombocitai. Tiekėjui, pageidaujančiam atlikti kokybės kontrolės tyrimus nepriklausomoje atestuotoje laboratorijoje savo sąskaita, galės būti pateikti komponentų bandiniai. **Specialistų kvalifikacija vertinama pagal 3.10 punkte nurodytą sertifikatą. |  |
| 5. | KITI REIKALAVIMAI | x |
| 5.1 | Prekės pristatomos pagal poreikį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu. |  |
| 5.2 | Prekių galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 viso galiojimo laiko. |  |
| 5.2 | Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir lėšomis adresais: Žolyno g. 34, Vilniuje, Naikupės g. 28, Klaipėdoje ir Nemuno g. 75, Panevėžyje. |  |
| 5.3 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį bus teikiamos nemokamos kvalifikuotų specialistų konsultacijos, pagalba visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. |  |
| 5.4 | Pirkėjas turi teisę atlikti Tiekėjo auditus. |  |
| 6. | PIRKĖJO NAUDOJAMA ĮRANGA 6.1. Vamzdelių užlydymo aparatas Terumo AC – 155. 6.2. Vamzdelių užlydymo aparatas SEALmatic M. 6.3. Automatiniai kraujo maišelių vamzdelių išspaudėjai TS08. 6.4. Centrifugos Roto Silenta 630 RS. 6.5. Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatai TSCD II. 6.6. Informacinė sistema eProgesa su įdiegtu ISBT 128 brūkšninių kodų standartu. | x |

* nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos prekės atitiktį nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu. .

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Bendrųjų sąlygų 13.3 papunkčio nuostatas) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjo gautos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodė konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Tačiau tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime privalo prisiimti ir su tuo susijusias pasekmes – visas pasiūlymas ar didesnė jo dalis bus atskleista, neatsižvelgiant į tiekėjo nurodymus, jei tiekėjas nesugebėjo objektyviai, tiksliais, konkrečiais skaičiavimais ir įrodymais pagrįsti teikiamos informacijos konfidencialumo, o jo nurodyta pasiūlymo konfidencialios informacijos apimtis prieštarauja esamai teismų praktikai ir (ar) Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimams.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nurodytą terminą;

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri;

- pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas, pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro

## Pirkimo sąlygų 8 priedas

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

(Sutartes projektas pateikiamas papildomai prie pirkimo dokumentų atskiroje byloje)

Pirkimo sąlygų 9 priedas

(Deklaracijos dėl tiekėjo atsakingų asmenų formos pavyzdys)

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, _______________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo(-os)/(atstovaujamo(-os) _______________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas) 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..........................

PASTABOS:

- Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

- Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys:

  - turi būti pateikiami Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai, patvirtinantys visų deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi;

  - nurodyti dokumentai pateikiami kaip nurodyta Specialiųjų pirkimų sąlygų 4 skyriuje “Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai”.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš,_____________________________________________________________________________________ ,  (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 11 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _____________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(c) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Visi dokumentai, informacija, patvirtinimai ir kt., įrodantys tiekėjo siūlomo objekto atitikimą pirkimo sąlygoms teikiami kartu su pasiūlymu. Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad pasiūlymą dėl atitikimo techniniams pirkimo reikalavimams (techninei specifikacijai) negalima bus tikslinti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pasiūlymas siaurąja prasme), išskyrus paprastus paaiškinimus be jokių papildomai siunčiamų dokumentų ar nuorodų, todėl prašome labai įdėmiai ir tiksliai pateikti visus dokumentus ir užpildyti visas pasiūlymo dalis.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Pildoma, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams (VPĮ 49 str.), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Nurodyti privaloma.

Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėją (fizinį ar juridinį asmenį), kuris faktiškai prisidės prie sutarties vykdymo (VPĮ 88 str.). Tuo atveju, jei tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, kaip nurodyta VPĮ 49 str. 2 d., tai toks ūkio subjektas turi būti nurodytas ir kaip subtiekėjas (nurodomas abejose lentelėse).  Pasiūlyme privaloma nurodyti sutarties dalį, perduodamą subtiekimui. Subtiekėjo pavadinimas pasiūlyme nurodomas, jei jis yra žinomas, tačiau visais atvejais subtiekėjo pavadinimas turi būti nurodytas iki sutarties vykdymo pradžios. Šioje lentelėje taip pat nurodomi specialistai, kuri nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau bus įdarbinti tiekėjo laimėjimo atveju.

Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753/asr

Pvz. Informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės. Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant Įstatyme įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. LAT 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose