## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Inkarinis siūlas, elastinė vinis, pieloplastikos stentas, veninio drenažo kaniulės, sujungėjas, priemonės Thopaz Medela siurbliui (10892)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC diretyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | SIŪLOMA | [5 empty] | PLANUOJAMA |  | BVPŽ kodas
[7 empty] | Vieno mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vieno mato vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM suma, Eur | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų suma Eur su PVM
1 | Peties sąnarinės lūpos siūliniai inkarai | Sterilioje pakuotėje, paruoštas implantas su dviem #2 UHMWPE nesirezorbuojančiais pintais skirtingų spalvų siūlais bei lanksčiu metaliniu įvedikliu. Implanto dydis 1.8-1.9mm x14-15 mm, įvedamas įkalant. Panaudai pateikiamas 1.8-1.9 mm lankstus grąžtas, 1.8-1.9 mm obturatorius, 1.8-1.9 mm grąžto nukreipėjas 15 laipsnių lenkta darbine dalimi. Panaudai pateikiamos priemonės turi būti pritaikytos tiekėjo siūlomų implantų įvedimui. Turi būti pateikti instrumentų laikymo bei sterilizavimo konteineriai. | vnt. | 50 | [8 empty] | 7250 | 7612.5 | 33141125-2
2 | Elastinės intramedulinės vinys vaikų kaulų lūžių fiksacijai | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. Medžiaga - titanas arba titano lydinys. Vinies proksimalinis galas be angų. Turi būti vinių dydžių spalvinis kodavimas. Vinies distalinė dalis lenkta, plokščia. Turi būti pasiūlytos ne mažiau 7 diametrų (⌀) vinys nuo 1,5 mm diametrą didinant kas 0,5 mm. Vinių ilgis pasirinkimai nuo siūlomo diametro turi būti: ⌀ 1,5 - 2,5 mm ilgis ne trumpesnis nei 300 mm; ⌀ 3,0 - 3,5 mm ilgis ne trumpesnis nei 400 mm; ⌀ 4,0 - 4,5 mm ilgis ne trumpesnis nei- 450 mm, vinys karpomos, pilno arba nupjauto cilindro formos. Turi būti kiekvieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas arba specialūs instrumentai, leidžiantis saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. | vnt. | 150 | [8 empty] | 20250 | 21262.5 | 33141770-8
2.1 | Tiekėjas privalo pateikti panaudai instrumentus perkamiems implantams įvesti. Panaudai pateikiamos priemonės turi būti pritaikytos tiekėjo siūlomų implantų įvedimui. Instrumentai turi būti to paties gamintojo. Panaudai turi būti pateikti implantų ir instrumentų laikymo bei sterilizavimo konteineriai. | Minimalų instrumentų rinkinį sudaro: Yla. 1 vnt T formos rankenos vinims implantuoti. Ne mažiau nei 2 vnt. Replės vielai kirpti. 1 vnt. Vinių kirpimo instrumentas. 1 vnt. Lankstytuvas. 1 vnt Kauliniai grąžtai nuo ⌀ 2 mm iki ⌀ 5 mm. Ne mažiau nei 5 vnt. Grąžtų pravediklis. Ne mažiau 3 vnt. Ortopediniai plaktukai. Ne mažiau nei 2 vnt. Replės vinims ištraukti. 1 vnt Vinių galutinis įkaliklis. Ne mažiau nei 2 vnt. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
3 | Pieloplastikos stentas ( Salle tipo) 4 Fr | Specialus stentas, skirtas drenažui po pieloplastikos. Salle tipo, kilpa su skylutėmis kateterio viduryje ir vienas galas nuo kilpos visas su skylutėmis, kitas galas - be skylučių. 4-5 Fr | vnt. | 24 | [8 empty] | 4344 | 4561.2 | 33140000-3
4 | 12Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. Vienos pakopos. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, kad būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. Kaniulė privalo būti lanksti, atspari užsilenkimui. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 12Fr. Kaniulės siauriausia vieta- metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui. Kaniulės jungties dydis 1/4". Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mm Hg) grafikas. | vnt. | 120 | [8 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
5 | 14Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. Vienos pakopos. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, kad būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. Kaniulė privalo būti lanksti, atspari užsilenkimui. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 14Fr. Kaniulės siauriausia vieta- metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui. Kaniulės jungties dydis 1/4". Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mm Hg) grafikas | vnt. | 120 | [8 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
6 | 16Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 16 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 120 | [8 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
7 | 18Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 18 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 100 | [8 empty] | 3900 | 4095 | 33141220-8
8 | 20Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 20 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 100 | [8 empty] | 3900 | 4095 | 33141220-8
9 | 22Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams. d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. f. Kaniulė privalo būti lanksti. g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui. h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 22 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 80 | [8 empty] | 3120 | 3276 | 33141220-8
10 | 24Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 24 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 80 | [8 empty] | 3120 | 3276 | 33141220-8
11 | Sujungėjas 3/8x1/4x1/4 | Vienkartinis, sterilus sujungėjas. Skirtas darbui su oksigenatorių funkciniais vamzdeliais. 3/8x1/4x1/4. Nedengtas. | vnt. | 60 | [8 empty] | 1080 | 1134 | 33140000-3
12 | Sujungėjas 3/8x1/4 | Vienkartinis, sterilus sujungėjas. Skirtas darbui su oksigenatorių funkciniais vamzdeliais. 3/8x1/4. Nedengtas. | vnt. | 60 | [8 empty] | 840 | 882 | 33140000-3
13 | Talpa Thopaz Medela siurbliui | Talpa 750-850 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 96 | [8 empty] | 1718.4 | 1804.32 | 33140000-3
14 | Kateteris viengubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su viengubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 80 | [8 empty] | 1320 | 1386 | 33141200-2
15 | Kateteris dvigubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su dvigubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinams su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 40 | [8 empty] | 692 | 726.6 | 33141200-2