Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

2 pirkimo dalis

Saulės elementų stabilumo matavimui skirta įrangA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Saulės elementų stabilumo matavimui skirta įranga, skirta Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau – Prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38500000-0 Tikrinimo ir bandymo aparatai.

Pirkimo objekto į dalis neskaidomas, nes perkama integruota didelio našumo (kelių saulės elementų vienu metu atliekamiems) matavimams skirta sistema. Skaidant pirkimą atskiriems komponentams nebus užtikrintas optimalus veikimas, matavimų tikslumas bei atsikartojamumas.

Šis prekių pirkimas apima:

•	įrangos pakrovimą, iškrovimą, pristatymą, sumontavimą, instaliavimą;

•	įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų išsamų pademonstravimą.

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakrovimo, iškrovimo, pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, išbandymo, veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose - Tunelio g. 60, Kaune arba kitame, atsakingų už sutarties vykdymą KTU darbuotojų, nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą ir Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus prekės pristatymo metu (notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas (arba lygiavertis)).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir/ar eksploatavimo ir/ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir/ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Prekei ir ją sudarančioms atskiroms dalims turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei tai neįmanoma atlikti vietoje - išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už Sutarties vykdymą KTU darbuotojui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.4.4 punktu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai; tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | Komplektaciją turi sudaryti ne mažiau negu: matavimo blokas lygiagretiems matavimams (didelio našumo, kelių saulės elementų vienu metu atliekamiems matavimams), bandinių laikiklis (su temperatūros kontrole bei dujų įėjimu ir išėjimu), programinė įranga |  |
| 2. | Paskirtis | Lygiagretiems (didelio našumo, kelių saulės elementų vienu metu atliekamiems matavimams) naujos kartos (pvz. perovskitinių) Saulės elementų stabilumo bei elektrinio charakterizavimo matavimams atlikti, užtikrinant rezultatų patikimumą bei atsikartojamumą. |  |
| 3. | Funkcionalumas | Privalomos ne mažiau negu sekančios funkcijos: a) Lygiagretus (kelių saulės elementų vienų metu atliekamas matavimas) srovės ir įtampos charakteristikų matavimas (JV kreivės matavimas) b) Lygiagretus (kelių saulės elementų vienų metu atliekamas matavimas) stabilumo matavimas maksimalios galios sekimo (angl. MPPT) sąlygomis |  |
| 4. | Matavimo kanalų skaičius | Ne mažiau negu 32 |  |
| 5. | Matavimo įtampos diapazonas | Ne siauriau negu nuo -10 V iki +10 V |  |
| 6. | Įtampos matavimo tikslumas | Ne prasčiau negu ±0,2% esant 2,5 V įtampai |  |
| 7. | Maksimali srovė tenkanti vienam matavimo kanalui | Ne mažiau negu 50 mA/kanalui |  |
| 8. | Srovės matavimo raiška | Ne prasčiau negu 5 µA |  |
| 9. | Bandinio laikiklis | Būtinas. Ne prasčiau negu turintis temperatūros kontrolės bei matavimo funkciją, dujų įėjimų bei išėjimu, pritaikytas ne mažiau negu keturiems 20 mm x15 mm bandiniams pagal užsakovo nurodytą kontaktų išdėstymą. |  |
| 10. | Bandinių laikiklio išmatavimai | Keturi 20 mm x15 mm bandiniai turi būti išdėstomi ne diesniame negu 50 mm x 50 mm plote |  |
| 11. | Bandinių laikiklio optinis langas | Būtinas. Ne prasčiau negu kvarcinio stiklo. |  |
| 12. | Bandinių laikiklio dujų įėjimas/išėjimas | Būtinas. Skirtas inertinių dujų pajungimui. |  |
| 13. | Bandinių laikiklio temperatūros diapazonas | Ne siauriau negu nuo aplinkos temperatūros iki 80℃ |  |
| 14. | Bandinių laikiklio temperatūros kelimo žingsnis | Ne daugiau negu 1℃ |  |
| 15. | Programinė įranga | Būtina. Turi užtikrinti ne prasčiau negu lygiagrečių matavimų valdymo, temperatūros reguliavimo, duomenų atvaizdavimo, duomenų išsaugojimo funkcijas |  |
| 16. | Integravimas su turima saulės spektro imitatoriaus įranga. | Būtina. Privaloma programinės įrangos sąsaja su Wavelabs Sinus-70 saulės spektro imitatoriumi |  |
| 17. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.