Elektroterapijos aparatas su ultragarsu - 1 vnt.

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)

	1. 
	Funkcijos
	1. Greiti protokolai;
2. Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi elektroterapijos kanalai;
3. Pasirenkamas ultragarso dažnis: 1±0,1 MHz, 3±0,1  MHz;
4. Impulsinis ir nuolatinis darbo ciklai.
	

	2. 
	Aparato ekranas
	1. LCD tipo (arba lygiavertės technologijos);
2. ≥ 7'' (colių) įstrižainės;
3. Spalvoto vaizdo;
4. Prisilietimu valdomas.
	

	3. 
	Aparate integruotos programos
	1. Iš anksto užprogramuoti protokolai ir terapinė enciklopedija;
2. Pacientų duomenų bazė;
3. Žemo ir vidutinio dažnio srovės ir jų modifikacijos, įskaitant:
a)galvanines sroves,
b)diadinamines sroves;
c)Traberto sroves, 
d)Faradėjaus sroves, 
e) neofaradines sroves,
f)rusišką stimuliaciją, 
g)Kotz sroves, 
h)raumenų stimuliaciją, 
i)stimuliaciją stačiakampiais impulsais,
j)TENS, 
k) 2 ir 4 polių interferencines sroves;
4. Izoplaninis laukas; 
5. Dvipolis vektorius; 
6. Pertraukiami pulsai; 
7. Leduc srovė;
8. H-bangos;
9. Mikrosrovės; 
10. Elektrodiagnostika.
 
	

	4. 
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo

	

	5. 
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	6. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	7. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	8. 
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	9. 
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	10. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	11. 
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	















Magnetinės stimuliacijos aparatas - 1 vnt.

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)

	1. 
	Paskirtis
	Funkcinis magnetinis stimuliavimas šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų dubens srityje gydymui
	

	2. 
	Magnetinės stimuliacijos  programų pasirinkimas
	1. Gamyklinės programos;
2. Vartotojo sukuriamos programos;
3. Programų pasirinkimas (filtravimas) pagal kūno dalis.
	

	3. 
	Aparato ekranas
	LCD tipo (arba lygiavertės technologijos)

	

	4. 
	Maksimalus elektromagnetinio lauko stiprumas
	Ne mažiau 3 T
	

	5. 
	Reguliuojami magnetinės stimuliacijos parametrai 
	1. Stimuliacijos impulsų dažnis;
2. Stimuliacijos intensyvumas;
3. Stimuliacijos impulsų forma.
	

	6. 
	Komplekte su aparatu pateikiami priedai magnetinei stimuliacijai (aplikatoriai)
	Rankiniai aplikatoriai – 1 kompl. (abejoms rankoms).
	

	7. 
	Maksimalus magnetinio lauko stiprumas, priklausomai nuo naudojamų aplikatorių
	Naudojant rankinius aplikatorius - ne mažiau 2,5 T.
	

	8. 
	Magnetinės stimuliacijos impulsų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 2 iki 140 Hz
	

	9. 
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau 4
	

	10. 
	Maksimalus žingsnių skaičius magnetinės stimuliacijos programoje
	Ne mažiau 8
	

	11. 
	Aktyvios magnetinės stimuliacijos laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 iki 20 s
	

	12. 
	Pauzės laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0 iki 240 s
	

	13. 
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	14. 
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	15. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	16. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	17. 
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	18. 
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	19. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	20. 
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Lazeris - 1 vnt.
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)

	1. 
	Aparato tipas
	Terapinis skenuojantis lazeris
	

	2. 
	Bangos ilgis
	808 nm arba 1064 nm
	

	3. 
	Maksimali lazerio galia
	Ne mažiau 10 W
	

	4. 
	Galios kontrolė
	Lazeryje įdiegta galios emisijos kontrolės sistema, leidžianti užtikrinti vienodą intensyvumą visos procedūros metu
	

	5. 
	Aparato valdymas

	1. Valdomas lietimui jautriu ekranu;
2. Vartotojas gali:
a)  reguliuoti lazerio  galingumą (terapijos intensyvumą),
b) pasirinkti gydymo srities plotą, 
c) nustatyti terapijos trukmę.
	

	6.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	7.
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	8.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	9.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	10.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	11.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	12.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	13.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	





































[bookmark: _GoBack]Limfodrenažo aparatas - 1 vnt.
	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas)

	1. 
	Paskirtis
	Kompresinei terapijai
	

	2. 
	Aparato valdymas


	1. Vartotojas gali:
a) keisti kompresijos slėgį,
b) keisti kompresijos greitį (kompresijos ciklų pasikartojimo dažnį),
c) keisti pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę, 
d) nustatyti terapijos seanso trukmę;
2. Aparatas turi pacientui skirtą jungiklį, leidžiantį bet kuriuo metu sustabdyti procedūrą. 

	

	3. 
	Kelių kompresinės terapijos priedų naudojimas vienu metu
	1. Maksimalus prie aparato darbui vienu metu prijungiamų kompresinių priedų skaičius - ne mažiau kaip 3;
2. Nepriklausomas kamerų (prijungtų kompresinių priedų) pasirinkimas ir joms taikomų darbinių parametrų reguliavimas
	

	4. 
	Kompresijos slėgio keitimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 20 iki 200 mmHg
	

	5. 
	Automatinis slėgio nustatymas
	Aparate įdiegta automatinio kompresijos slėgio nustatymo funkcija
	

	6. 
	Terapijos seanso trukmės nustatymo  diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)

	Nuo 10 iki 30 min
	

	7. 
	Komplekte su aparatu pateikiami daugkartinio naudojimo priedai kompresinei terapijai 

	1. Kompresinės kojų movos - 2 vnt.
2. Kompresinė klubų mova - 1 vnt.
	

	8. 
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	9. 
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	10. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	11. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	12. 
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	13. 
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	14. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	15. 
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



