## Techninė specifikacija
Automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas (2 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Elektromechaninis prietaisas | Būtina
3 | Konstrukcija | Lenta - pagrindas prie kurios standžiai tvirtinasi paspaudėjas
4 | Veikimo principas | Veikiantis nuo integruotos baterijos
5 | Paspaudėjas | 1. Tvirtinamas prie lentos
2. Galimybė pritaikyti paspaudimo mechanizmo pozicionavimą priklausomai nuo paciento krūtinės ląstos dydžio (rankiniu arba automatiniu būdu)
6 | Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai)
2. Pastovios kompresijos režimai
7 | Paspaudimo gylis | 55 mm ± 5 mm
8 | Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį | Ne siauresniame diapozone kaip 102 - 120 k/min ± 2 k/min arba paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 2 k/min
9 | Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo | Būtina
10 | Baterija | 1. Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė
2. Baterija išimama / įdedama be papildomų įrankių
3. Pilnai pakrauta beterija veikia ne mažiau kaip 45 min
4. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso
11 | Aliarmų sistema | Vizualiniai arba garsiniai
12 | Transportavimo krepšys | Su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus komplektacijoje nurodytus priedus
13 | Apsaugos klasė | ≥ IPX3
14 | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | ≥ 2 metai
15 | Komplektacija (vieno prietaiso) | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas - 1 vnt,
2. Baterija - 2 vnt,
3. Pakrovėjo laidas - 1 vnt,
4. Transportavimo krepšys - 1 vnt.

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę, jos parengimas darbui bei personalo apmokymas.
5 | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 2 metai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato;
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas;

## EN kriterijai_vertinimas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 70;
2) Techniniai pranašumai (T) – 22;
3) Garantinis aptarnavimas (G) – 8;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=22
Garantinė priežiūra (G) |  |  |  | Z=8
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Rentgeno spinduliams laidi lenta - pagrindas | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Paspaudėjas prie lentos tvirtinamas viename taške, su galimybe jį pasukti ašies atžvilgiu, taip atlaisvinant priėjimą prie paciento | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Pilnai pakrauta viena beterija prietaisas veikia ne mažiau kaip 90 min. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Duomenų perdavimas WiFi pagalba | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,10 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4 | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T6 | Krūtinės ląstos dekompresija | Statinis: (yra/nėra) | L6 = 0,30 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
G | Garantinės priežiūros laikotarpis ≥ 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos); Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Statinis: (yra/nėra) | W = 1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
1. Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Skaičiuoklė“).
2. Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi [...] Eur su PVM.
Antras kriterijus (T) |  |  |  |  | Techniniai pranašumai
Pirmas parametras (T1). Rentgeno spinduliams laidi lenta - pagrindas
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Antras parametras (T2). Paspaudėjas prie lentos tvirtinamas viename taške, su galimybe jį pasukti ašies atžvilgiu, taip atlaisvinant priėjimą prie paciento
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Trečias parametras (T3). Pilnai pakrauta viena beterija prietaisas veikia ne mažiau kaip 90 min.
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Ketvirtas parametras (T4). Duomenų perdavimas WiFi pagalba
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Penktas parametras (T5). Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Šeštas kriterijus (T6). Krūtinės ląstos dekompresija
Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo
Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą
Trečias kriterijus (G) |  |  |  |  | Garantinės priežiūros laikotarpis
Balas neskiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 2 metai;
Balas skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai ir daugiau

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne