Pirkimo dalis Nr. 1 Funkcinės lovos su čiužiniu techninė specifikacija (25 vnt.)

| Eil nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čiužinio platforma | Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a )galvos-nugaros, b) sėdmenų, c) šlaunų, d) blauzdų. Platformos paviršius pagamintas iš metalo skersinių. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne didesni kaip 200 x 90 cm. Gulimo paviršiaus rėmas turi būti vientisas, neišardomas. Platformos paviršius suskirstytas pagal anatominius kūno dalių išmatavimus: galvos-nugaros atrama, sėdmenų atrama ,šlaunų atrama, blauzdų atrama. |  |
| 2. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | Valdoma elektrine pavara; Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 25-40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm. |  |
| 3. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdomas elektra, pultelio pagalba, ne mažiau kaip 70o kampu. Turi būti galimybė, nuleisti šią atramą dingus elektrai ar esant variklio gedimui. |  |
| 4. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdomas elektra, pultelio pagalba, ne mažiau kaip 26o kampu. |  |
| 5. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Valdomas mechaniškai, su galimybe fiksuoti keliose padėtyse. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 17° |  |
| 6. | Elektriniai varikliai | Sumontuoti po gulima dalimi. |  |
| 7. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Gulimo paviršiaus dubens sritis su dvigubo praplatėjimo funkcija, padidinančia sėdimo pagrindo plotį. Praplatėjimas turi būti ne mažesnis kaip 16 cm. |  |
| 8. | Lovos valdymo pultas | Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampą, autokontūrą. Su visų funkcijų užrakinimu ir mygtukų apšvietimu. Automatinės užprogramuotos funkcijos personalui (su užrakinimo galimybe): komforto, pusiau Fowlerio, Trendelenburgo, CPR (gulimo paviršiaus išlyginimas ir nuleidimas) |  |
| 9. | Šoniniai apsauginiai rėmai | Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio. Mediniai (MDP) šoniniai apsauginiai rėmai turi būti su galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 skirtingų atspalvių. |  |
| 10. | Lovos galai | Mediniai (MDP), kojų galai turi būti su galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 skirtingų atspalvių. Su iškirsta anga. |  |
| 11. | Lovos ratukai | Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 100 mm; Lovos ratukai su individualiais stabdžiais. |  |
| 12. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip: 207 cm x 100 cm |  |
| 13. | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 120 kg |  |
| 14. | Apkrovimas | Maksimali lovos apkrova: pacientas ir čiužinys ne mažiau kaip 200 kg. |  |
| 15. | Apsaugos klasė | Pultelio apsaugos klasė neblogesnė kaip IPX4. |  |
| 16. | Pasikėlimo kartis su rankena | Tinkama siūlomo modelio lovai |  |
| 17. | Čiužinys |  |  |
| 17.1. | Paskirtis | Prevencijai ir 1- 2 stadijos pragulų gydymui. Čiužinys gali būti naudojamas iš abiejų pusių |  |
| 17.2. | Čiužinio sandara | Ne mažiau kaip trijų skirtingo tankio sluoksnių čiužinys |  |
| 17.3. | Viršutinė ir apatinė dalys | Iš aukštos kokybės minkšto elastingo putų poliuretano: tankis ne mažiau 23 kg/m3 . |  |
| 17.4. | Vidurinė dalis | Iš aukštos kokybės putų poliuretano: tankis ne mažiau 35 kg/m3. |  |
| 17.5. | Apvalkalas | Čiužinys laminuotas į pusiau permatomą poliuretano plėvelę, be siūlių ir užtrauktukų. |  |
| 17.6. | Čiužinio apkrova | Ne mažiau 180 kg |  |
| 17.7. | Valymas ir priežiūra | Atitinka higienos standartą SS-EN ISO 811 Galimas valymas švelniomis valymo priemonėmis, dezinfektantais alkoholio pagrindu |  |
| 17.8. | Čiužinio matmenys | Atitinkantys lovos gulimojo paviršiaus išmatavimus, čiužinio aukštis ne mažiau 13 cm. |  |
| 17.9. | Atsparumas liepsnai | Atitinka standartus EN 597-1, EN 597-2 |  |
| 17.10. | Sertifikavimas | Pažymėtas CE ženklu ir atitinka MDR 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Reikalinga pateikti sertifikatus įrodančius prekės CE atitikimą bei atitikimą medicinos prietaisams. |  |
| 18. | Sertifikatai | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams. Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001 |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai (lovai) ir ne mažiau kaip 18 mėn. čiužiniui |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 22. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), prekių sumontavimas (jei reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). |  |

Pirkimo dalis Nr. 2 Paciento staliuko techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Paciento staliukai prie lovos, skirti pacientų maitinimui |  |
| 2. | Staliuko rėmas | Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Konstrukcija | 1. Staliukas su 4 ratukais; 2. Bent du ratukai su stabdžiais; 3. Ratukai turi pavažiuoti po lova. |  |
| 4. | Stalviršis | 1. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos; 2. Atsparus skysčiams, valymo ir dezinfekavimo priemonėms (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas); 3. Stalviršis su paaukštintais kraštais, apsaugančiais nuo daiktų nuslydimo; 4. Reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas. |  |
| 5. | Gabaritiniai staliuko matmenys | Ilgis: 59 – 70 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 6. | Stalviršio matmenys | Ilgis: 55 cm ± 10 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 7. | Stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 74 cm 115 cm |  |
| 8. | Maksimali apkrova | ≥ 10 kg |  |
| 9. | Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 11. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), prekių sumontavimas (jei reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). |  |

Pirkimo dalis Nr. 3 Paciento transportavimo kėdės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdės konstrukcija | 1. Rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga; 2. Su atramomis rankoms (porankiais) ir kojoms (pakojais); 3. Atramos rankoms – nuimamos arba atlenkiamos konstrukcijos; 4. Atrama (-os) kojoms (pakojai) – atlenkiama (-os), nusukama (-os) į šonus arba patraukiama (-os) / nustumiama (-os) po sėdyne, kad netrukdytų pacientui atsisėdimo metu; 5. Su integruota (-omis) stūmimo rankena (-omis). |  |
| 2. | Vežimėlio maksimali apkrova (maksimalus paciento svoris) | ≥ 200 kg |  |
| 3. | Kėdės matmenys | Ilgis: 166 cm ± 3 cm; Plotis: 69 ± 3 cm; Aukštis: 122 145 cm. |  |
| 4. | Sėdimosios dalies matmenys | 1. Sėdimosios dalies plotis: ≥ 50 cm; 2. Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 48 cm ± 3 cm. |  |
| 5. | Važiuoklė | 1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga; 2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12,5 cm; 3. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais arba su centriniu stabdžiu; 4. Bent vienas ratukas fiksuojamas kryptiškai. |  |
| 6. | Kojų (blauzdų) atramos pasvirimo kampo reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 10⁰ - (-90⁰) |  |
| 7. | Nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 12° 80° |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 12. | Prekės pristatymas ir sumontavimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas į LSMUL Kauno klinikų filialo Druskininkų reabilitacijos centrą „Dainava“ (Maironio g. 22), sumontavimas (jei reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). |  |