 INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ IR KAPSULĖS TEMPIMO ŽIEDŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VPP-526
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas ir techninė specifikacija

	1.
	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)

	
	1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas arba lygiavertė medžiaga su UV spindulių apsauga

	
	2. Bendras ilgis: 12,5 mm

	
	3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm

	
	4. Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta, optinės dallies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)

	
	5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360O , matinis

	
	6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų.

	
	7. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35O C

	
	8. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją

	
	9. Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija, atraminių element storis 0,46mm.

	
	10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o 

	
	11. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus

	
	12. Orientacinis kiekis – 5 000 vnt.

	2.
	Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge)

	
	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas ar lygiavertė medžiaga

	
	2. Ilgis: 13,0 mm

	
	3. Optinės dalies diametras: 6,0 mm

	
	4.Optinės dalies krašto forma: stataus kampo

	
	5. Optinės dalies išgaubtumas: sferinis arba asferinis

	
	6. Optinės dalies forma: nuo +1 iki +40 dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta.

	
	7. Refrakcijos indeksas: 1,50 - 1,55

	
	8. Laužiamoji galia: nuo +1 iki +40 dioptrijų. Nuo +31 iki +40 dioptrijų lęšių laužiamoji galia didėja 1 dioptrijos intervalu, nuo +1 iki +30 dioptrijų lęšių laužiamoji galia didėja 0,5 dioptrijų intervalu

	
	9. Atraminių elementų forma: „J", „C" arba „L"

	
	10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°

	
	11. Konstrukcija: nuo +6 iki +40 dioptrijų laužiamosios galios lęšiai - monolitiniai.

	
	12. Orientacinis kiekis: 3000 vnt.

	3
	Prie rainelės fiksuojami IOL 

	
	1. Medžiaga: Polimetil metakrilatas CQ-UV, kompresiškai presuotas (angl. Compression Molding Technology) arba lygiavertė medžiaga

	
	2. Bendras ilgis: 6,5 - 8,5mm

	
	3. Optinė dalis: 4,4 – 6,0 mm, abipusiai išgaubta arba su toriniu elementu, arba išgaubta-įgaubta

	
	4. Laužiamoji galia: afakijos korekcijai  nuo +2.0 iki  +30.0 D; intervalas 1,0 D (nuo +14.5D iki +24.5D intervalas 0.5D)

	
	5. Atraminiai elementai: ,,rainelės žnyplių“(angl.,,iris claw“) tipo arba lygiaverčiai

	
	6. Orientacinis kiekis: 300 vnt.

	4.
	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL (mažo astigmatizmo korekcijai) su kasetėmis implantavimui

	
	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojant} chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62±8%, esant bangos ilgiui 400 nm iki 22% ±5%, esant bangos ilgiui 475 nm, t y medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.

	
	2. Bendras ilgis: 13.0 mm

	
	3. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm

	
	4. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta.

	
	5. Optinės dalies krašto forma - stataus kampo

	
	6. Laužiamoji galia: nuo +6.0 iki +34.0 dioptrijų

	
	7. Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje )+l,0D±0,lD

	
	8. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,55

	
	9. Konstrukcija: monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją.

	
	10. Atraminių elementų forma: modifikuota „L"

	
	11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°

	
	12. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis tiekiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje

	
	Orientacinis kiekis - 100 vnt.

	5.


	Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai

	
	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai arba lygiavertė medžiaga

	
	2. Ilgis: 13,0 mm 

	
	3. Optinės dalies diametras: 5,5 mm arba 6,0 mm

	
	4. Laužiamoji galia: nuo +10 iki +25 dioptrijų

	
	5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais

	
	6. Orientacinis kiekis – 200 vnt.

	6.


	Kapsulės tempimo žiedas

	
	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas (PMMA) arba lygiavertė medžiaga

	
	2. Skersmuo: 13,00mm

	
	3. Žiedas tiekiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje

	
	4. Orientacinis kiekis – 700 vnt.

	7.


	Kapsulės tempimo žiedas

	
	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas (PMMA) arba lygiavertė medžiaga

	
	2. Skersmuo: 12,00mm

	
	3. Žiedas tiekiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje

	
	4. Orientacinis kiekis – 1 000 vnt.


Privalomi reikalavimai:

1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.

2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą (pateikti sertifikato kopiją) ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas.

3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Tiekėjai Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti dažniausiai naudojamų dydžių (20-22 D, ilgis 12,5-13,0 mm, optinės dalies diametras 5,5- 6,0 mm) užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžių. 

5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 

6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigą vienkartinius arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigos poreikį nemokamai.

8. Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigą užtikrinamas per 10 d.d. nuo užsakymo. 

9. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 
10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus (netaikoma 6,7 dalims)
