VšĮ Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas, Tel.: +370-37-352324, el. p. info@kaunokolegija.lt, įmonės kodas 111965284, PVM mokėtojo kodas LT 119652811

___________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-05-13 protokolu Nr. PR-15637/2025

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (GC-MS / MS) BANDYMŲ LABORATORIJOS ĮRANGA“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“  I pirkimo objekto dalis „Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi “	9

Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“ II pirkimo objekto dalis „Didelio efektyvumo skysčių (uhplc) chromatografijos sistema ““	9

Pirkimo sąlygų 2.3 priedas „Techninė specifikacija“  III pirkimo objekto dalis „Mikrocentrifūga ““	9

Pirkimo sąlygų 2.4 priedas „Techninė specifikacija“  IV pirkimo objekto dalis „Vienos pozicijos mėginio maišyklė““	9

Pirkimo sąlygų 2.5 priedas „Techninė specifikacija“  V pirkimo objekto dalis „Analitinės svarstyklės“		9

Pirkimo sąlygų 2.6 priedas „Techninė specifikacija“  VI pirkimo objekto dalis „Automatinių pipečių rinkinys su stovu“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	11

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	12

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	13

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	14

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	23

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	25

Pirkimo sąlygų 10.1. priedas „Sutarties bendrosios sąlygos“	26

Pirkimo sąlygų 10.2. priedas „Sutarties specialiosios sąlygos“	26

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Kauno kolegija, juridinio asmens kodas 111965284, adresas Pramonės pr. 20, Kaunas, darbo laikas pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 16:45 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:30 val. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT elektroniniame kataloge nėra prekių/paslaugų/darbų, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikį.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje/ėse specifikacijoje/se (pirkimo sąlygų Nr. 2.1.-2.6. prieduose)

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

  - Pirkimas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis siekiant įgyvendinti projekto "Kauno ir Alytaus kolegijų veiklos pertvarka, sukuriant mokslinių taikomųjų tyrimų centrą maisto ir sveikos gyvensenos srityje (Foodtech and Health Innovation HUB)" Nr. 10-019-P-0004 veiklas.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pasiūlyme nurodyta bendra kaina neturi viršyti:

    - I-ai pirkimo objekto daliai „Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi“ – 295 393,67 Eur su PVM (244 127,00 Eur be PVM);

    - II-ai pirkimo objekto daliai „Didelio efektyvumo skysčių (uhplc) chromatografijos sistema“ – 150 770,84 Eur su PVM (124 604,00 Eur be PVM);

    - III-ai pirkimo objekto daliai „Mikrocentrifūga“ – 1598,41 Eur su PVM (1321,00Eur be PVM);

    - IV-ai pirkimo objekto daliai „Vienos pozicijos mėginio maišyklė“ – 179,08 Eur su PVM (148,00 Eur be PVM);

    - V-ai pirkimo objekto daliai „Analitinės svarstyklės“ – 3218,60 Eur su PVM (2660,00 Eur be PVM);

    - VI-ai pirkimo objekto daliai „Automatinių pipečių rinkinys su stovu“ – 2589,40 Eur su PVM (2140,00 Eur be PVM).

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Dujų chromatografijos masių spektrometrijos (GC-MS / MS) bandymų laboratorijos įrangą (projekto Nr. 10-019-P-0004). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1-2.6 prieduose )“ ir Pirkimo sąlygų 10.2 priede „Sutarties specialiosios sąlygos (projektas)“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 6 (šešias)pirkimo objekto dalis (-ių):

    - I pirkimo objekto dalis –Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi;

    - II pirkimo objekto dalis –Didelio efektyvumo skysčių (uhplc) chromatografijos sistema;

    - III pirkimo objekto dalis – Mikrocentrifūga;

    - IV pirkimo objekto dalis – Vienos pozicijos mėginio maišyklė;

    - V pirkimo objekto dalis – Analitinės svarstyklės;

    - VI pirkimo objekto dalis – Automatinių pipečių rinkinys su stovu;

  - Pirkimo dalių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1-.2.6 prieduose. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2.Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8,9 priedas priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

5.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Tiekėjo laisvos formos deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 6 punktams (žr. pirkimo sąlygų 5 skyrių) (žr. 5.1 p.)

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1.-2.6. priedą

    - kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba). Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka:

9.1.1. I ir II pirkimo objekto daliai pagal kainos ir kokybės santykį;

9.1.2. III ir VI pirkimo objekto daliai pagal mažiausios kainos kriterijų.

Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pirkimo sąlygų 6.1.1 numatytas tiekėjo pasiūlymas ir 6.1.9 punkte numatyta Techninė specifikacija.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas (10.1.-10.2. priedai)“.

- Kitos sąlygos

11.1.	Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant pirkimo procedūras yra tvarkomi asmens duomenys.

11.2.	Tiekėjų pirkimo procedūros metu perkančiajai organizacijai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1-409 patvirtintu „Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašu“, kuris pateikiamas Perkančiosios organizacijos tinklalapyje adresu https://www.kaunokolegija.lt/privatumo-politika/

11.3.	Šalys įsipareigoja:

11.3.1.	Laikytis Asmens duomenų apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

11.3.2.	bendradarbiaujant tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus

11.3.3.	užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą;

11.3.4.	raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;

11.3.5.	tinkamai informuoti fizinius asmenis (savo darbuotojus), kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais Fiziniai asmenys turi būti informuojami  iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pateikiama atskiru failu „2.1 priedas techninė specifikacija - I pirkimo objekto dalis „Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi“;

- Pateikiama atskiru failu „2.2 priedas techninė specifikacija – II pirkimo objekto dalis „Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema“;

- Pateikiama atskiru failu „2.3 priedas techninė specifikacija – III pirkimo objekto dalis „Mikrocentrifūga“;

- Pateikiama atskiru failu „2.4 priedas techninė specifikacija – IV pirkimo objekto dalis „Vienos pozicijos mėginio maišyklė“;

- Pateikiama atskiru failu „2.5 priedas techninė specifikacija – V pirkimo objekto dalis „Analitinės svarstyklės“;

- Pateikiama atskiru failu „2.6 priedas techninė specifikacija – VI pirkimo objekto dalis „Automatinių pipečių rinkinys su stovu.“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Pateikiama atskiru failu „3 priedas Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskiru failu Word formatu „6 priedas Pasiūlymo forma“.

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1). I pirkimo objekto dalis „Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi":

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Pasiūlymo techninės charakteristikos įvertinamos kiekybiškai pagal su pasiūlymu pateiktus duomenis.

1.1 lentelė

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris balais ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Kriterijus (C) – prekių kaina | X = 60 |
| Kriterijus (T1) Kvadrupolio apsauga nuo taršos | 5 balai |
| Kriterijus (T2) – Jonizacijos filamentų montavimas | 5 balai |
| Kriterijus (T3) – Spektrų kokybė skenuojant maksimaliais greičiais | 5 balai |
| Kriterijus (T4) – Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis | 5 balai |
| Kriterijus (T5) – Sistemos jautrumas Scan režime | 5 balai |
| Kriterijus (T6) – Automatinė vakuumo kokybės patikra | 5 balai |
| Kriterijus (T7) – Sekos laiko apskaita | 5 balai |
| Kriterijus (T8) – Sulaikymo laikų korekcija metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį | 5 balai |
| Iš viso balų: | 100 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T1-T5) balus:

S = C + T1+T2+T3+T4+T5

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=C minCp .  X

Vertinama pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM. Maksimalus balų skaičius skiriamas pasiūlymui, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM, yra mažiausia. Kainos kriterijus vertinamas pagal tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą kainą be PVM. Skaičiavimuose balai bus apskaičiuojami dviejų vietų po kablelio tikslumu.

Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kvadrupolio apsauga nuo taršos“:

1.2 lentelė

| Yra keičiamos ir/ar valomos kvadrupolio strypų dalys - pre-rod | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra | 0 balų |
| Yra | 5 balai |

Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Jonizacijos filamentų montavimas“:

1.3 lentelė

| Galimybė kiekvieną iš dviejų jonizacijos filamentų fiziškai pakeisti atskirai po vieną, vienam iš jų perdegus. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Galima kesiti tik abu kartu | 0 balų |
| Galima keist po vieną | 5 balai |

Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Spektrų kokybė skenuojant maksimaliais greičiais“:

1.4 lentelė

| Gamintojo aktyvus technologinis sprendimas garantuojantis nepakitusius masių spektrus (nepakitęs didelių ir mažų masių intensyvumų santykis) skenuojant maksimaliais greičiais. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Taikomas | 0 balų |
| Netaikomas | 5 balai |

Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis “:

1.5 lentelė

| Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| ≤ 100 skenavimų/s | 0 balų |
| ≥ 200 skenavimų/s | 2 balai |
| ≥ 300 skenavimų/s | 5 balai |

Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sistemos jautrumas Scan režime“:

1.6 lentelė

| Jautrumas (signalo triukšmo santykis) vieno kvadrupolio EI SCAN režime, pagal oficialų gamintojo specifikacijos dokumentą, prie m/z 272, inkjektuojant 1 pg OFN | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| S/N ≤ 1000:1 | 0 balų |
| S/N ≥ 1500:1 | 2 balai |
| S/N ≥ 2000:1 | 5 balai |

Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinė vakuumo kokybės patikra“:

1.7 lentelė

| Automatinė sistemos funkcija, savarnakiškai po vakuumo įjungimo atlikanti pasiekto vakuumo kokybės įvertinimą, atliekant vakuumo mikronuotėkio patikrą, matuojant oro ir/ar sistemos masių derinimiui naudojamų junginių m/z santykius. Automatiškai pateikiamas tinkama/netinkama įvertinimas. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra automatinė mikronuotėkio patikros | 0 balų |
| Yra automatinė mikronuotėkio patikra | 5 balai |

Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sekos laiko apskaita“:

1.8 lentelė

| Paleidus analizių seką, turi būti funkcija rodanti realų laiką iki sekos pabaigos. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra sekos laiko apskaitos | 0 balų |
| Yra sekos laiko apskaitos | 5 balai |

Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sulaikymo laikų korekcija metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį“:

1.9 lentelė

| Privaloma automatinė funkcija. Korekcijos proceso sudarymui/atlikimui neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos ir neturi būti keičiamos jokios optimizuotos metodų instrumentinės sąlygos. | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra funkcijos, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 0 balų |
| Yra funkcija, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 5 balai |

2). II pirkimo objekto dalis „Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema"

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Pasiūlymo techninės charakteristikos įvertinamos kiekybiškai pagal su pasiūlymu pateiktus duomenis.

2.1 lentelė

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris balais ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus (C) – prekių kaina | X = 60 |
| Antras kriterijus (T1) – Chromatografo valdymo galimybės | 2 balai |
| Antras kriterijus (T2) – Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas | 5 balai |
| Trečias kriterijus (T3) – Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija | 2 balai |
| Ketvirtas kriterijus (T4) – Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas | 4 balai |
| Penktas kriterijus (T5) – Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės. | 6 balai |
| Šeštas kriterijus (T6) – Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos. | 3 balai |
| Septintas kriterijus (T7) – Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema. | 4 balai |
| Aštuntas kriterijus (T8) – UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui | 5 balai |
| Devintas kriterijus (T9) – Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas | 4 balai |
| Dešimtas kriterijus (T10) – Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui | 5 balai |
| Iš viso balų: | 100 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T1-T5) balus:

S = C + T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Vertinama pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM. Maksimalus balų skaičius skiriamas pasiūlymui, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, išskyrus PVM, yra mažiausia. Kainos kriterijus vertinamas pagal tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą kainą be PVM. Skaičiavimuose balai bus apskaičiuojami dviejų vietų po kablelio tikslumu.

Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Chromatografo valdymo galimybės“:

2.2 lentelė

| Chromatografo valdymo galimybės | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra lietimui jautraus ekrano sistemos funkcijų greitam valdymui | 0 balų |
| Yra lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų greitam valdymui | 2 balas |

Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas“:

2.3 lentelė

| Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Mažiau nei 2 ml/min | 0 balų |
| Iki 5 ml/min | 1balas |
| Iki 8 ml/min | 3 balai |
| Iki 10 ml/min | 5 balai |

Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija“:

2.4 lentelė

| Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 0 balų |
| Yra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 2 balai |

Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas“:

2.5 lentelė

| Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra automatinės su kolonų termostato temperatūra sinchronizuotos, laipsninio srauto didinimo funkcijos, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 0 balų |
| Yra su kolonų termostato temperatūra sinchronizuota automatinė laipsninio srauto didinimo funkcija, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 4 balai |

Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės“:

2.6 lentelė

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Nėra mėginio automatinio paruošimo funkcijų. | 0 balų |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“) funkcija. | 1 balai |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje funkcijos | 2 balai |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos funkcija | 4 balai |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos, persiklojančio tipo daugybinė (angl. „stacked“) injekcija vienos chromatografinės analizės metu funkcijos | 6 balai |

Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos“:

2.7 lentelė

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcijos ir galimybės | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Autoinjektorius neturi galimybės naudoti papildomų praplovimo tirpalų adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 0 balų |
| Autoinjektorius gali naudoti 1 praplovimo tirpalą adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 1 balai |
| Autoinjektorius gali programuojamai naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus praplovimo tirpalus adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 3 balai |

Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema“:

2.8 lentelė

| Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Sistema neturi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkcijos. | 0 balų |
| Sistema turi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkciją. | 4 balai |

Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui“:

2.9 lentelė

| UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius neturi funkcijos termostatuoti detektoriaus optikos ir kiuvetės nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 0 balų |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius turi funkciją termostatuoti detektoriaus optiką ir kiuvetę nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 5 balai |

Kriterijaus (T9) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas“:

2.10 lentelė

| Šviesos sklaidooss (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis – šviesos lempa, diodas ar kitas ne lazerio tipo šaltinis. | 0 balų |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis yra puslaidininkinis lazeris ne mažesnio nei 1 W galios. | 4 balai |

Kriterijaus (T10) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui“:

2.11 lentelė

| Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius |
| --- | --- |
| Fluorescencijos detektorius neturi funkcijos šildyti matavimo kiuvetės ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | 0 balų |
| Fluorescencijos detektorius turi funkciją šildyti matavimo kiuvetę ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | - balai |

3). Perkančioji organizacija pirkimo objekto dalims:

3.1). III pirkimo objekto dalis „Mikrocentrifūga“;

3.2). IV pirkimo objekto dalis – „Vienos pozicijos mėginio maišyklė“;

3.3.) V pirkimo objekto dalis – „Analitinės svarstyklės“;

3.4). VI pirkimo objekto dalis – „Automatinių pipečių rinkinys su stovu“

papildomų balų už kokybinius kriterijus neduosi, šioms pirkimo objekto dalims (III - VI pirkimo objekto dalis) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų.

Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje kiekvienai pirkimo objekto daliai.

Pasiūlyme nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlyme kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiamas atskiru failu „10.1. priedas Sutarties bendrosios sąlygos“.

Pateikiamas atskiru failu „10.2 priedas Sutarties specialiosios sąlygos (projektas)“.