Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (GC-MS/MS) BANDYMŲ LABORATORIJOS ĮRANGA

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

„DIDELIO EFEKTYVUMO SKYSČIŲ (UHPLC) CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 5. | Instaliacija: Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo apmokytas inžinierius* (kartu su konkurso dokumentais pateikiamas galiojantis apmokymų sertifikatas). Pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama gamintojo paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 6. | Mokymai: Privalomi ne trumpesni nei 5 dienų (40 val.) mokymai darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. Šias paslaugas turi atlikti gamintojo ar jo atstovo sertifikuotas inžinierius (sutarties vykdymo metu iki nurodytų paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas turės pateikti tai patvirtinančius gamintojo/jo atstovo dokumentus). Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą naudotis sistema ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių pristatymo, susiderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Mokymų metu turi būti apmokoma įsigyjamos Įrangos tinkamo eksploatavimo ir energijos vartojimo efektyvumas: • Tiekėjas turėtų pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo bei pateikti nurodymus ir rekomendacijas kaip naudotis įranga mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu; suteikti visą reikalingą praktinę informaciją apie įrangos techninę priežiūrą. • Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |

* gamintojo apmokytas ir sertifikuotas darbui su siūlomo gamintojo GCMS įranga serviso inžinierius su ne mažesne nei 3 metų patirtimi

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį ir kiti 2 lentelėje išvardinti reikalavimai.

2 lentelė.

| Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- |
| Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų*. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. | Laisvos formos tiekėjo ar gamintojo deklaracija. |

* PO reikalauja, kad Paslaugų teikėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema

3 lentelė

| Pirkimo objektas - Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Pirkimo objekto charakteristikos*; Reikalaujama charakteristikos reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Skysčių chromatografijos modulis; Privalomas. Leidžiantis polinių, nelakių ir neorganinių junginių analizę.. 1.1; Darbo režimas; Privalo būti suderinta darbui tradicinės ir greitosios chromatografijos (UHPLC) režimuose.. 1.2; Eliuentų modulis; Privaloma galimybė formuojant gradientą maišyti maksimaliai ne mažiau nei 4 tirpiklius vienu metu.. 1.2.1; Gradiento formavimas; Nuo 0 % iki 100 %, diskretiškumas 1 %.. 1.2.2; Eliuentų nudujinimas; Privaloma nudujinimo sistema kiekvienam eliuento kanalui.. 1.2.3; Stūmoklių apiplovimas; Privalomas, integruotas, automatinis.. 1.2.4; Eliuentų spūdumo kontrolė; Privaloma, pagal naudojamą eliuentą.. 1.2.5; Maksimalus darbinis srauto intervalas; Ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 2 ml/min. Diskretiškumas ne didesnis nei 0,001 ml/min.. 1.2.6; Srauto preciziškumas; Vertė ne daugiau nei 0,075 % RSD. 1.2.7; Palaikomas maksimalus darbinis slėgis; Ne mažiau nei iki 15 000 psi esant srautui iki ne mažiau nei 2 ml/min.. 1.3; Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autoinjektorius); Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 50 µl.. 1.3.1; Injekcijos preciziškumas; Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,25 % injektuojant ≥5 µl.. 1.3.2; Mėginio pernaša; Bandinio pernešimas sekančiai injekcijai ne didesnis nei 0,002 %.. 1.3.3; Bandinių talpa; Ne mažiau nei 48 pozicijų standartiniams 1,5-2ml talpos chromatografiniams buteliukams. Sistema taip pat privalo naudoti MTP/DWP plokšteles. Sistema turi gebėti naudoti ne mažiau nei dviejų skirtingų talpų formatus vieno metodo ir vienos sekos metu.. 1.3.4; Bandinio temperatūros palaikymas; Intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C, esant standartinei aplinkos temperatūrai ≥20°C.. 1.4; Kolonų termostatas; Privalomas. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 10 laipsnių žemiau kambario temperatūros iki 90 °C. Privalo gebėti talpinti ne mažiau nei 6 kolonėles iki 150 mm ilgio.. 1.4.1; Palaikomos temperatūros tikslumas; Reikšmė ne didesnė nei ± 0,5 °C. 1.4.2; Automatinis kolonų perjungimas; Privalomas integruotas vožtuvų sprendimas leidžiantis automatiškai, programuojamai pasirinkti iš ne mažiau nei 6 kolonėlių.. 1.5; UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius su nuolatine spektro registravimo funkcija; Privaloma diodų matricos gardelė sudaryta iš ne mažiau nei 512 diodų. 1.5.1; Bangos ilgių intervalas; Nuo 190 nm iki 800 nm. 1.5.2; Reali spektrinė skiriamoji geba (rezoliucija); Ne daugiau kaip 1,5 nm. 1.5.3; Bangos ilgio tikslumas; Ne daugiau kaip ±1,2 nm. 1.5.4; Maksimalus triukšmas; Ne didesnis kaip 10x10-6 AU. 1.5.5; Bazinės linijos dreifas; Ne didesnis kaip 1x10-3 AU/val.. 1.5.6; Detektoriaus tiesinis intervalas; Ne mažiau kaip iki 2,0 AU. 1.5.7; Šaltinių darbo laikas; Ne mažiau nei 2000 val. visiems naudojamiems šviesos šaltiniams (lempoms).. 1.5.8; Detektoriaus kiuvetė; Analitinė matavimo kiuvetė – optinio kelio ilgis 10 mm. Palaikomas slėgis ne mažiau nei iki 1000 psi.. 1.6; Šviesos sklaidos detektorius (ELSD); Privalomas. 1.6.1; Palaikoma maksimali detektoriaus kameros temperatūra; Ne mažiau kaip iki 90 °C. 1.6.2; Dinaminis diapazonas; Ne mažiau nei 105 be jautrumo lygio (gain) keitimo.. 1.6.3; Suderinamumas su greitąja chromatografija (UHPLC); Detektorius privalo būti tinkamas, bei komplektuojamas su reikalingais priedais darbui greitosios chromatografijos režime naudojant mažus mobilios fazės srautus (didesnius nei 0,3 ml/min). 1.7; Laidumo detektorius; Privalomas. 1.7.1; Matavimo ribos; Ne mažiau kaip iki 10 000 µS/cm. 1.7.2; Palaikomas slėgis matavimo celėje; Ne mažiau kaip iki 400 psi. 1.7.3; Aktyvus temperatūros palaikymas celėje; Privalomas, pasirenkant temperatūrą ne mažiau kaip iki 50°C 5 °C žingsniu.. 1.8; Fluorescencinis detektorius; Privalomas. 1.8.1; Bangos ilgių diapazonas:; Ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 750 nm sužaidinimui ir registracijai. 1.8.2; Vienu metu registruojamų bangos ilgių skaičius; Vienu metu registruojantis ne mažiau kaip 4 bangos ilgių poras.. 1.8.3; Signalo triukšmo santykis pagal vandens Ramano atsaką; Ne mažesnis nei 1000:1 vertinant pagal vandens signalo foną, o ne pagal žemo fono (angl. “low-background” arba “dark signal/value”). 1.8.4; Bangos ilgių patikra; Privaloma integruota Hg lempa arba analogiškas sprendimas automatinei bangos ilgių patikrai.. 1.9; Programinė įranga skysčių chromatografinės sistemos valdymui ir duomenų surinkimui; Pilnas visų elementų ir detektorių tiesioginis valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas ir ataskaitų kūrimas. 1.10; Privalomos valdymo funckijos; Programinė įranga privalo turėti sekančias funkcijas: - Instrumentas ir programinė įranga gali vienu metu valdyti visus komplektuojamus detektorius; - automatinis kolonų parinkimo vožtuvo funkcionalumas, kai dvi kolonos pajungtos į elektrinio laidumo detektorių, o kitos tiesiai į UV/VIS ir/ar fluorescencinį detektorių ir/ar ELSD detektorių.. 1.11; Įrangos komponentų valdymas; Visų sistemos detektorių parametrai ir duomenų surinkimo nustatymai turi būti valdomi viena programine įranga, įskaitant dujų srautų, temperatūrų, lempų įjungimą/išjungimą. 2; Platformos priedai. 2.1; Paralelinio mėginių nugarinimo azoto srautu sistema; Ne mažiau nei 6 vietų, su galimybe reguliuoti dujų srautą ir adatos aukštį kiekvienai vietai. Palaikoma ir reguliuojama temperatūra iki ne mažiau nei iki 100 °C.. 2.2; Azoto dujų generatorius; Privalomas, su integruotu oro kompresoriumi. Dujų švarumas tinkamas ELSD detektoriui ir mėginių nugarinimo sistemai. Maksimalus srautas ne mažiau kaip 40 L/min. Privalomi vamzdeliai ir pajungimai ELSD detektoriui ir nugarinimo sistemai.. 2.3; Chromatografinės kolonos; Skysčių chromatografinės kolonėlės: - Anijonų analizės kolona su prieškoloniu- 1 vnt. - Atvirkščių fazių kolonos su pasirenkamu sorbentu, ne mažiau nei 3 vnt., iš kurių 1 vnt. pritaikyta greitąjai chromatografijai. Kolonos komplektuojamos su prieškolonių laikikliais ir prieįškolonų rinkiniais ne mažiau nei po 3 vnt. (punkto pagrdindimas dokumentais nereikalingas). 2.4; Chromatografinės priemonės; Pradinis užsukamų chromatografinių 2 ml buteliukų rinkinys, ne mažiau nei 1000 vnt. Pradinis 13 mm diametro, 0,2 µm porų dydžio švirkštinių filtrų rinkinys, ne mažiau nei 800 vnt, su poliniams tirpikliams tinkama membrana, ir ne mažiau nei 200 vnt. su PTFE membrana. (punkto pagrdindimas dokumentais nereikalingas). 2.5; Kompiuterinė darbo vieta; 1 vnt. Privaloma kompiuterinė vieta, kuri pilnai atitinka siūlomos įrangos gamintojų keliamus reikalavimus, su ne mažesniu nei 27 colių įstrižainės monitoriumi. Privalomas tinklinis spausdintuvas. (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas); Nurodomas gamintojas, modelis.. 3; Bendri reikalavimai. 3.1; Suderinamumas; Skysčių chromatografijos modulis ir jo elementai (įskaitant detektorius ir programinę įrangą) privalo būti vieno gamintojo. Arba privalomas oficialus įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūlomas ne to gamintojo elementas yra visiškai suderinamas su sistema ir programine įranga, pasiekiant pilną funkcionalumą ir valdymą.; Dokumentai teikiami pagal poreikį.. 3.2; Garantija įrangai; Ne mažiau nei 24 mėn. Privalo būti įskaičiuotas ir vykdomas ne mažiau 24 mėn. sistemos prevencinis aptarnavimas pagal gamintojo numatytas procedūras ir intervalus. Įtraukiant keičiamas dalis, darbus ir kelionės kaštus. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekių trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.; Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia. |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

4. PAPILDOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, UŽ KURIAS SKIRIAMI BALAI (KOKYBINIAI PARAMETRAI)

Tiekėjui nenurodžius (neužpildžius lentelės) siūlomos prekės parametrų šiame skyriuje, papildomi balai neskiriami.

4.1. Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Chromatografo valdymo galimybės“:

| Chromatografo valdymo galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra lietimui jautraus ekrano sistemos funkcijų greitam valdymui | 0 balų |  |  |  |
| Yra lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų greitam valdymui | 2 balas |  |  |  |

4.2. Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas“:

| Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Mažiau nei 2 ml/min | 0 balų |  |  |  |
| Iki 5 ml/min | 1balas |  |  |  |
| Iki 8 ml/min | 3 balai |  |  |  |
| Iki 10 ml/min | 5 balai |  |  |  |

4.3. Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija“:

| Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 0 balų |  |  |  |
| Yra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 2 balai |  |  |  |

4.4. Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas“:

| Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra automatinės su kolonų termostato temperatūra sinchronizuotos, laipsninio srauto didinimo funkcijos, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 0 balų |  |  |  |
| Yra su kolonų termostato temperatūra sinchronizuota automatinė laipsninio srauto didinimo funkcija, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 4 balai |  |  |  |

4.5. Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės“:

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra mėginio automatinio paruošimo funkcijų. | 0 balų |  |  |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“) funkcija. | 1 balai |  |  |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje funkcijos | 2 balai |  |  |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos funkcija | 4 balai |  |  |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos, persiklojančio tipo daugybinė (angl. „stacked“) injekcija vienos chromatografinės analizės metu funkcijos | 6 balai |  |  |  |

4.6. Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos“:

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcijos ir galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Autoinjektorius neturi galimybės naudoti papildomų praplovimo tirpalų adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 0 balų |  |  |  |
| Autoinjektorius gali naudoti 1 praplovimo tirpalą adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 1 balai |  |  |  |
| Autoinjektorius gali programuojamai naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus praplovimo tirpalus adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 3 balai |  |  |  |

4.7. Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema“:

| Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Sistema neturi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkcijos. | 0 balų |  |  |  |
| Sistema turi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkciją. | 4 balai |  |  |  |

4.8. Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui“:

| UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius neturi funkcijos termostatuoti detektoriaus optikos ir kiuvetės nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 0 balų |  |  |  |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius turi funkciją termostatuoti detektoriaus optiką ir kiuvetę nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 5 balai |  |  |  |

4.9. Kriterijaus (T9) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas“:

| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis – šviesos lempa, diodas ar kitas ne lazerio tipo šaltinis. | 0 balų |  |  |  |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis yra puslaidininkinis lazeris ne mažesnio nei 1 W galios. | 4 balai |  |  |  |

4.10. Kriterijaus (T10) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui“:

| Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Fluorescencijos detektorius neturi funkcijos šildyti matavimo kiuvetės ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | 0 balų |  |  |  |
| Fluorescencijos detektorius turi funkciją šildyti matavimo kiuvetę ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | 5 balai |  |  |  |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).