# 2 PRIEDAS – PASIŪLYMO FORMA

(Herbas arba prekių ženklas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

2025-__-__

Pirkimo objektas – LABORATORINĖ TRAUKOS spinta

| Dalyvio pavadinimas, įm. kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio atstovas (ar įgaliotas asmuo), pasirašantis (ar įgaliotas pasirašyti) pasiūlymą (pareigos, vardas, pavardė) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio telefonas, el. pašto adresas |  |
| Dalyvio sąskaitos nr. banke, bankas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

| Eil. nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM 21 % | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinė traukos spinta | vnt. | 1 |  |  |  |

*Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos, sutarties įvykdymo (draudimo ar laidavimo) išlaidos.

Siūlomų prekių techninė specifikacija (lentelė turi būti užpildyta):

| Pirkėjo reikalaujama prekės specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės specifikacija (pildo tiekėjas) |
| --- | --- |
| Laboratorinė traukos spinta. 1. Turi būti sertifikuota ir atitikti LST EN 14175 arba lygiavertį standartą. 2. Išoriniai išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 1500 x 950 x 2400 mm (± 20 mm). 3. Darbinio paviršiaus išmatavimai (plotis x gylis): 1460 x 695 mm (± 10 mm), darbinis aukštis: ne mažesnis nei 900 mm. 4. Vidinės sienos padengtos HPL (aukšto slėgio laminatu) arba lygiaverte medžiaga. 5. Darbastalis pagamintas iš keramikos arba lygiavertės medžiagos plokštės su paaukštintais kraštais, kurios storis ne mažesnis kaip 26 mm, o paaukštintų kraštų aukštis ne mažesnis kaip 6 mm. 6. Minimalus oro srautas ne mažesnis kaip 600 m3/h esant atidarytam langui 500 mm.. 7. Priekinis langas pagamintas iš grūdinto stiklo, sudarytas iš dviejų dalių slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždaromis durimis. 8. Traukos spintos priekinį stiklą galima pilnai atidaryti, neviršijant bendro 2400 mm (± 20 mm) traukos spintos aukščio. Maksimalus lango atidarymas ne mažesnis kaip 810 mm. 9. Darbo zonos apšvietimas: LED, ne prastesnės kaip IP66 saugumo klasės. 10. Instaliacijų sistema sumontuota traukos spintos išorėje po darbastaliu, integruota elektros dėžutė. 11. Turi turėti ne mažiau keturių (4) elektros lizdų, 230 V, 50 Hz, ne prastesnės kaip IP44 saugumo klasės. Elektros lizdai turi būti sumontuoti traukos spintos išorėje. 12. Valdymas: slėgio skirtumo stebėjimas, oro srauto vizualinė indikacija (žemas, gerai, didelis), integruoti šviesos ir ventiliatoriaus įjungimo/išjungimo valdymo mygtukai, vaizdinis ir garsinis signalas esant nepakankamam oro kiekiui, vizualinis ir garsinis signalas esant per daug atvertam langui, avarinis maitinimo blokas. 13.Ištraukiamo oro kanalas pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm. 14. Stalviršyje turi būti įmontuota kriauklytė, pagaminta iš keramikos ar lygiavertės medžiagos. Turi būti vienas (1) šalto vandens įvadas, su maišytuvu, su sifonu. 15. Po stalviršiu turi būti dvi (2) spintelės agresyvioms medžiagoms laikyti su oro ištraukimu: 15.1. Išoriniai išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 600 x 550 x 630 mm (± 20 mm), su durelėmis. Viduje turi būti vienas (1) pritvirtintas polipropileno ar lygiavertės medžiagos padėklas, kurio maksimali apkrova – ne daugiau 30 kg. Rankenėlės pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. 15.2. Išoriniai išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 790 x 550 x 630 mm (± 20 mm), su durelėmis. Viduje turi būti vienas (1) pritvirtintas polipropileno ar lygiavertės medžiagos padėklas, kurio maksimali apkrova – ne daugiau 30 kg. Rankenėlės pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. 16. Garantinis laikotarpis: ne mažesnis nei 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 17. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, užnešimas ir įrangos pajungimas (įrangos sumontavimo vieta – Ašmenos g. 10, Vilnius). 18. Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, techniškai tvarkingos ir pilnai paruoštos eksploatavimui Lietuvoje. Prekės turi atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) reikalavimus. |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų patiekti prekių ar/ir atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos patiekti prekės ir/ar numatomi atlikti darbai | Partnerio prekių ir/ar darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos patiekti prekės ir/ar numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų patiekti prekių (ir suteikti paslaugų) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiekėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas patiekti prekes pristatyti ir numatytas paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.