TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Antakalnio poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 1922176 „Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas“

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil.nr. 7 Leukocitų histograma, eritrocitų histograma, trombocitų histograma, kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės atžymimos kiekvieno lygio grafike automatiškai. Kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. | Prašome išbraukti „Leukocitų histograma“ kaip privalomą kriterijų. Ši specifikacijos kriterijų korekcija paskatins daugiau gamintojų dalyvauti konkurse bei didins konkurenciją. Siūlomas analizatorius viršija specifikacijoje nurodytas specifikacijas pagal savo galimybes, tačiau atlieka tik RBC ir PLT histogramas. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu išbraukti „Leukocitų histograma“ kaip privalomą kriterijų. Laboratorijai parametras leukocitų histograma yra lygiai taip pat svarbus ir būtinas kaip ir RBC arba eritrocitų bei PLT arba trombocitų histogramos. 7 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 2. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil.nr. 11 Esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius. | Prašome pakoreguoti ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil.nr. 11 Esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius sekančiai: analizatorius siunčia įspėjimus esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos | Siūloma nurodyti, kad analizatorius siunčia įspėjimus esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos. Atkreipiame dėmesį, kad operatorius tokiu būdu jau ir bus informuojamas, taip kaip reikalaujama specifikacijoje (nėra svarbu kaip ir kokiu būdu informuojama, svarbu, kad būtų įspėta apie nukrypimus nuo normos). 11 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 3. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil.nr. 19 Kapiliarinio kraujo mėginio tūris ne daugiau nei 40 mikroL, bent su vienu analizatoriumi. | Prašome padidinti kapiliarinio mėginio tūrį iki 88 mikroL, taip siekiant paskatinti daugiau tiekėjų dalyvauti pirkime ir didinti konkurenciją tarp įrangą tiekiančių įmonių. | Nesutinkame padidinti mėginio kraujo tūrio iki 88 mikroL, kadangi nemaža dalis poliklinikos pacientų yra vaikai, todėl galimybė tyrimą atlikti iš kuo mažesnio kapiliarinio kraujo mėginio tūrio yra būtina bent su vienu analizatoriumi. 19 punkto reikalavimas nekeičiamas. |
| 4. | ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil.nr. 20 Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų. | Prašome pakoreguoti ir išbraukti iš šio kriterijaus reagentus. Analizatorius negali atlikti tyrimų keičiant reagentus, nes analizei tie reagentai yra naudojami. Reagento keitimo metu, jie yra atjungiami, todėl jokiu būdu negali vykti analizė ir yra trikdomi pradėtų atlikti tyrimų procesai. Prašome pašalinti „reagentai“ iš šio specifikacijos kriterijaus. Mėginių papildymas vyksta nestabdant analizatoriaus darbo. | Paaiškiname, kad šiuo punktu reikalaujame, kad išsibaigus reagentams, būtų užbaigta analizė, o pakeitus reagentus, tyrimai atliekami toliau, negrąžinant mėginių (procesas turėtų vykti tokia seka: atliekami tyrimai → analizatorius informuoja pakeisti reagentą → užbaigiamas paskutinis tyrimas → pakeičiame reagentą → toliau tęsiamas tyrimų atlikimas). 20 punkto reikalavimas nekeičiamas. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.