Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ar kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) patvirtinti gamintojo su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Siūloma medicinos įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta (net ir gamykliniu būdu).

3. Siūloma medicinos įranga privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopiją tiekėjas privalo pateikti su pristatoma preke.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos instaliavimą (jeigu taikoma) ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą (jeigu taikoma) ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Šis reikalavimas netaikomas kartu su medicinos įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis) (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

5. Kartu su medicinos įranga pateikiama dokumentacija:

5.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

5.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

5.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostinė dermatologinės sistema | nauja, pilnai paruošta naudojimui | Nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2 | Diagnostinės dermatologinės sistemos paskirtis | kūno paviršiaus diagnostikai ir pigmentinių darinių įvertinimui |  |  |
| 3 | Dermatoskopo sąsaja su kompiuteriu | per USB jungtį; laido ilgis ne mažiau kaip 3 metrai |  |  |
| 4 | Dermatoskopo valdymas | integruotais mygtukais, skirtais nuotraukos fiksavimui, nuotraukos atšaukimui. |  |  |
| 5 | Dermatoskopinės kameros rezoliucija | ne mažiau 1920x1080 px (full HD) |  |  |
| 6 | Kameros raiška | ne mažiau 18 pikselių |  |  |
| 7 | Šviesą skleidžiantys diodai | ne mažiau 16 vnt. |  |  |
| 8 | Šviesos intensyvumas | ne mažiau 1200 lux. |  |  |
| 9 | Vaizdo optinis didinimas | ne mažiau kaip 80 kartų |  |  |
| 10 | Vaizdo optinis ir skaitmeninis vaizdo didinimas | ne mažiau kaip 140 kartų |  |  |
| 11 | Tiriamas maksimalus apžvalgos laukas | ne mažiau 12,5 x 7 mm |  |  |
| 12 | Programinės vaizdų apdorojimo programos funkcionalumas | 1) Palyginimo funkcija. Pigmentinių apgamų dydžio ir spalvos pokyčių palyginimas paciento nuotraukose; 2) Lyginant pasirinktą sritį vaizduose, darytuose skirtingais laikais, abi pasirinktos sritys yra to paties mastelio; 3) Automatinis pigmentinių apgamų aptikimas; 4) Darinius odoje gali pažymėti skirtingomis spalvomis, identifikuojant darinius nukrypstančius nuo buvusios formos, spalvos; 5) Galimybė darinių nuotraukas dėti vieną šalia kitos ir vieną ant kitos jų palyginimui; 6) Galimybė įkelti nuotraukas iš mobilaus telefono ar fotoaparato į programą analizei. |  |  |
| 13 | Dermatoskopo svoris | ne daugiau kaip 750 gramų |  |  |
| 14 | Komplektacija | 1.Dermatoskopas su stoveliu; 2. Kompiuteris su programine įranga |  |  |
| 15 | Kompiuteris dermatoskopinių vaizdų analizės programinei įrangai | 1) Kompiuteris integruotas kartu su ekranu; 2) ne mažiau kaip 16 GB RAM; 3) ne mažiau kaip 500 GB SSD diskas; 4) Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 59 cm; 5) Windows 11 programinė įranga; 6) Pelė ir klaviatūra kompiuteriui. |  |  |
| 16 | Programinė įranga | lietuvių ir/ ar anglų kalba |  |  |
| 17 | Turi turėti nuotraukų eksporto funkciją įvairiais formatais: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | Privaloma |  |  |
| 18 | Maitinimo šaltinis | iš elektros tinklo 230 V (±10%), 50/60 Hz |  |  |
| 19. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| T1 | Nuotraukos raiška ne mažiau kaip 4000 x 3000 taškų | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| T2 | Vaizdo rezoliucija gyvame vaizde ne prasčiau kaip 3840 x 2160 (4K) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| T3 | Tiriamas maksimalus matymo lauko plotas (mm2) | Tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametrą Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės ir nepateikus, parametrą pagrindžiančių dokumentų, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis arba nepateikti parametrą pagrindžiantys dokumentai, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.