| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 4. Prietaiso architektūra: <...> 3. Kanalų skaičius 12 M, ne mažiau | Siūloma pakeisti 3 papunktį į: 3. Kanalų skaičius 8 257 536 | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad daugiau kanalų turinti ultragarsinė diagnostikos sistema vienu metu gali apdoroti daugiau informacijos, tai ypač naudinga atliekant tyrimus realiu laiku, kai naudojami spalvinio ir pulsinio doplerio režimai. Ultragarso diagnostikos sistemos kanalų skaičius tiesiogiai įtakoja vaizdo kokybę, skiriamąją gebą ir didesnį diagnostinį tikslumą. Siūlomas kanalų skaičiaus pakeitimas galimai sumažintų perkamos įrangos technines galimybes. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 2. | 12. Linijinis daviklis: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm | Siūloma pakeisti į: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 2 iki 14 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Informuojame, kad atliekant skydliaukės, minkštųjų audinių ar kraujagyslių tyrimus 4–15 MHz daviklis užtikrina aukštesnę raišką paviršiniame gylyje (~1–4 cm), kuris yra ypač aktualus šiems tyrimams. Paaiškiname, kad teoriškai 2–14 MHz daviklis turi platesnį dažnių spektrą, žemesni dažniai (pvz., 2–4 MHz) yra labiau skirti giliesiems audiniams, o tai numatomose naudojimo srityse yra perteklinė savybė. Remiantis ES ultragarso diagnostikos gairėmis (pvz., EFSUMB, AIUM), paviršinių struktūrų tyrimams (skydliaukė, MSK tyrimai) rekomenduojami davikliai, kurių dažnis siekia 15 MHz ar daugiau. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, parinktas optimaliausias linijinio daviklio dažnių diapazonas 4-15 MHz. |
| 3. | 13. Linijinis daviklis: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 9 iki 24 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis ≥ 35 mm | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 3 iki 22 MHz; Apžvalgos lauko plotis – 25,4 mm | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Informuojame, kad linijinį daviklį numatoma naudoti aukštos skiriamosios gebos paviršinių audinių tyrimams, įskaitant: reumatologinius, ortopedinius (MSK), dermatologinius, mažųjų sąnarių ir nervų tyrimus. Šie tyrimai reikalauja maksimalios raiškos paviršiniuose gyliuose (0–3 cm), todėl būtinas daviklis, kuris geba veikti iki 24 MHz dažniu, nes tai leidžia tiksliai vizualizuoti smulkias struktūras ir diferencijuoti nedidelius pakitimus, t. y. kuo aukštesnis dažnis – tuo geresnė skiriamoji geba (didesnis detalumas), kuri yra esminė aukštos kokybės tyrimuose. Žemesni dažniai (pvz., 3-8 MHz) yra skirti giliesiems audiniams, o tai numatomose naudojimo srityse yra perteklinė savybė. Paaiškiname, kad 35 mm ar didesnis apžvalgos lauko plotis yra būtinas, nes leidžia vienu metu matyti didesnį anatominių struktūrų plotą, užtikrina stabilų ir vientisą vaizdą nejudinant daviklio. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, parinktas optimaliausias linijinio daviklio dažnių diapazonas 9-24 MHz. |
| 4. | 4. Prietaiso architektūra: <...> 3. Kanalų skaičius 12 M, ne mažiau | 3. Kanalų skaičius 12 M, ne mažiau Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: 3. Kanalų skaičius 11.4 M, ne mažiau | Žr. atsakymą Nr. 1. |
| 5. | 5. Automatinis parametrų optimizavimas: Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: Dvimačiame režime, spalvinio doplerio arba spektrinio doplerio režimuose | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad darbo metu bus naudojami visi numatyti režimai. Ši funkcija pagreitina tyrimo eigą, nes leidžia greitai optimizuoti naudojamo režimo parametrus tiriamam pacientui. |
| 6. | 7. 2D režimas 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm <...> | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 42 cm | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad dėl didesnės skvarbos gydytojai gali įvertinti giliau kūne esančias patologijas ar struktūras, kurios nebūtų matomos ar visiškai vizualizuojamos 40 cm gylyje. Tai ypač aktualu tiriant nutukimą turinčius pacientus arba vertinant didelius organus ar giliai esančius pažeidimus. 50 cm skenavimo gylis išplečia klinikinių taikymų spektrą, nes leidžia vizualizuoti gilesnius audinius ir organus, ko neįmanoma padaryti naudojant maksimalų 40 cm gylį. Dėl to ultragarsas tampa universalesnis ir efektyvesnis visapusiškam diagnostiniam ištyrimui. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 7. | 8. Spalvinio doplerio režimas: <...> 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis | 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 19,5 kHz, ne siauresnis | Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 8. | 8. Spalvinio doplerio režimas: <...> 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų Siūlome naikinti: 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad ši funkcija pagreitina tyrimo eigą, nes automatiškai aptinka vertinamos kraujagyslės poziciją ir kraujotakos krypties kampą joje. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. Informuojame, kad panaikinus 8 punkto 4 papunkčio reikalavimą, keičiama numeracija. |
| 9. | 9. Pulsinės bangos doplerio režimas: <...> 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s | 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 7 m/s | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 10. | 11. Konveksinis daviklis: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 70° | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 70° Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome keisti į: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 60° | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 11. | 7. 2D režimas 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm <...> | Prašome pakeisti reikalavimą sekančiai: Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 40 cm. Skenavimo gylis 50cm. praktikoje nėra naudojamas, arba labai retai naudojamas, todėl parametras tik riboja konkurenciją. | Žr. atsakymą Nr. 6. |
| 12. | 8. Spalvinio doplerio režimas: <...> 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis | Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas (kHz) dažniausiai naudojamas ir reikalingas kardiologijai, o pagal techninius reikalavimus sistema nebus naudojama kardiologijai, todėl prašome neriboti konkurencijos ir pakeisti parametrą sekančiai: Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 7,0 kHz, ne siauresnis. Arba panaikinti reikalavimą. | Žr. atsakymą Nr. 7. |
| 13. | 9. Pulsinės bangos doplerio režimas: <...> 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s | Pulsinės bangos doplerio režimas naudojamas dažniausiai tik kardiologijoje, todėl prašome neriboti konkurencijos ir pakeisti reikalavimą: Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 8,5 m/s, arba panaikinti parametrą. | Žr. atsakymą Nr. 9. |
| 14. | 15. Kadrų atminties talpa: Ne mažiau 30000 vaizdų arba ne mažiau 900 MB | Paprastai skirtingi gamintojai turi skirtingus būdus saugoti vaizdam, kurie yra trys: vaizdais, atmintimi arba sekundėmis, todėl prašome numatyti ir trečią būdą, kuris nurodomas sekundėmis. Pakeisti reikalavimą: Ne mažiau 30000 vaizdų arba ne mažiau 900 MB, arba ne mažiau 600s. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą |
| 15. | 17. Programinė įranga vaizdų analizavimui: Vaizdų peržiūra ir matavimų atlikimas įstaigos kompiuteryje | Praktikoje gydytojai vaizdus analizuoja pačioje ultragarsinėje sistemoje, o norint analizuoti kompiuteryje įstaigai atimtu daug laiko (vaizdo perdavimas į įstaigos sistemas ir vaizdų pasiėmimas į kompiuterį). Reikalavimas ne praktiškas ir riboja konkurenciją, todėl prašome panaikinti reikalavimą. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad programinė įranga vaizdų analizavimui ir matavimų atlikimui įstaigos kompiuteryje yra reikalinga paciento ligos dinamikos vertinimui. |
| 16. | 20. Garantinis aptarnavimas: Ne mažiau 12 mėnesių | Siūlome garantiją nusimatyti 24 mėnesius, nes tai yra standartinis garantinis laikotarpis, kurį suteikia gamintojas. | Atsakome, kad išnagrinėję jūsų siūlymą sutinkame su juo. Skelbiant pirkimą bus pateikta atnaujinta techninė specifikacija pakeitus prašomą reikalavimą. |
| 17. | 7. 2D režimas 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm <...> | Praktikoje Jūsų prašoma parametro vertė nėra naudojama ir ultragarsinė diagnostika nėra plačiai atliekama. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams siūlantiems identiško lygio medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,, 2D režimas 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 40 cm‘‘. | Žr. atsakymą Nr. 6. |
| 18. | 7. 2D režimas 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde <...> | Manome, kad šis parametras yra dirbtinai ribojantis konkurenciją. Dažnai medicinos praktikoje atliekant ultragarsinius tyrimus pakankamas vaizdo didinimas realiame laike yra 10 kartų. 10 kartų vaizdo didinimas leidžia tiksliai diagnozuoti ir atlikti procedūras ir suteikia galimybę daugiau tiekėjų pasiūlyti perkančiosios organizacijos interesus atitinkančią įrangą. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,, 2D režimas 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 10 kartų realaus laiko vaizde‘‘. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad 20 kartų didinimas leidžia ištirti smulkias anatomines struktūras (tokias kaip kraujagyslės ar dariniai) ir ankstyvus patologinius pakitimus, kurių galima nepastebėti naudojant 10 kartų didinimą, todėl pagerėja diagnostikos tikslumas. Matuojant smulkias struktūras, kurios gali būti dešimtųjų milimetro dalių dydžio, labai svarbu kuo labiau padidinti vaizdą, norint gauti tikslesnį matavimą. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias ultragarso diagnostikos sistemas, daugelio tiekėjų / gamintojų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 19. | 8. Spalvinio doplerio režimas: <...> 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis | Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba nėra naudojama ir yra ribojanti konkurenciją. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,, Spalvinio doplerio režimas 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 15,4 kHz, ne siauresnis‘‘. | Žr. atsakymą Nr. 7. |
| 20. | 9. Pulsinės bangos doplerio režimas: <...> 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s | Manome, kad šis reikalavimas galimai riboja konkurenciją ir tokia aukšta apatinė riba nėra būtina. Atkreipus dėmesį į perkančiosios organizacijos prašomą techninės specifikacijos visumą, manome, kad pakankama apatinė reikalavimo reikšmė būtų 8 m/s. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,, Pulsinės bangos doplerio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 8 m/s‘‘. | Žr. atsakymą Nr. 9. |
| 21. | 13. Linijinis daviklis: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 9 iki 24 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis ≥ 35 mm | Manome, kad šis reikalavimas galimai riboja konkurenciją. Echoskopijos metu sistema tyrimo metu naudoja vidurinę dažnio ribą arba vieną iš jų, todėl pakoregavę šį parametrą iki 23 MHz nepabloginsite planuojamo pirkti ultragarso daviklio kokybės, diagnostinės kokybės požiūriu. Taip pat prašome keisti ir ketinamo įsigyti daviklio apžvalgos lauko plotį. Mūsų atstovaujamas gamintojas siūlo daviklį kurio apžvalgos lauko plotis yra 28mm, šis apžvalgos lauko plotas yra pakankamas klinikiniams tyrimams atlikti. Šie pakeitimai nepablogintų ketinamos įsigyti medicininės įrangos diagnostinės kokybės, tačiau suteiktų galimybę tiekėjams siūlantiems identiškos klasės medicininę įrangą dalyvauti pirkime. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai: ,,Linijinis daviklis Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 9 iki 23 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis ≥ 28 mm‘‘. | Žr. atsakymą Nr. 3. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas