Pirkimo dokumentų

4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apibūdinimas ir paskirtis | Objektyvūs, validuoti skaitmeniniai pažinimo funkcijų testai matuojantys dėmesio, atminties, vykdomųjų funkcijų, darbinės atminties, dėmesingumo ir koncentracijos, periferinio suvokimo dimensijas ir subdimensijas siekiant įvertinti kognityvinę testuojamojo būklę ir jo būklės kitimą laiko atžvilgiu. |
| 2. | Testai | - Testų rinkinys - serija sudaryta iš atskirų testų, kurie atliekami paeiliui vienos sesijos metu; į rinkinio sudėtį įeina ne mažiau kaip šių neuropsichologinių dimensijų testai: dėmesio – 3 subdimensijos, atminties -3 subdimensijos, vykdomosios funkcijos – 4 subdimensijos, testų seka ir intervalai tarp testų neturi būti pažeidžiami testuojant; bendras testų serijos atlikimo laikas apie 55 min., esant reikalui, gali būti atliekami 3 – 6 minučių papildomi testai: kompiuterio pelės naudojimo testas, regos lauko ir neigimo testas; tiekiamos dvi testo formos, siekiant įvertinti testuojamojo būklės kitimą laiko atžvilgiu. - Erdvinės darbinės atminties testas (Corsi tipo), iki ne mažiau kaip 9 blokų; 3 testo formos; trukmė apie 10 – 15 min. - Dėmesingumo ir koncentracijos testas – ne mažiau kaip 3 subdimencijoms matuoti – selektyviojo dėmesio, dėmesio išlaikymo, paskirstytojo dėmesio; 6 testo formos, trumpa ir ilgoji formos. - Periferinio suvokimo (peripheral perception) testas, tiekiamas kartu su priedais darbo vietai įrengti – šviesos stimulų juostomis, pedalais; matuojamas regėjimo laukas, regėjimo kampas dešinėje ir kairėje, reakcijos greitis, turi būti trukdantys stimulai; 1 testo forma, trukmė apie 15 min. Visi testai turi privalomą vaizdinių instrukcijų ir bandymo stadiją, atliekamą prieš testą. |
| 3. | Testavimo sąlygų standartizavimo įrankiai | - Pateikiamas įvesties įrankis – speciali klaviatūra, kad išvengti kompiuterio klaviatūros naudojimo įgūdžių skirtumo; - Pateikiamas įvesties įrankis – pedalai, prijungiami prie kartu tiekiamos klaviatūros; - Vaizdinio stimulo delsos kalibracija – su programine įranga pateikiamas automatinis ekrano kalibravimo modulis, kad sumažinti paklaidą vertinant atsako į stimulą greitį; - Girdimojo stimulo išvestis – integruota kartu pateikiamoje specialioje klaviatūroje, kad suvienodinti garsinių stimulų parametrus visiems tiriamiesiems. |
| 4. | Testų užduočių instrukcijų kalba tiriamajam | Lietuvių |
| 5. | Rezultatų vertinimas ir pateikimas | Rezultatai statistiškai apdorojami ir interpretuojami automatiškai; automatiškai palyginami su normatyviniais Europos gyventojų rezultatais pagal amžių ir lytį, normatyvinių grupių asmenų amžius nuo 11 iki 70 metų; rezultatai pateikiami spalvinių kodų, skaitinių verčių ir grafine išraiška neuropsichologinių dimensijų ir subdimensijų lygiuose; pateikiami dimensijų paaiškinimai; galima suformuoti individualų tyrimo išrašą ir jį atspausdinti; išrašas pateikiamas MS Word formatu anglų kaba. |
| 6. | Licencijos | Testų administracinė programinė įranga su pacientų duomenų baze ir testai įdiegiami į kartu pateikiamą kompiuterį; prieiga prie interneto nereikalinga naudojantis testais; suteikiama ne mažiau kaip 7 metų administracinės programos ir testų pastovaus naudojimo licencija; USB licencijų raktas; testuojamųjų skaičius neribojamas. |
| 7. | Kompiuteris monoblokas | Liečiamasis monitorius ne mažiau kaip 23“, operacinė sistema Windows 11 ar lygiavertė, bevielė klaviatūra, bevielė pelė. |
| 8. | Personalo mokymai | Nuotoliniai, tiekiami gamintojo specialisto, ne mažiau kaip 1 darbo diena, dalyvių skaičius neribojamas. |
| 9. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. papunkčiu - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |

Prekės turi būti pristatytos iki 2025 m. birželio 27 d., adresu Sporto g. 6, Kaunas.