1 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aukštos klasės ultragarsinis diagnostikos aparatas, 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2 | Ultragarso aparatas skirtas pilvo, smulkiųjų organų širdies ir kraujagyslių tyrimams. |  |
| 2.3. | Ultragarso aparatas turi būti: 1. Mobilus; 2. Su skaitmenine vaizdo gavimo technologija; 3. Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 280 dB; 4. Palaikomas daviklių dažnių diapazonas ne mažiau kaip iki 22 MHz; 5. Palaikoma matricinių daviklių technologija 6. Suderinama su perstempliniu davikliu. |  |
| 2.4 | Prietaiso ergonomika turi būti: 1. Ne mažiau kaip trys aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti; 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; 4. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui ne mažiau kaip 25 cm įstrižainės; 5. Ratukai su individualiais arba centriniu stabdžiu. |  |
| 2.5 | Dvimačio vaizdo savybės turi būti: 1. Skenavimo gylis ne mažiau 40 сm; 2. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą; 3. Audinių harmonikų vaizdavimas. |  |
| 2.6. | Vienmatis vaizdinimas: 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas. |  |
| 2.7. | Kraujotakos režimai: |  |
| 2.7.1. | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės: 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Triplekso režimas 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |
| 2.7.2. | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės turi būti: 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį (TDI). |  |
| 2.8. | Vaizdų išsaugojimas turi būti: 1. Vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje; 2. Vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus; 3. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI, arba WMV formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; 4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |
| 2.9. | Komplektuojamų ultragarsinių daviklių savybės turi būti: 1. Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažiau nei 64; 2. Linijinis daviklis, skirtas kraujagyslių tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 10,0 MHz, akustinio lango ilgis 40 ± 3 mm, kristalų kiekis ne mažesnis už 160. 3. Konveksinis daviklis, skirtas pilvo organų tyrimams, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 70°, kristalų kiekis ne mažiau nei 160. |  |
| 2.10. | Turi būti programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise: 1.Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti 2. Miokardo sienelių sekimo judėjimo funkcija su pusiau automatiniu kairiojo skilvelio miokardo atpažinimu ir įvertinimu naudojant 2D taškelių sekimo technologiją su skaitiniu ir grafiniu rezultatų pateikimu. |  |
| 2.11. | Turi būti DICOM standarto programinė įranga: 1. DICOM send arba DICOM store; 2. DICOM query & retrieve; 3. DICOM worklist. |  |
| 2.12. | Vaizdo monitoriaus savybės turi būti: 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 21,5 colio įstrižainė. |  |
| 2.13. | Išėjimo sąsajos turi būti: 1. Ethernet; 2. USB jungtis. 3. EKG |  |
| 2.14. | Būtini priedai: 1. EKG paciento kabelis 2. Juodai baltas spausdintuvas |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |