10 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrokardiografas, 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |
| 2.2. | Kardiografo dydis ne mažiau 385x320x90 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kardiografo svoris ne daugiau 4,5 kg (su terminiu spausdinimo popieriumi). |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Kardiografas skirtas12 derivacijų ramybės EKG registravimui. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ramybės ritmo užrašymas ne trumpiau nei iki 10 minučių. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Elektrokardiografo ekrano tipas: LCD ekranas su apšvietimu grafiniam ir raidiniam/skaitmeniniam atvaizdavimui . |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ekrano dydis ne mažiau nei 8“ |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Ekrano raiška ne mažiau nei 1024 x 768 taškų. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Elektrokardiografe įmontuotos baterijos tipas: Ličio jonų arba lygiavertė. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Baterijos talpa: Ne mažiau nei 6,5 Ah. |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Baterijos įtampa: Ne daugiau nei 11,0 V |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Elektrokardiografo veikimo trukmė naudojant integruotą bateriją: Ne trumpiau 8,5 valandų įprasto darbo su spausdinimu kas 15 minučių . |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Baterijos galiojimo laikas. Ne trumpiau 4 metų. |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Baterijos įkrovimo trukmė: Ne ilgiau nei 4 valandos (100 % įkrovimo, kai prietaisas yra išjungtas). |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Elektrokardiogramos spausdinimas : Naudojant integruotą terminį spausdintuvą . |  |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Spausdintuvo raiška: Ne mažiau 8 taškai/mm (amplitudės ašyje), ne mažiau 40 taškų/mm (laiko ašyje) . |  |  |  |  |  |
| 2.15.2. | Kardiografas turi galimybę atspausdinti kardiogramą ant Z forma sulankstyto terminio popieriaus, ne siauresnio nei 210 mm pločio (A4). |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Klaviatūra įmontuota. Raidinė ir skaitmeninė klaviatūra turi būti ergonomiška, su aiškiai matomais mygtukais, skirtais tiek raidėms, tiek skaičiams. |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Kardiografas turi turėti darbą spartinančius mygtukus: 1. Prietaiso įjungimui/išjungimui; 2. Automatiniam kardiogramos užrašymui; 3. Rankiniam kardiogramos užrašymui; 4.Įrašytų duomenų ištrynimui. |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Kardiografas turi turėti ne mažiau nei išvardinta sąsajų: 1. EKG kabelio jungtį; 2. Potencialų išlyginimo jungtį; 3. Tinklo jungtį (1Gbit). 4. Ne mažiau 2 USB jungtis; 5. Ne mažiau 2 RS-232 jungtis. |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Atmintis ne mažiau nei išvardinta: 1. 350 ramybės EKG įrašų; 2. 100 ramybės ritmo įrašų. |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Turi būti duomenų perkėlimas iš kardiografo: Galimybė duomenis PDF formatu perkelti į USB atmintinę arba Wifi ryšiu. |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Turi būti raumenų tremoro filtras. |  |  |  |  |  |
| 2.22. | EKG užrašymo dažnis: Ne mažiau nei 32000 Hz. |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Skiriamoji geba : Ne daugiau nei 1 μV/24 bit. |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Kardiostimuliatoriaus detekcijos dažnis Ne daugiau nei 23 kHz. |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Dažnių diapazonas ne siauresnis nei 0,0,5-150 Hz, tai reiškia kad gali būti platesnis. |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Įvesties varža ne daugiau nei 100 MΩ. |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Turi būti interpretacija vaikams bei suaugusiems. |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Turi būti galimybė ateityje, esant poreikiui prijungti spirometrą. |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Komplektacija: 1. Standartinis paciento kabelis 1 vnt.; 2. Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas 1 vnt.;3.maitinimo kabelis 1 vnt. 3. EKG gelis 1 vnt. 4. Terminio popieriaus ne mažiau kaip 10 vnt.; 5. Transportavimo vežimėlis su 4-ais ratukais, du iš jų su stabdžiais, skirtas aparatui ir priedams susidėti. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |  |