11 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atsiurbėjas, 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. Gamintojo garantija varikliui nemažiau 72 mėnesių.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |
| 2.2. | Paskirtis: Skysčių atsiurbimui įvairiose srityse. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Turi būti mobilus vakuuminis siurblys su skysčių surinkimo indais, tvirtinamais prie siurblio mobilaus stovo korpuso. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vakuumo gylio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) nuo 0 kPa iki 90 kPa. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Nominalus siurbimo našumas turi būti ne mažiau 43 l/min. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Darbo režimas turi būti skirtas pastoviam naudojimui, be darbo laiko apribojimų. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Tylus siurblio darbas: Triukšmingumo lygis ne daugiau 47 dB; Siurblys turi dirbti nevibruodamas. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Apsauga nuo užteršimo. Turi būti apsauga nuo skysčių persipylimo: ne mažiau 3 apsaugos lygiai, prijungus vieną atsiurbimo indą; Turi būti antibakterinė apsauga (filtras). |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Skysčių surinkimo indas: 1. Autoklavuojamas. 2.Polisulfoninis. 3. Atsparus smūgiams 4.Su užsukamu dangčiu. 5. Aiškiai matoma gradacija 6. Talpa ne mažiau kaip 2 l. 7. Turi atitikti EN12 218 standartą arba lygiavertį standartą. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Mobilus stovas 1. turi būti stovas su 4 antistatiniais ratukais. Ne mažiau kaip du ratukai turi būti su stabdžiais. 2. Stovo apatinėje dalyje turi būti krepšys atsiurbėjo priedams sudėti. |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Svoris ne didesnis nei 22 kg. ± 1 kg. |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Slėgio monometras turi būti integruotas. |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Turi būti slėgio reguliavimas. |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Išmatavimai (PxAxG) - 45x90x45 cm (±5 cm). |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Turi būti įjungimo mygtukas su apšvietimu. |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Komplektacija: 1. Siurblys su stovu – 1 vnt. 2. Laikiklis surinkimo indui, kuris tvirtinasi aparato šone, 2 vnt.; 3. Atsiurbimo indas su dangčiu, 2 vnt.; 4. Hidrofobiniai antibakteriniai filtrai, 20 vnt.; 5. Žarnelių komplektas, 1 komplektas. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |