7 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Endoskopinė  vaizdo sistema su gastroskopu,  1 kompl.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |
| 2.2 | Vaizdo procesorius 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Vaizdo sistema skirta naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Turi būti integruotas arba atskiras šviesos šaltinis. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi. |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Turi būti skaitmeninės vaizdo signalų išvestys: DVI-D arba 12G-SDI. |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Turi būti vaizdų išsaugojimas ir perdavimas: 1.USB laikmenos jungtis; 2.Vidinė atmintis. |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Turi būti spalviniai režimai: 1.Baltos spalvos režimas; 2.Spalvinis režimas, padedantis diagnozuoti pažeidimus ir uždegimus, arba vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis); 3.Mėlynos spalvos režimas arba siauro spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas, arba lygiavertis (skirtas kraujagyslių tinklo išryškinimui. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Turi būti skydelis, kuris rodo vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būseną. |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Turi būti pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: 1. Ne mažiau kaip 4 (keturis) endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; 2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) programuojamą skydelio mygtuką. |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Šviesos šaltinio intensyvumas (ryškumas)turi būti valdomas automatiškai. |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Diafragmos rėžimas turi būti: 1.Automatinis; 2.Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3.Vidutinis. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Aukštos raiškos medicininis monitorius 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Turi būti LED. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 31 coliai. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Turi būti skirtas naudoti medicinai. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Monitoriaus raiška turi būti: 1.4K raiškos; 2 . ne prastesnė 3840 x 2160. |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Signalų įvestys : 1. ne mažiau kaip 1 x DVI arba HDMI; 2 . ne mažiau kaip 1 x 3G-SDI, 12G-SDI arba lygiavertė. |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Signalų išvestys: 1. ne mažiau kaip 1 x DVI arba HDMI, arba 3G-SDI; 2. ne mažiau kaip 1 x (12G-SDI) arba lygiavertė. |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Vaizdo perteikimas turi būti dviem kanalais: 1.Vaizdas vaizde (angl. Picture-in-picture) režimas; 2.Vaizdas šalia vaizdo (angl. Picture-by-picture) režimas. |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Apšviestumas ne mažiau kaip 400 cd/m2. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui turi būti: 1.Artikuliuojama alkūnė; 2.Tvirtinamas prie endoskopinės įrangos vežimėlio. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams ne mažiau kaip 2 endoskopams. |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Turi būti lentynos endoskopinei įrangai sudėti: ne mažiau kaip 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti. |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Turi būti skiriamasis transformatorius. |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Turi būti centrinis elektros įtampos įjungimo ir išjungimo mygtukas. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Endoskopinis siurblys 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis turi būti ne mažesnis nei 40 L/min. |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Vakuumas ne mažesnis nei90 kPa. |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Komplektuojamas: 1. Su daugkartinėmis silikoninėmis žarnelėmis nemažiau kaip 2 komplektai arba vienkartinėmis ne mažiau kaip 20 vnt., 2. 2 l indai, autoklavuojami, ne mažiau kaip 2 vnt.; 3. Filtrai ne mažiau 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Apiplovimo (irigacinė) pompa 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Plovimo siurblys, skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu. |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Reguliuojamas vandens srautas: 1. Per papildomą vandens kanalą: ne mažiau kaip 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą ne mažiau nei 500 ml/min. |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Turi būti naudojimui su daugkartiniais ir / arba vienkartiniais žarnelių rinkiniais. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Vaizdo gastroskopas 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Matymo kampas nemažesnis nei 140°. |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 3-100 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Lenkimo kampai: 1.Aukštyn / žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; 2.Dešinėn / kairėn ≥ 90°/ ≥ 90°. |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Įvedamosios dalies diametras ne didesnis 9,9 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Instrumentinio kanalo diametras ne mažesnis nei 2,8 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Darbinis ilgis 1050 mm (± 50 mm). |  |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Turi būti su oro ir vandens kanalu. |  |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Endoskopas prie sistemos turi jungtis viena jungtimi: vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio. |  |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Turi būti su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |