9 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tonometras ,  1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |
| 2.2. | Tipas. Bekontaktis su pachimetru. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Akispūdžio matavimo ribos turi būti dviejų diapazonų: 1) 1,0÷30,0 mmHg 2) 1,0÷40,0 mmHg, pasirinktinai |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vidutinio akispūdžio rodymo reikšmės 1 mmHg ir 0,1 mmHg žingsniu. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ragenos storio matavimas. Bekontaktis, matuojamas kartu su akispūdžiu. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Ragenos storio matavimo diapazonas, nuo 0,4 mm iki 0,75 mm (400–750 µm) |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ragenos storio matavimo žingsnis ne mažiau 0,001mm. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Turi būti pagal ragenos storį kompensuoto akispūdžio paskaičiavimas. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Matavimų ir valdymo monitorius turi būti liečiamas, ne mažesnis kaip 7colių įstrižainės. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Monitoriaus padėties reguliavimas. Turi būti reguliuojamas monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampas apie vertikalią ir horizontalią ašis. |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Turi būti Kairės ir Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas. |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Matavimo būdas turi būti automatinis ir rankinis. |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Tonometrijos koordinačių nustatymas turi būti: 1. Rankinis – akies suradimas, tikslus fokusavimas ir akispūdžio matavimas aktyvuojami rankiniu būdu, naudojant valdymo svirtį 2. Pusiau automatinis – norima išmatuoti akis surandama rankinio valdymo svirtimi, tolimesni matavimo žingsniai atliekami automatiškai (tikslus fokusavimas pagal XYZ ašis). |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Automatinis matavimas aktyvuojamas vienu mygtuko paspaudimu: surandantis dešinę/kairę akį, fokusuojantis, išmatuojantis akispūdį ir ragenos storį tiek kartų kiek yra nustatyta, atspausdinantis rezultatus. |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Turi būti automatinė oro pūtimo kontrolė. |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Turi būti paciento apsauga nuo atsitrenkimo į prietaisą. |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Prietaiso ergonomika. Prietaisas turi būti valdomas iš bet kurios pusės, įskaitant ir valdymą iš šono ar paciento pusės. |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Turi būti atrama paciento kaktai bei pasmakriui |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Turi būti sujungimas su išoriniais įrenginiais RS-232C jungtis, USB, LAN. |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Turi būti automatinis išsijungimo režimas. |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Turi būti integruotas spausdintuvas. |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Turi būti galimybė įvesti ir atspausdinti paciento inicialus čekyje. |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Komplektacija: 1. 1vnt. Reguliuojamo aukščio elektrinis staliukas su keturiais ratukais ir stabdžiais. 2. 5vnt. Spausdinimo popieriaus. |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Maitinimas iš 20V 50Hz elektros tinklo |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |