Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas | # Kartu su pasiūlymu pateiktos gamintojo dokumentacijos lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametrą patvirtinanti gamintojo informacija # (įrangos gamintojo dokumentacijos nereikalaujama pateikti, jeigu langelyje nurodyta kitaip, arba langelis yra perbrauktas; # daugiau informacijos apie gamintojo dokumentų pateikimą pateikta Techninės specifikacijos priede) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 |
| # Kompresinės terapijos prietaisas (limfodrenažas) – 1 komplektas. # Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis/veikimas: | Prietaisas turi būti skirtas naudoti reabilitacijoje, sporto medicinoje, sveikatingumo ir grožio srityse. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 2. | Valdymo ekranas | 1. Prietaisas turi būti valdomas lietimui jauriu displėjumi. 2. Displėjaus įstrižainė - ≥ 5,0 coliai. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 3. | Įrenginio technologiniai parametrai | 1. Kanalų skaičius – ne mažiau 12; 2. Slėgio nustatymai nuo 20-120 mmHg (ne mažesniame intervale); 3. Turi būti galimybė keisti slėgį terapijos metu. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 4. | Prietaise iš anksto įvestos programos, kurios gali būti modifikuojamos | Ne mažiau kaip 8. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 5. | Aplikatoriaus priputimo greitis | Lėtas, vidutinis, greitas. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 6. | Galimybė išjungti vieną ar kelias kameras | Būtina. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 7. | Grafinis manžečių pripūtimo ciklo eigos atvaizdavimas displėjuje | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 8. | Elektroninė slėgio kontrolės sistema | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 9. | Automatinis oro pašalinimas iš manžečių po procedūros | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 10. | Automatinis prijungto aplikatoriaus identifikavimas | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 11. | Sąsaja 2 aplikatorių pajungimui vienu metu | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 12. | Užtrauktukas per visą manžetės ilgį | Būtina | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 13. | Komplektacija | 1. Pagrindinis presoterapijos prietaisas – 1 vnt. 2. Aplikatoriai: 2.1. ≥ 10 kamerų manžetė kojoms 2 vnt.; 2.2. ≥ 8 kamerų manžetė rankoms 2 vnt.; 2.3. Sąsaja ar kita jungtis leidžianti sujungti du aplikatorius vienu metu – 1 vnt.; 2.4. Aplikatorių kojų praplatinimui skirta priemonė – 2 vnt. | /pildo tiekėjas/ | /dėl siūlomų prekių kiekių tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo dokumentacijos – pakanka, kad tiekėjas stulpelyje Nr. 4 nurodo, kiek tiksliai vienetų reikalingų prekių siūlo/ |
| 14. | Garantinis laikotarpis (tiekėjas šios eilutės stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti konkrečią siūlomą mėnesių trukmę) | Ne mažiau 24 mėnesiai. | /pildo tiekėjas/ |  |
| 15. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę perkančiajai organizacijai per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau nei 5 (penkerius) metus nuo garantinio laikotarpio pabaigos (tiekėjas šios eilutės stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti konkrečią siūlomą metų trukmę) įsigyti siūlomos įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (užtikrinti jų tiekimą rinkai). Pastaba: reikalavimas taikomas kaip aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu. | /pildo tiekėjas/ | /tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tik laisvos formos tiekėjo ir (ar) gamintojo deklaraciją, patvirtinančią atitiktį šiam reikalavimui/ |
| 16. | TECHNINIŲ PARAMETRŲ PRANAŠUMAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus šios lentelės punktuose Nr. 1-15 (imtinai), pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  |  |  |  |
| 16.1. | Siūloma įranga turi šiuos technologinius parametrus: 1. Maksimalus galimas slėgis preso terapijoje: ≥160 mmHg. 2. Vartotojo kuriami ir iš anksto užprogramuoti protokolai (T1). |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |
| 16.2. | Siūloma įranga turi šiuos funkcionalumus: 1. Automatinis aplikatoriaus atpažinimas; 2. Terapinė enciklopedija prietaiso ekrane; 3. Įrenginyje įdiegta ne mažiau kaip 15 programų. (T2). |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ |

_____________________