## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: DEGUONIES IR VAKUUMO REGULIATORIAI (NR. 10252)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
1.2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
1.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį ir personalo apmokymas.
1.5. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 24 mėn.
1.6.. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.
1.7. PO neįsipareigoja nupirkti visų kiekių. Kiekiai yra preliminarūs.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės bei kainos
1 pirkimo dalis - Deguonies drėkintuvai ir jų dalys.
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos įrangos parametrai (perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus kopijuoti draudžiama) ir atskirų priedų/komplektuojamų dalių kodai (jei taikoma) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą kataloge ( psl. Nr.). Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
1. | Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas
Modelis, markė, gamintojas, gamintojo šalis (patp pat nurodyti ir prekės dalių modelį, markę, gamintoją, gamintojo šalį):
1.1 | Paskirtis | Skirtas tolygiam deguonies reguliavimui, indikavimui. Srauto matuoklis turi būti su dujų sraute plūduriuojančiu rutuliu.
1.2 | Deguonies srauto reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki 15 litrų/min. (užsakovui pageidaujant, už tą pačią kainą gali būti tiekiami 5 litrų/min ir 1,5 litrų/min modeliai)
1.3 | Deguonies srauto reguliavimo ypatumai | Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą 0 – 5 litrų/min ribose – šiose ribose gradacija kas 0.5 litro/min.
1.4 | Srauto matuoklio konstrukcija | Skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko.
1.5 | Deguonies reguliatoriaus-drėkintuvo jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą | Reguliatorius-drėkintuvas jungiamas tiesiai į sistemos DIN arba čekiško standarto greito sujungimo deguonies lizdą. Kaina nesiskiria. Tipą nurodo užsakovas užsakymo metu.
1.6 | Filtras | Turi būti filtras mechaniškai filtruojantis gaunamą iš sistemos deguonį
1.7 | Jungtis su deguonies drėkintuvu | Turi būti 9/16" M jungtis deguonies drėkintuvui
1.8 | Reguliatoriaus identifikacija | Būtinas individualus serijinis numeris kiekvienam reguliatoriui.
1.9 | Konstrukcija | Daugkartiniam naudojimui, plastikinis 250 - 300 cm3 tūrio indas, skaidrus, autoklavuojamas prie 134°C, nedūžtantis, su standžia 9/16" F jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus ir laiptuota užmaunama jungtimi deguonies tiekimo vamzdeliui
1.10 | Garso slopinimas darbo metu | Būtinas, su specialiu smulkiai porėtu difuzoriumi garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui.
1.11 | Indas | Su "Min" ir "Max" pripildymo žymomis. Išgarinamo vandens kiekis ≥80 ml
1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2. | Deguonies srauto reguliatorių-drėkintuvų dalys:
2.1 | Matavimo skalė, 10 vnt. | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto reguliatorius
2.2 | Gaubtelis, 34 vnt. | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto reguliatorius
2.3 | Deguonies drėkintuvo buteliukas, 50 vnt. | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto drėkintuvus
Tiekėjo siūloma kaina:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetai | Kiekis | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur.. | Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1 | Deguonies reguliatorius-drėkintuvas | Vnt | 110
2 | Deguonies drėkintuvų dalys:
2.1 | Deguonies reguliatoriaus skalė | Vnt | 13
2.2 | Deguonies reguliatoriaus skalės gaubtelis | Vnt | 34
2.3 | Deguonies drėkintuvo buteliukas | Vnt | 50
Iš viso:
2 pirkimo dalis - Vakuumo reguliatoriai ir jų dalys
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) / pirkimo objektas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos įrangos parametrai (perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus kopijuoti draudžiama) ir atskirų priedų/komplektuojamų dalių kodai (jei taikoma) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą kataloge ( psl. Nr.). Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
1. | Vakuumo reguliatoriai-atsiurbėjai
Modelis, markė, gamintojas, gamintojo šalis (patp pat nurodyti ir prekės dalių modelį, markę, gamintoją, gamintojo šalį):
1.1 | Vakuumo reguliatoriaus paskirtis | Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su vakuummetru) ne siauresnėse ribose, kaip nuo 0 iki -0,8 bar.
1.2 | Vakuumo įjungimo/išjungimo funkcija | Būtina. Atskiras valdymo elementas.
1.3 | Apsauginis indas | Plastikinis 50-200 cm3 talpos, skaidrus, autoklavuojamas 134°C temperatūroje , nedūžtantis, su apsauga nuo perpylimo, jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą. Filto ir sujungimo vamzdelio jungtis šone, pasukama į norimą pusę
1.4 | Apsauginis antibakterinis filtras | Jungiamas prie apsauginio indo jo neardant
1.5 | Reguliatoriaus konstrukcija | Reguliuojamas vakuumetro pasukimo kampas, ne siauresnėse ribose kaip +/- 45o. Reguljuojant nuo 0 iki 100% apsukti rankenėlę reikia ne daugiau kaip 3 kartus Ekstriniu atveju reguliatorių galima naudoti be filtro ir apsauginio indo. Spalvinis kodavimas pagal DIN reikalavimus.
1.6 | Reguliatoriaus jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą. | Reguliatorius tiesiogiai jungiamas į sistemos DIN ar čekiško standarto greito sujungimo vakuumo lizdą arba su papildoma žarnele nuotoliniam pajungimui ir jungtimi į sistemos DIN ar čekiško standarto greito sujungimo vakuumo lizdą
1.7 | Reguliatoriaus identifikacija | Būtinas individualus serijinis numeris kiekvienam reguliatoriui.
1.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2. | Vakuumo reguliatorių apsauginis indas | Atitinkantis pasiūlytus vakuumo reguliatorius-atsiurbėjus
3. | Atsiurbimo indas prijungiamas prie perkamų reguliatorių. Vidutinės talpos indas (2 -3 litrai) su dangteliu
3.1 | Skysčių surinkimo indas | Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko (polisulfono ar lygiavertės medžiagos), autoklavuojamas 134°C temperatūroje. Su tvirtinimo elementu įstatomu į indo laikiklį
3.2 | Indo talpa | 2 – 3 litrų
3.3 | Skysčio surinkimo indo dangtelis | Metalinis su silikoniniu sandarinimo žiedu. Su apsauga nuo indo persipildymo ir jungtimis žarnelių prijungimui.
3.4 | Indo laikiklis | Adapteris indo tvirtinimui prie bėgelio.
3.5 | Žarnelė sujungimui su reguliatoriumi | Silikoninė, ilgis ≥ 2,5m, 7x13 mm
Tiekėjo siūloma kaina:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetai | Kiekis | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur.. | Viso kiekio kaina, Eur su PVM
1. | Vakuumo reguliatoriai | vnt | 47
2. | Vakuumo reguliatorių apsauginis indas | vnt | 9
3. | Atsiurbimo indas prijungiamas prie perkamų reguliatorių. Vidutinės talpos indas (2 -3 litrai) su dangteliu | vnt | 40
Iš viso:
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.