MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS

Atsakymai į rinkos konsultacijos metu kilusius klausimus

2025-05-19

| Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Prekių specifikacijos reikalavimai | Tiekėjo pastabos, komentarai techninės specifikacijos reikalavimams | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ilgalaikio naudojimo nefrostomijos kateteriai pakeitimui CH12 | vnt. | 88 | 1. Pagamintas iš alifatinio poliuretano. 2. Dengtas specialia fosforilcholino danga arba analogiška. 3. ''Pigtail" formos gale angos drenavimui. 4. Luer lock jungtis. 5. Vieno žingsnio čiaupas šlapimo tėkmei reguliuoti. 6. Paženklinta CE ženklu. | Prašau koreguoti 3 p.d. iš „1. Pagamintas iš alifatinio poliuretano.” Į „1. Pagamintas iš poliuretano.” Bei pašalinti „2. Dengtas specialia fosforilcholino danga arba analogiška.”, nes šiuo metu techninė specifikacija pritaikyta ik vienam gamintojui, o tai mažina konkurenciją. | Perkančioji organizacija koreguoja techninę specifikaciją. |
| 9 | Enterinio maitinimo sistema ,,Kangaroo“ pompai | vnt. | 330 | 1. Turi tikti ,,Kangaroo“ pompai. 2. Universali jungtis. 3. Lašinimo kamera. 4. Antgalis, skirtas jungtis su kūgio formos (4 pakopų) zondu. 5. Antgalis vaistams ir zondo praplovimui. 6. Sterili. 7. Paženklinta CE ženklu. | Siūlome koreguoti TS atitinkamai: Enterinio maitinimo sistema tinkanti prie siūlomos pompos panaudai. Sterili, lanksti, be latekso, be DEHP, permatoma sistema, atspari susisukimui ir užsilenkimui; Ilgis- ne trumpesnė nei 240 cm; Jungtis su enterinio mišinio pakuote ir užsukama ant butelio tipo pakuote (universali); Jungtis į zondą - ENFit arba lygiavertė. Supakuota po vieną. | Perkančioji organizacija koreguoja techninę specifikaciją. |
| 19 | Drenažiniai vamzdeliai (Privaloma pateikti pavyzdžius). Rekomenduojame Perkančiajai Organizacijai prašyti pavyzdžių, nes ne visi drenai yra vienodi – skiriasi jų lankstumas, medžiagos kokybė, sterilumo užtikrinimas ir bendras patvarumas. Gavus pavyzdžius, gydytojai ir medicinos personalas gali įvertinti, ar drenas atitinka jų poreikius ir pacientų saugumo reikalavimus. Drenai gali skirtis pagal jų dizainą, gylio žymas, angų išdėstymą, prijungimo prie surinkimo sistemos galimybes ir kitus parametrus. Išbandžius pavyzdžius realiomis sąlygomis, galima įsitikinti, kad jie veikia taip, kaip tikimasi. Medicinos personalas, kuris tiesiogiai naudos drenus, gali pateikti vertingą grįžtamąjį ryšį apie jų patogumą, lankstumą ir naudojimo paprastumą. Tai leidžia priimti labiau pagrįstą sprendimą dėl gamintojo, kuris galėtų laimėti šią pirkimo dalį. Svarbu ne tik pats drenas, bet ir jo pakuotė – ji turi būti lengvai atidaroma, užtikrinti tinkamą sterilumą ir apsaugoti drenus nuo pažeidimų transportavimo metu. Drenų pavyzdžių prašymas yra būtinas norint užtikrinti, kad įsigyjama produkcija būtų saugi, patikima, patogi naudoti ir atitiktų visus medicininius bei praktinius reikalavimus. |  |  |  |  | Perkančioji organizacija informuoja, kad pirkimo dokumentuose bus numatyta galimybė, perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti prekių pavyzdžius. |
| 19.1. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 3300 | 1. Ilgis 50 – 60 cm; 2. CH18; 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Turi dvi gylio žymas; 6. Lengvai išpakuojami; 7. Paženklinti CE ženklu; | Rekomenduojame Perkančiajai organizacijai įsitraukti reikalavimą: "Turi dvi gylio žymas", nes drenų su gylio žymomis naudojimas medicinoje turi keletą svarbių privalumų, kurie padeda gydytojams užtikrinti saugesnį ir efektyvesnį paciento gydymą. Todėl gylio žymos ant drenų yra būtinos nes: 1.Gylio žymos leidžia gydytojams tiksliai nustatyti, kiek giliai drenas yra įvestas į paciento organizmą. Tai ypač svarbu siekiant pasiekti optimalią drenavimo vietą ir užtikrinti efektyvų skysčių nutekėjimą. 2.Netiksliai įvestas drenas gali sukelti komplikacijų, pavyzdžiui, per gilus įvedimas gali pažeisti vidinius organus, o per seklus – būti neefektyvus. Gylio žymos leidžia išvengti tokių klaidų ir sumažina komplikacijų riziką. 3.Operacijos metu ar po jos gydytojai gali lengvai patikrinti, ar drenas išliko tinkamoje vietoje, nes gylio žymos suteikia vizualinį orientyrą. Jei reikia, galima greitai pakoreguoti dreno padėtį be papildomos diagnostikos. 4.Aiškios žymos palengvina gydytojų ir slaugytojų darbą, nes nereikia matuoti dreno ilgį rankiniu būdu ar remtis subjektyvia vizualine apžiūra. Tai ypač naudinga skubiose situacijose ar operacijų metu, kai greitis ir tikslumas yra gyvybiškai svarbūs. 5.Jei drenas netyčia pasislinktų, gylio žymos leidžia greitai pastebėti pokyčius ir imtis reikiamų veiksmų. Tai padeda išvengti galimų komplikacijų ir pagerina paciento priežiūrą. Rekomenduojame įsitrukti reikalavimą “Lengvai išpakuojami”, todėl kad: 1.Drenai dažnai naudojami skubiose situacijose, pavyzdžiui, po operacijų ar esant skysčių susikaupimui organizme. Lengvai atidaroma pakuotė leidžia medicinos personalui greitai pasiekti drenus ir nedelsiant juos panaudoti, kas gali būti gyvybiškai svarbu. 2.Jei pakuotė sunkiai atsidaro, kyla rizika, kad ją bandant atplėšti ar praplėšti, viduje esantis drenas bus netyčia užterštas. Lengvas atidarymas sumažina rankinio kontakto su drenu galimybę, taip užtikrinant jo sterilumą. 3.Chirurgai ir slaugytojai dažnai dirba su pirštinėmis, o tai apsunkina smulkių ar tvirtai uždarytų pakuočių atidarymą. Ergonomiškai suprojektuota, lengvai atidaroma pakuotė sumažina rankų apkrovą ir palengvina darbą. 4. Bandant jėga atidaryti sunkiai atidaromas pakuotes, gali būti sugadintas pats drenas ar jo priedai. Lengvas atidarymas užtikrina, kad gaminys bus išimtas saugiai ir nepažeistas. 5. Ligonių priežiūra yra intensyvi, todėl medicinos personalas neturi laiko vargti su sunkiai atidaromomis pakuotėmis. Greitas priėjimas prie medicinos priemonių padeda optimizuoti darbo procesus ir gerinti pacientų priežiūros kokybę. Lengvai atidaroma dreno pakuotė yra ne tik patogumo, bet ir saugumo klausimas – ji užtikrina greitą ir sterilų priemonės paruošimą naudojimui, sumažina riziką pacientui ir palengvina medicinos personalo darbą. | Perkančioji organizacija nepapildo techninės specifikacijos, kadangi šioje techninėje specifikacijoje yra nurodyti visi minimalūs būtini reikalavimai drenažiniams vamzdeliams. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir geresnių parametrų prekes. |
| 19.2. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 2200 | 1. Ilgis 50 – 60 cm; 2. CH24 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Turi dvi gylio žymas; 6. Lengvai išpakuojami; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |
| 19.3. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 1320 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH27 – 28 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Turi dvi gylio žymas; 6. Lengvai išpakuojami; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |
| 19.4. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH32 – 33 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Turi dvi gylio žymas; 6. Lengvai išpakuojami; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |
| 19.5. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 330 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH30 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Turi dvi gylio žymas; 6. Lengvai išpakuojami; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |
| 23 | Vienkartiniai lankstūs ureteroskopai |  | 44 | 1.Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. 2.Matymo laukas ne mažiau 100 laipsnių, lauko gylis 2mm-50mm. 3. Distalinio galo diametras ne daugiau 7,4 Fr, išorinis įvedimo sistemos diametras ne daugiau 8,6 Fr, darbinio kanalo diametras 3,6 Fr. 4. Distalinio galo lankstumas į viršų 275 laipsniai, lankstumas į apačią 275 laipsniai, darbinis ilgis 670 mm±5mm, bendras sistemos ilgis 900mm±5mm. 5.Rankenoje integruotos jungtys: irigacijos ir instrumentų įvedimo. | Prašome koreguoti 23 p.d. techninę specifikaciją iš „4. Distalinio galo lankstumas į viršų 275 laipsniai, lankstumas į apačią 275 laipsniai, darbinis ilgis 670 mm±5mm, bendras sistemos ilgis 900mm±5mm.” į „4. Distalinio galo lankstumas į viršų ne mažiau 275 laipsniai, lankstumas į apačią ne mažiau 275 laipsniai, darbinis ilgis ne mažiau 670 mm, bendras sistemos ilgis ne mažiau 900mm.”, nes šiuo metu techninė specifikacija pritaikyta ik vienam gamintojui, o tai mažina konkurenciją ir apriboja tiekėjus pasiūlyti geresnių parametru prietaisą. | Perkančioji organizacija koreguoja 23 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimus. 4 punktą išdėsto taip: „4. Distalinio galo lankstumas į viršų 275 laipsniai, lankstumas į apačią 275 laipsniai, darbinis ilgis 670 mm ± 10 mm, bendras sistemos ilgis 900 mm ± 10 mm.“ Darbinio ir bendro sistemos ilgio paklaida padidinama iki 10 mm, kadangi numatant didesnę paklaidą ir tiekėjui pasiūlius ilgesnių išmatavimų prekę prietaisas sunkėja ir ilgėja, dėl to nepatogu dirbti. Daugeliu atvejų 275° lankstumas jau užtikrina pakankamą pasiekiamumą normaliomis anatominėmis sąlygomis. Tolesnis lankstumo didinimas gali būti techniškai įmanomas, tačiau realios klinikinės naudos nebus. Labai didelis lankstumas gali apsunkinti instrumentų valdymą, nes didesnis kampų diapazonas gali reikšti sudėtingesnį manipuliavimą, kas gali turėti įtakos procedūrų tikslumui ar netgi padidinti operacinio laiko trukmę. |
| 24. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena: |  |  |  | Kadangi 24 p.d. aprašyti peiliukai neegzistuoja, teikiame pasiūlymą rinkos konsultacijoje, kad perkanti organizacija galėtų gauti bent vieną pasiūlymą atitinkantį techninę specifikaciją. |  |
| 24.1 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 30 | Dydis: 5,5 mm x 0,38 mm x 18,0 mm x 12,6 mm (± 0,1 mm) | Ilgis 18-20mm; plotis 5-6mm; storis 0,38-0,4mm | Perkančioji organizacija koreguoją techninę specifikaciją. |
| 24.2 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 40 | Dydis: 9,0 mm x 0,38mm x 18,5 mm x 8,66 mm (± 0,1 mm) | Ilgis 18-20mm; plotis 9-10mm; storis 0,38-0,4mm | Perkančioji organizacija koreguoją techninę specifikaciją. |
| 24.3 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 20 | Dydis: 9,0 mm x 0,64 mm x 35,0 mm x 8,66 mm (± 0,1 mm) | Ilgis 34-35mm; plotis 12-13mm; storis 0,38-0,4mm | Perkančioji organizacija koreguoją techninę specifikaciją. |