## Techninė specifikacija
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (Nr. 10775) užsakymus
1 | Tiekėjas, pristatydamas pagamintą prekę turi pateikti kokybės užtikrinimo CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus (kokybės pažymėjimas). Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie prekės gamintoją, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos Medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių 1 priede išdėstytus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus.
2 | Prie pagamintų individulių dantų protezų turi būti pridėti šie dokumentai: Pranešimas apie pagamintą protezą ir kokybės pažymėjimas (techninis pasas).
3 | Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokamas korekcijas, jei per 6 mėnesius nuo protezavimo paslaugos pabaigos atsiranda defektai ar problemos, susijusios su protezų kokybe ir funkcionalumu.
4 | Pagaminimo trukmė nuo atspaudo iki galutinio protezo ne daugiau 7 darbo dienos. Esant sudėtingoms ir didesnės apimties konstrukcijoms, atlikimo terminas derinamas individualiai su protezuojančiu gydytoju pagal abipusį susitarimą. protezuojančiu gydytoju pagal abipusį susitarimą.
5 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti į konkrečią priemonę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6 | Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas, pirkimo sąlygų ar perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo neatitinkančius gaminius kokybiškais, atitinkančiais pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo laiko.
7 | Tiekėjas įsipareigoja suteikti garantinį laikotarpį dantų protezams bei paslaugoms, susijusios su korekcijomis ir pataisomis - 24 mėn.
8 | *Visiems nurodytiems konkretiems prekių ar paslaugų pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9 | Pirkimui numatytas standartinis 21% PVM tarifas, išskyrus dantų protezus, kuriems PVM netaikomas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str. 4 d.). Jei konkrečiai pozicijai tiekėjas PVM netaiko, 5-ame stulpelyje tiekėjas turi įrašyti 0% (nulis) PVM tarifą ir nepildyti 8 stulpelio. Jeigu tiekėjas konkrečiai pozicijai (išskyrus dantų protezus) netaiko PVM, tokiu atveju turi pateikti paaiškinimą, kodėl PVM netaikomas. Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais kai pasiūlymą teikia tarpininkas (ne dantų protezų gamintojas) ir tiekėjas neturi darbuotojo-dantų techniko, tokiu atveju visas pasiūlymas (įskaitant ir dantų protezus) turi būti pateiktas su standartiniu 21% PVM“
10 | Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos adresu Žalgirio g. 115, Vilnius, privalo pateikti šiuos prekių pavyzdžius, jei tiekėjas nepateiks pavyzdžių iki pasiūlymų pateikimo termino, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, kiekvienas pavyzdys turi būti pagamintas su visais nurodytose pozicijose nurodytais elementai: 10.1. Nenuimami dantų protezai - cirkonio vainikas ant implanto viršutiniame ir apatiniame žandikauliuose ( pageidautina, kad būtų krūminis dantis , skaidriame modelyje) Pozicijos specifikacijoje 10, 110, 126, 127. 10.2. Nenuimami dantų protezai - tiltinis dantų protezas viršutiniame žandikaulyje ant 12 ir 22 dantų Pozicijos specifikacijoje 14, 15, 126, 127. 10.3. Nenuimami dantų protezai - užklotas viršutiniame žandikaulyje prieškrūminio danties ir apatiniame žandikaulyje krūminio danties Pozicijos specifikacijoje 32, 126, 127. 10.4. Nenuimami protezai - apatinio žandikaulio nenuimamas protezas ant 4 implantų - All on 4 Pozicijos specifikacijoje 78, 87, 110, 126, 127. 10.5. Nuimamas dantų protezas - apatinio žandikaulio dalinis išimamas protezas - lanko atraminis protezas su kabliukais Pozicijos specifikacijoje 46, 53, 126, 127. 10.6. Nuimami dantų protezai - nuimamas dantų protezas apat/ž - fiksuojamas ant implantų sijine konstrukcija apatiniame žandikaulyje Pozicijos specifikacijoje 127, 72, 69, 53, 44.
11 | Techninės specifikacijos reikalavimai pateikiamiems pavyzdžiams:
Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAVIMAI |  |  | TIEKĖJO SIŪLOMAS ATITIKIMAS (užpildo tiekėjas, surašo siūlomas reikšmes ir kt.)
11.1 | Kraštų prigludimas | Nėra matomų tarpų; zondas neįslysta tarpų srityje
11.2 | Kontaktų tarp dantų kokybė | Siūlas pereina su lengvu pasipriešinimu, neplyšta
11.3 | Tarpdančių prieinamumas higienos priemonėms | Šepetėlis telpa be jėgos, bet ir ne per laisvai
11.4 | Protezo stabilumas | Judesys neviršija 0,5 mm (vertinama zondo ar liniuotės pagalba)
11.5 | Sąkandžio (okliuzijos) tikslumas | Kontaktai tolygūs, be per stiprių/silpnų zonų
11.6 | Paviršiaus kokybė | Paviršius lygus, be porų, įtrūkimų, šiurkštumų
11.7 | Vainikėlių išgaubimai ir nišos | Nėra nišų >2 mm ar išgaubimų, kur telpa zondas ≥0,5 mm
11.8 | Spalvos atitikimas | ≥95 % paviršiaus atitinka užsakytą atspalvį
11.9 | Laikomųjų elementų (kabliukų) vieta | Kabliukai neliečia gleivinės; ≥1 mm atstumas
11.10 | Bazės spalva ir vientisumas (tik nuimamiems protezams) | Bazė vienodos spalvos, be dėmių, įtrūkimų, porų
12. | Tiekėjų pasiūlymai, kurių pavyzdžiai neatitinka bent vieno iš 11.1-11.10 p. reikalavimų, bus atmetami, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
13. | Techninė specifikacija ir įkainiai / kainos:
Eil. Nr. | Pavadinimas* ir reikalavimai | Preliminarūs kiekiai vnt. | Vnt kaina EUR be PVM | Taikomas PVM tarifas, proc. | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių/paslaugų kodas užsakymams formuoti | Atitikimas reikalavimams (tiekėjas pilnai surašo siūlomų prekių/paslaugų charakteristikas, parametrus, matmenis ir kt.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus
1.1 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Metalo keramika. Vidinė (karkasinė) dalis pagaminta iš metalo, o išorinė – padengta keramika (porcelianu). Galimos karūnėlės, tiltiniai bei protezai ant implantų. 1. Medžiaga metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674 2. Medžiaga keramika (feldšpatinė, stiklo ker.). Standartas ISO 6872 3. Medžiaga Metalo-keramikos derinys. Standartas ISO 9693 4. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai. Standartais ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). | 100 |  |  | 0
1.2 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Metalo keramika individualia spalva (priekinių). Vidinė (karkasinė) dalis pagaminta iš metalo, o išorinė – padengta keramika (porcelianu). Galimos karūnėlės, tiltiniai bei protezai ant implantų. 1. Medžiaga metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674 2. Medžiaga keramika (feldšpatinė, stiklo ker.). Standartas ISO 6872 3. Medžiaga Metalo-keramikos derinys. Standartas ISO 9693 4. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai. Standartais ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). | 5 |  |  | 0
1.3 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Metalo keramika ant implanto (BE atramos). Vidinė (karkasinė) dalis pagaminta iš metalo, o išorinė – padengta keramika (porcelianu). Galimos karūnėlės, tiltiniai bei protezai ant implantų. 1. Medžiaga metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674 2. Medžiaga keramika (feldšpatinė, stiklo ker.). Standartas ISO 6872 3. Medžiaga Metalo-keramikos derinys. Standartas ISO 9693 4. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai. Standartais ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). | 10 |  |  | 0
1.4 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Metalo keramika ant implanto priekinių dantų srityje (BE atramos). Vidinė (karkasinė) dalis pagaminta iš metalo, o išorinė – padengta keramika (porcelianu). Galimos karūnėlės, tiltiniai bei protezai ant implantų. 1. Medžiaga metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674 2. Medžiaga keramika (feldšpatinė, stiklo ker.). Standartas ISO 6872 3. Medžiaga Metalo-keramikos derinys. Standartas ISO 9693 4. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai. Standartais ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). | 1 |  |  | 0
1.5 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Metalo keramika su priekakleline mase. Vidinė (karkasinė) dalis pagaminta iš metalo, o išorinė – padengta keramika (porcelianu). Galimos karūnėlės, tiltiniai bei protezai ant implantų. 1. Medžiaga metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674 2. Medžiaga keramika (feldšpatinė, stiklo ker.). Standartas ISO 6872 3. Medžiaga Metalo-keramikos derinys. Standartas ISO 9693 4. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai. Standartais ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). | 3 |  |  | 0
1.6 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Lietas vainikėlis. Medžiaga: Metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674. | 6 |  |  | 0
1.7 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Įkloto išliejimas sumodeliuotas klinikoje. Medžiaga: Metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674. | 4 |  |  | 0
1.8 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Įkloto neišardomo gamyba laboratorijoje. Medžiaga: Metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674. | 40 |  |  | 0
1.9 | Neišimami protezai (netauriųjų metalų lydinio pagrindu). Įkloto išardomo gamyba laboratorijoje. Medžiaga: Metalo lydinys (Co-Cr, Ni-Cr, kt.). Standartas ISO 22674. | 2 |  |  | 0
1.10 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika ant implanto (prisukamas, su Ti baze). 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 202 |  |  | 0
1.11 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika ant implanto (prisukamas, BE Ti bazės). 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 12 |  |  | 0
1.12 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika ant implanto priekinių dantų srityje (prisukamas, su Ti baze). 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 30 |  |  | 0
1.13 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika. 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 200 |  |  | 0
1.14 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika priekinių dantų srityje. 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 150 |  |  | 0
1.15 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika, tilto tarpinė dalis. 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 24 |  |  | 0
1.16 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido vainikėlis su keramika ir priekakleline mase. 1.Medžiaga Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Medžiaga padengiama estetine keramika, standartas ISO 6872. 3. Medžiaga Klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos). Y-TZP cirkonio karkasas turi ≥ 900 MPa lenkimo stiprumą (ISO 13356). Karkasas turi turėti mikrostruktūrą, palankią keramikos sukibimui (ISO 9693 ≥ 25 MPa). | 6 |  |  | 0
1.17 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis. Dantų vainikėliai su cirkonio pagrindu kai viršutinė apdaila (vainikėlis) ant viršaus presuojamas iš ličio disilikato keramikos ir cementuojamas ant cirkonio. Komponentas 1. Karkasas. Medžiaga / tipas Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Komponentas Estetinis sluoksnis. Ličio disilikato keramika (e.max Press arba lygiavertis). Standartas ISO 6872. 3. Komponentas sukibimas tarp sluoksnių. Standartas ISO 9693. Cirkonis: ≥ 900 MPa (ISO 13356). E.max (arba lygiavertis) Press: apie 400 MPa (ISO 6872 1 klasės keramika). | 18 |  |  | 0
1.18 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis ant implanto (cementuojamas, su Ti baze). Dantų vainikėliai su cirkonio pagrindu kai viršutinė apdaila (vainikėlis) ant viršaus presuojamas iš ličio disilikato keramikos ir cementuojamas ant cirkonio. Komponentas 1. Karkasas. Medžiaga / tipas Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2. Komponentas Estetinis sluoksnis. Ličio disilikato keramika (e.max Press arba lygiavertis). Standartas ISO 6872. 3. Komponentas sukibimas tarp sluoksnių. Standartas ISO 9693. Cirkonis: ≥ 900 MPa (ISO 13356). E.max (arba lygiavertis) Press: apie 400 MPa (ISO 6872 1 klasės keramika). | 2 |  |  | 0
1.19 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis priekinių dantų srityje. Dantų vainikėliai su cirkonio pagrindu kai viršutinė apdaila (vainikėlis) ant viršaus presuojamas iš ličio disilikato keramikos ir cementuojamas ant cirkonio. Dantų vainikėliai su cirkonio pagrindu kai viršutinė apdaila (vainikėlis) ant viršaus presuojamas iš ličio disilikato keramikos ir cementuojamas ant cirkonio. 1.Komponentas Karkasas. Medžiaga / tipas Cirkonio oksidas (Y-TZP). Standartas ISO 13356. 2.Komponentas Estetinis sluoksnis. Ličio disilikato keramika (e.max Press arba lygiavertis). Standartas ISO 6872. 3. Komponentas sukibimas tarp sluoksnių. Standartas ISO 9693. Cirkonis: ≥ 900 MPa (ISO 13356). E.max (arba lygiavertis) Press: apie 400 MPa (ISO 6872 1 klasės keramika). | 6 |  |  | 0
1.20 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis. Vientisi protezai iš cirkonio oksido, be papildomos keramikos. 1. Komponentas Cirkonio oksidas. Medžiaga Y-TZP (itriu stabilizuotas). Standartas ISO 13356. Privalo būti medicininės klasės cirkonis. 2. Komponentas cementavimui naudojami klijai (jei taikoma). Medžiaga dantų cementas. Standartas ISO 9917. Biologiškai saugūs. Fizinės savybės turi atitikti Stamdartą ISO 6872. | 250 |  |  | 0
1.21 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis ant implanto (su standartine Ti baze). Vientisi protezai iš cirkonio oksido, be papildomos keramikos. 1. Komponentas Cirkonio oksidas. Medžiaga Y-TZP (itriu stabilizuotas). Standartas ISO 13356. Privalo būti medicininės klasės cirkonis. 2. Komponentas cementavimui naudojami klijai (jei taikoma). Medžiaga dantų cementas. Standartas ISO 9917. Biologiškai saugūs. Fizinės savybės turi atitikti Stamdartą ISO 6872. | 250 |  |  | 0
1.22 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis ant implanto (BE Ti bazės). Vientisi protezai iš cirkonio oksido, be papildomos keramikos. 1. Komponentas Cirkonio oksidas. Medžiaga Y-TZP (itriu stabilizuotas). Standartas ISO 13356. Privalo būti medicininės klasės cirkonis. 2. Komponentas cementavimui naudojami klijai (jei taikoma). Medžiaga dantų cementas. Standartas ISO 9917. Biologiškai saugūs. Fizinės savybės turi atitikti Stamdartą ISO 6872. | 20 |  |  | 0
1.23 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis tilte. Vientisi protezai iš cirkonio oksido, be papildomos keramikos. 1. Komponentas Cirkonio oksidas. Medžiaga Y-TZP (itriu stabilizuotas). Standartas ISO 13356. Privalo būti medicininės klasės cirkonis. 2. Komponentas cementavimui naudojami klijai (jei taikoma). Medžiaga dantų cementas. Standartas ISO 9917. Biologiškai saugūs. Fizinės savybės turi atitikti Stamdartą ISO 6872. | 40 |  |  | 0
1.24 | Bemetaliai neišimami protezai (cirkonio pagrindu). Pavienių dantų pirminis teleskopas (iš cirkonio). Komponentas Cirkonio oksidas. Medžiaga Y-TZP (itriu stabilizuotas). Standartas ISO 13356. Fizinės savybės turi atitikti ISO 6872. | 4 |  |  | 0
1.25 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). IPS e.max® arba Celtra keramikos vainikėlis. 1. Medžiaga / Produktas e.max Press / CAD (arba lygiavertis). Ličio disilikato stiklo keramika. Standartas ISO 6872, 1 klasė (≥400 MPa). 2. Medžiaga / Produktas Celtra Duo / Press (arba lygiavertis). Ličio silikatas su cirkonio oksidu. Standartas ISO 6872, 2 klasė (≥500 MPa). | 14 |  |  | 0
1.26 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). IPS e.max® arba Celtra keramikos laminatė. 1. Medžiaga / Produktas e.max Press / CAD (arba lygiavertis). Ličio disilikato stiklo keramika. Standartas ISO 6872, 1 klasė (≥400 MPa). 2. Medžiaga / Produktas Celtra Duo / Press (arba lygiavertis). Ličio silikatas su cirkonio oksidu. Standartas ISO 6872, 2 klasė (≥500 MPa). | 18 |  |  | 0
1.27 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). IPS e.max® arba Celtra keramikos užklotas. 1. Medžiaga / Produktas e.max Press / CAD (arba lygiavertis). Ličio disilikato stiklo keramika. Standartas ISO 6872, 1 klasė (≥400 MPa). 2. Medžiaga / Produktas Celtra Duo / Press (arba lygiavertis). Ličio silikatas su cirkonio oksidu. Standartas ISO 6872, 2 klasė (≥500 MPa). | 160 |  |  | 0
1.28 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Frezuotas IPS e.max® keramikos vainikėlis. 1. Medžiaga / Produktas e.max Press / CAD (arba lygiavertis). Ličio disilikato stiklo keramika. Standartas ISO 6872, 1 klasė (≥400 MPa). 2. Medžiaga / Produktas Celtra Duo / Press (arba lygiavertis). Ličio silikatas su cirkonio oksidu. Standartas ISO 6872, 2 klasė (≥500 MPa). | 6 |  |  | 0
1.29 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Frezuotas IPS e.max® keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje. 1. Medžiaga / Produktas e.max Press / CAD (arba lygiavertis). Ličio disilikato stiklo keramika. Standartas ISO 6872, 1 klasė (≥400 MPa). 2. Medžiaga / Produktas Celtra Duo / Press (arba lygiavertis). Ličio silikatas su cirkonio oksidu. Standartas ISO 6872, 2 klasė (≥500 MPa). | 2 |  |  | 0
1.30 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos vainikėlis ant karščiui atsparaus modelio. 1. Komponentas Karščiui atsparus modelis. Ivoclar IPS Model, GC Pattern Resin + Refractory (arba lygiavertis). 2. Komponentas Keramika (sluoksniavimui). Ivoclar IPS e.max Ceram, IPS Classic, Noritake EX-3 (arba lygiavertis). Standartas ISO 6872, 1 klasė | 1 |  |  | 0
1.31 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos laminatė ant karščiui atsparaus modelio. 1. Komponentas Karščiui atsparus modelis. Ivoclar IPS Model, GC Pattern Resin + Refractory (arba lygiavertis). 2. Komponentas Keramika (sluoksniavimui). Ivoclar IPS e.max Ceram, IPS Classic, Noritake EX-3 (arba lygiavertis). Standartas ISO 6872, 1 klasė | 1 |  |  | 0
1.32 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos užklotas ant karščiui atsparaus modelio. 1. Komponentas Karščiui atsparus modelis. Ivoclar IPS Model, GC Pattern Resin + Refractory (arba lygiavertis). 2. Komponentas Keramika (sluoksniavimui). Ivoclar IPS e.max Ceram, IPS Classic, Noritake EX-3 (arba lygiavertis). Standartas ISO 6872, 1 klasė | 1 |  |  | 0
1.33 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Keraminis gabalėlis (ang., ceramic chip) ant karščiui atsparaus modelio. 1. Komponentas Karščiui atsparus modelis. Ivoclar IPS Model, GC Pattern Resin + Refractory (arba lygiavertis). 2. Komponentas Keramika (sluoksniavimui). Ivoclar IPS e.max Ceram, IPS Classic, Noritake EX-3 (arba lygiavertis). Standartas ISO 6872, 1 klasė | 2 |  |  | 0
1.34 | Bemetaliai neišimami protezai (ličio disilikato pagr. ir stiklo keramika). Keraminės atstatomosios dantenos (rožinė). Estetinė keramika. Standartas ISO 6872 | 5 |  |  | 0
1.35 | Laikini neišimami protezai. Laikinas vainikėlis. Technologija 3D spausdintas. Šviesai jautri derva (resin). Neturi būti citotoksiška. Standartas ISO 10477 | 151 |  |  | 0
1.36 | Laikini neišimami protezai. Laikinas vainikėlis ant implanto (BE atramos). Technologija 3D spausdintas. Šviesai jautri derva (resin). Neturi būti citotoksiška. Standartas ISO 10477 | 40 |  |  | 0
1.37 | Laikini neišimami protezai. Frezuotas laikinas vainikėlis. Laikinas danties protezas iš PMMA (polimetilmetakrilato) pagamintas CNC frezavimo būdu. Standarto ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stiprumas | 301 |  |  | 0
1.38 | Laikini neišimami protezai. Frezuotas laikinas vainikėlis ant implanto (be atramos). Laikinas danties protezas iš PMMA (polimetilmetakrilato) pagamintas CNC frezavimo būdu. Standarto ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stiprumas | 200 |  |  | 0
1.39 | Laikini neišimami protezai. Frezuotas arba spausdintas try-in (1 vainikėliui). 1.Technologija 3D spausdinimas. Medžiaga Šviesai jautri derva (resin).Neturi būti citotoksiška. Standartas ISO 10477. 2. Technologija frezavimas. Medžiaga PMMA diskai (polimetilmetakrilatas). Standartas ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stiprumas | 30 |  |  | 0
1.40 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Kosmetinė plokštelė (segmentinė iki 4 dantų, be dantų kainos). Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold). Standartas ISO 20795-1 | 80 |  |  | 0
1.41 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Termoplastinė plokštelė. Termoplastinės (neakrilinės) plokštelių medžiagos. Standartas ISO 20795-2 | 5 |  |  | 0
1.42 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Termoplastinė plokštelė (pusinė). Termoplastinės (neakrilinės) plokštelių medžiagos. Standartas ISO 20795-2 | 5 |  |  | 0
1.43 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Pilna plokštelė (be velenėlio ar indv. šaukšto, nuo 11 dantų). Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold). Standartas ISO 20795-1 | 200 |  |  | 0
1.44 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Plokštelė ant lietos sijos arba lokatorių (be lieto armavimo). Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold). Standartas ISO 20795-1 | 40 |  |  | 0
1.45 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Dalinė plokštelė (5-10 dantų). Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold). Standartas ISO 20795-1 | 300 |  |  | 0
1.46 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Termoplastinis lanko atraminis protezas. Termoplastinės (neakrilinės) plokštelių medžiagos. Standartas ISO 20795-2 | 6 |  |  | 0
1.47 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Minkšta bazė. Elastingas, minkštas sluoksnis išimamo protezo vidinėje dalyje, kuris tarpina tarp protezo ir dantenų, pagerindamas komfortą, ypač esant jautriems, nelygiems ar rezorbuotiems žandikauliams. 1. Trumpalaikio naudojimo (≤30 dienų). Standartas ISO 10139-1. 2. Ilgalaikio naudojimo (>30 dienų), standartas ISO 10139-2 | 2 |  |  | 0
1.48 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Plokštelės bazė (3D spausdinta). Akrilinės bazės medžiagos (taikoma ir 3D spausdintiems resinams). Standartas ISO 20795-1 | 3 |  |  | 0
1.49 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Individualus šaukštas. Atitiktis standarto ISO 10993 serijos dėl biologinio suderinamumo. | 350 |  |  | 0
1.50 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Individualus šaukštas (3D spausdintas). Atitiktis standarto ISO 10993 serijos dėl biologinio suderinamumo. | 10 |  |  | 0
1.51 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Plastmasinis standartinis dantis. Galimi standartiniai, anatominiai, aukštos klasės ar hibridiniai 3D spausdinimo technologijos. 1. Dirbtiniai dantys, naudojami dantų protezams. Standartas ISO 22112. 2. Dervos pagrindo kompozitai (naudojama kai gaminami kompozitiniai dantys). Standartas ISO 4049 | 450 |  |  | 0
1.52 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Anatominiai akriliniai dantys. Galimi standartiniai, anatominiai, aukštos klasės ar hibridiniai 3D spausdinimo technologijos. 1. Dirbtiniai dantys, naudojami dantų protezams. Standartas ISO 22112. 2. Dervos pagrindo kompozitai (naudojama kai gaminami kompozitiniai dantys). Standartas ISO 4049 | 150 |  |  | 0
1.53 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Plastmasinis aukštos klasės dantis. Galimi standartiniai, anatominiai, aukštos klasės ar hibridiniai 3D spausdinimo technologijos. 1. Dirbtiniai dantys, naudojami dantų protezams. Standartas ISO 22112. 2. Dervos pagrindo kompozitai (naudojama kai gaminami kompozitiniai dantys). Standartas ISO 4049 | 25 |  |  | 0
1.54 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Plokštelės arba hibridinio protezo dantis. Galimi standartiniai, anatominiai, aukštos klasės ar hibridiniai 3D spausdinimo technologijos. 1. Dirbtiniai dantys, naudojami dantų protezams. Standartas ISO 22112. 2. Dervos pagrindo kompozitai (naudojama kai gaminami kompozitiniai dantys). Standartas ISO 4049 | 1 |  |  | 0
1.55 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Vaškinis volelis. Ortodontinių ir protezinių vaškų saugumas. Standartas ISO 15841 | 400 |  |  | 0
1.56 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Vaškinis volelis kietu pagrindu. Ortodontinių ir protezinių vaškų saugumas. Standartas ISO 15841 | 80 |  |  | 0
1.57 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Užraktų matricos (kaproninės). Biologinis suderinamumas pagal ISO 10993 | 25 |  |  | 0
1.58 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Presuota arba frezuota termoplastinė apkabėlė. Termoplastinės (neakrilinės) plokštelių medžiagos. Standartas ISO 20795-2 | 5 |  |  | 0
1.59 | Išimami protezai (ir jų komponentai be metalų). Antrinis teleskopas. PEEK kaip protezo dalies medžiagos reikalavimai. Standartas ISO 20795-1 | 1 |  |  | 0
1.60 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lanko atraminis su 2 apkabėlėmis (ne tauraus metalo lydinio pagrindu). 1. Metaliniai komponentai (kobalto – chromo lydiniai). Standartas ISO 22674. 2. Akriliniai komponentai. Standartas ISO 1567 | 150 |  |  | 0
1.61 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lenkta apkabėlė (individualizuojama vielinė arba individualiai lenkta). Metalinis kabliukas, naudojamas išimamuose daliniuose protezuose, kad protezas laikytųsi prie atraminio (likusio natūralaus) danties. Standartai ISO 22674, ISO 6871-1 | 20 |  |  | 0
1.62 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lieta apkabėlė. 1. Metaliniai komponentai (kobalto – chromo lydiniai). Standartas ISO 22674. 2. Akriliniai komponentai. Standartas ISO 1567 | 50 |  |  | 0
1.63 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lanko atraminio protezo daugiagrandė apkabėlė (įvairių tipų). 1. Metaliniai komponentai (kobalto – chromo lydiniai). Standartas ISO 22674. 2. Akriliniai komponentai. Standartas ISO 1567 | 2 |  |  | 0
1.64 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lietas armavimas. Protezų konstrukcijos stiprinimo metodas. Standartas ISO 22674 | 60 |  |  | 0
1.65 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Standartinis armavimas išimamam protezui. Metalinė tinklelinė armatūra, įprastai naudojamas stiprinimo metodas. Standartas ISO 6871-1 | 25 |  |  | 0
1.66 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Užraktai (nepreciziniai). Standartizuoti iš metalo liejami elementai, kurie fiksuoja protezą prie atraminių dantų, vainikėlių arba sijos. Standartas ISO 22674 | 8 |  |  | 0
1.67 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lieta sija. Išlieta metalinė jungiamoji konstrukcija. Standartas ISO 22674 | 8 |  |  | 0
1.68 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Frezuotas titaninis fragmentas. Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta jungiamoji konstrukcija ar jos fragmentas. Standartas ISO 5832, 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V). Standartas ISO 22674, dantų protezų lydiniai | 25 |  |  | 0
1.69 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Frezuota sija (be fiksacinių elementų ar lokatorių kainos). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta jungiamoji konstrukcija ar jos fragmentas. Standartas ISO 5832, 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V). Standartas ISO 22674, dantų protezų lydiniai | 15 |  |  | 0
1.70 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Užraktas nuimamų protezų fiksavimui (lokatorius ant implanto). Fiksavimo mechanizmas naudojamas išimamų protezų tvirtinimui prie implantų arba sijos. Standartas ISO 5832-3 | 8 |  |  | 0
1.71 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Užraktas nuimamų protezų fiksavimui (lokatorius ant sijos). Fiksavimo mechanizmas naudojamas išimamų protezų tvirtinimui prie implantų arba sijos. Standartas ISO 5832-3 | 8 |  |  | 0
1.72 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Atraminė sijos konstrukcijos mova. Standartai ISO 5832, ISO 22674 | 8 |  |  | 0
1.73 | Išimami protezai (ir jų komponentai iš netauriųjų metalų). Lokatoriaus fiksaciniai elementai. Titano lydiniai, standartas ISO 5832. Konstrukcinių dantų polimerų reikalavimai, standartas ISO 10477 | 1 |  |  | 0
1.74 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Laikinas hibridinis protezas ant 4 implantų (all-on-4, be atramų kainos). 1. Dervos pagrindo kompozitai (apdaila), standartas ISO 4049. 2. Dirbtiniai dantys, standartas ISO 22112. 3. Metaliniai komponentai (kobalto – chromo lydiniai), standartas ISO 22674 | 20 |  |  | 0
1.75 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Lietas hibridinis protezas ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių, kompozito apdaila). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro lietas netauraus metalo karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 22674 | 4 |  |  | 0
1.76 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Lietas hibridinis protezas ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių, kompozito apdaila). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro lietas netauraus metalo karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 22674 | 1 |  |  | 0
1.77 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Lietas hibridinis protezas ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių, kompozito apdaila). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro lietas netauraus metalo karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 22674 | 1 |  |  | 0
1.78 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas ZrO pagr. ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro cirkonio oksido karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 13356 | 1 |  |  | 0
1.79 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas ZrO pagr. ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro cirkonio oksido karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 13356 | 1 |  |  | 0
1.80 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas ZrO pagr. ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro cirkonio oksido karkasas cementuojamas ant implanto bazių. Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 13356 | 1 |  |  | 0
1.81 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro frezuotas titano karkasas cementuojamas ant implanto bazių arba sukamas tiesiai prie implanto platformos. 1. Dervos pagrindo kompozitai (apdaila), 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V). Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 5832 | 1 |  |  | 0
1.82 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro frezuotas titano karkasas cementuojamas ant implanto bazių arba sukamas tiesiai prie implanto platformos. 1. Dervos pagrindo kompozitai (apdaila), 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V). Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 5832 | 1 |  |  | 0
1.83 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (be bazių). Pilnas dantų protezas fiksuotas ant implantų, kurio pagrindą sudaro frezuotas titano karkasas cementuojamas ant implanto bazių arba sukamas tiesiai prie implanto platformos. 1. Dervos pagrindo kompozitai (apdaila), 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V). Standartai ISO 4049, ISO 22112, ISO 5832 | 1 |  |  | 0
1.84 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuotas hibridinis protezas PEEK pagrindu (be bazių, iki 4 implantų). 1. Dervos pagrindo kompozitai (apdaila), standartas ISO 4049 2. Dirbtiniai dantys, standartas ISO 22112 3. PEEK kaip protezo dalies medžiagos reikalavimai, standartas ISO 20795-1 | 2 |  |  | 0
1.85 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota titano sija ant 2 implantų (be bazių). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta sija, cementuojama ant implanto bazių arba sukama tiesiai prie implanto platformos. 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V), standartas ISO 5832 | 2 |  |  | 0
1.86 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota titano sija ant 3 implantų (be bazių). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta sija, cementuojama ant implanto bazių arba sukama tiesiai prie implanto platformos. 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V), standartas ISO 5832 | 2 |  |  | 0
1.87 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota titano sija ant 4 implantų (be bazių). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta sija, cementuojama ant implanto bazių arba sukama tiesiai prie implanto platformos. 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V), standartas ISO 5832 | 2 |  |  | 0
1.88 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota titano sija ant 5 implantų (be bazių). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta sija, cementuojama ant implanto bazių arba sukama tiesiai prie implanto platformos. 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V), standartas ISO 5832 | 1 |  |  | 0
1.89 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota titano sija ant 6 implantų (be bazių). Iš frezuoto titano blokelio CAD/CAM technologija pagaminta sija, cementuojama ant implanto bazių arba sukama tiesiai prie implanto platformos. 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V), standartas ISO 5832 | 1 |  |  | 0
1.90 | Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų. Frezuota aliuminio sija (be bazių). Tiksliai iš frezuoto aliuminio blokelio CAD/CAM technologija pagaminta galutinio protezo sijos prototipas skirtas implantų padėties patikrinimui, sukandimo fiksacijai bei analizei. Galutiniams protezams nenaudojama, aliuminis turi atitikti ISO 10993 (serija). | 20 |  |  | 0
1.91 | Vakuuminė kapa 1 - 1,5mm (kieta arba dvisluoksnė). Skaidri plastikinė kapa, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų apsaugai po protezavimo ar breketų nuėmimo (retencinė). Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 120 |  |  | 0
1.92 | Vakuuminė kapa 2mm (kieta arba dvisluoksnė). Skaidri plastikinė kapa, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų apsaugai po protezavimo ar breketų nuėmimo (retencinė). Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 200 |  |  | 0
1.93 | Vakuuminė kapa 3mm (kieta arba dvisluoksnė). Skaidri plastikinė kapa, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų apsaugai po protezavimo ar breketų nuėmimo (retencinė). Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 30 |  |  | 0
1.94 | Vakuuminė kapa 4 - 5 mm (kieta arba dvisluoksnė). Skaidri plastikinė kapa, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų apsaugai po protezavimo ar breketų nuėmimo (retencinė). Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 15 |  |  | 0
1.95 | Balinimo kapa. Skaidri plastikinė kapa su rezervuarais, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų balinimui. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 200 |  |  | 0
1.96 | Apsauginė kapa sportui (Playsafe triple). Skaidri arba individualaus išpiešimo plastikinė kapa, pagaminta vakuuminio formavimo būdu, tiksliai pagal paciento dantų formą. Naudojama paciento dantų apsaugai sportuojant. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 10 |  |  | 0
1.97 | Frezuota kapa (parafunkcinė). Aukštos kokybės, CNC frezavimo būdu iš PMMA (polimetilmetakrilato) pagaminta individuali terapinė dantų kapa, skirta apsaugoti dantis nuo žalingų parafunkcijų: bruksizmo, nekontroliuojamo dantų sukandimo ar raumenų pertempimo. Standarto ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stipruma, standarto ISO 20795-2 | 80 |  |  | 0
1.98 | Apatinį žandikaulį priekyje laikantis įtaisas (kapa nuo knarkimo). Dviejų dalių aparatas, kurį sudaro viršutinė ir apatinė kapos sujungtos elastinėmis jungtimis. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 2 |  |  | 0
1.99 | Centrinio taško kapa (angl., NTI-TSS, Nociceptive Trigeminal Inhibition Tension Suppression System). Diagnostinė, terapinė dantų kapa leidžianti nustatyti ir palaikyti žandikaulių tarpusavio santykį centriniame sąkandžio taške. Naudojama protezavimo palavime. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 3 |  |  | 0
1.100 | Kapos okliuzinio paviršiaus korekcija, atnaujinimas pagal indv. Įkandį. Akrilinės dantų bazės medžiagos, standartas ISO 20795-1. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 8 |  |  | 0
1.101 | Vakuuminė kapa su kieta statine individualiai formuota okliuzija pagal įkandį 2-3mm. Pagrindas formuotas vakuuminiu būdu, viršutinė dalis kieta, individualiai modeliuojama rankiniu būdu. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 50 |  |  | 0
1.102 | Vakuuminė kapa su kieta statine individualiai formuota okliuzija pagal įkandį 4-5mm. Pagrindas formuotas vakuuminiu būdu, viršutinė dalis kieta, individualiai modeliuojama rankiniu būdu. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 20 |  |  | 0
1.103 | Deprogramavimo kapa (Lucia, Kois). 1. Akrilinės dantų bazės medžiagos, standartas ISO 20795-1. 2. Šviesai jautri derva (resin), standartas ISO 10477. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 5 |  |  | 0
1.104 | Mičigano arba Tannerio tipo vakuuminė kapa. 1. Technologija Frezavimas. Medžiaga PMMA diskai (polimetilmetakrilatas). Standarto ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stiprumas. 2. Technologija 3 nspausdintuvas. Medžiaga šviesai jautri derva (resin). Standartas ISO 10477. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 7 |  |  | 0
1.105 | Mičigano arba Tannerio tipo frezuota arba spausdinta kapa. 1. Technologija Frezavimas. Medžiaga PMMA diskai (polimetilmetakrilatas). Standarto ISO 10993 atitiktis, ≥80 MPa lenkimo stiprumas. 2. Technologija 3 nspausdintuvas. Medžiaga šviesai jautri derva (resin). Standartas ISO 10477. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 8 |  |  | 0
1.106 | Essix tipo kapa (iki 3 dantų). Plona, skaidri, vakuuminiu būdu formuojama kapa, pagaminta iš termoplastinės plėvelės, dengiančios dantis visame jų aukštyje. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 12 |  |  | 0
1.107 | Kapa bruksizmo diagnostikai (ang. brux checker). Specializuota, plona diagnostinė kapa, skirta nustatyti ir įvertinti dantų griežimo (bruksizmo) zonas, intensyvumą ir pobūdį. Gaminama iš dviejų sluoksnių plėvelės. Atitiktis standartui ISO 20795-2 | 8 |  |  | 0
1.108 | Laikina implanto atrama. Standartinės implantų bazės ir atramos (laikinos ir nuolatinės) iš titano, įvairių gamintojų (tik originalios ir sertifikuotos, platinamos implantų atstovų). Atskirai neparduodamos, o komplektuojamos su gaminamais dantų protezais, jų pataisomis ar modifikacijomis. | 200 |  |  | 0
1.109 | Nuolatinė implanto atrama (standartinė klasė). Standartinės implantų bazės ir atramos (laikinos ir nuolatinės) iš titano, įvairių gamintojų (tik originalios ir sertifikuotos, platinamos implantų atstovų). Atskirai neparduodamos, o komplektuojamos su gaminamais dantų protezais, jų pataisomis ar modifikacijomis. | 120 |  |  | 0
1.110 | Nuolatinė implanto atrama (aukšta klasė). Standartinės implantų bazės ir atramos (laikinos ir nuolatinės) iš titano, įvairių gamintojų (tik originalios ir sertifikuotos, platinamos implantų atstovų). Atskirai neparduodamos, o komplektuojamos su gaminamais dantų protezais, jų pataisomis ar modifikacijomis. | 10 |  |  | 0
1.111 | Nuolatinė kampinė implanto atrama. Standartinės implantų bazės ir atramos (laikinos ir nuolatinės) iš titano, įvairių gamintojų (tik originalios ir sertifikuotos, platinamos implantų atstovų). Atskirai neparduodamos, o komplektuojamos su gaminamais dantų protezais, jų pataisomis ar modifikacijomis. | 2 |  |  | 0
1.112 | Implanto bazė cirkonio vainikėliui. Standartinės implantų bazės ir atramos (laikinos ir nuolatinės) iš titano, įvairių gamintojų (tik originalios ir sertifikuotos, platinamos implantų atstovų). Atskirai neparduodamos, o komplektuojamos su gaminamais dantų protezais, jų pataisomis ar modifikacijomis. | 2 |  |  | 0
1.113 | Standartinis implanto varžtelis. Standartinis implanto bazės ar atramos varžtelis pagal implanto gamintoją kai atliekamos protezų pataisos ar modifikacijos ir reikalinga pakeisti seną ar sugadintą protezo varžtelį. | 35 |  |  | 0
1.114 | Frezuota individuali chromo kobalto arba titano atrama. 1. Metalo lydinys (Co-Cr), standartas ISO 22674/5832-12. 2. Titano lydinys, standartas ISO 5832-2/3 | 1 |  |  | 0
1.115 | Frezuota individuali pilnai cirkonio atrama (Ankylos). 1. Metalo lydinys (Co-Cr), standartas ISO 22674/5832-12. 2. Titano lydinys, standartas ISO 5832-2/3 | 1 |  |  | 0
1.116 | Frezuota individuali cirkonio atrama su titano baze. 1. Metalo lydinys (Co-Cr), standartas ISO 22674/5832-12. 2. Titano lydinys, standartas ISO 5832-2/3 | 1 |  |  | 0
1.117 | Plokštelės lūžis (1 siūlė). Akrilinės plokštelės protezo skilimo arba lūžio pataisa laboratorijoje, jei reikalinga – armuojama metaline vielute arba metaliniu standartiniu tinkleliu. Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold), standartas ISO 20795-1. 2. Nerūdijančio plieno vielų ir komponentų ortodontijai ir protezavimui reikalavimai, standartas ISO 6871-1 | 50 |  |  | 0
1.118 | Plokštelės lūžis (1 siūlė, su armavimu). Akrilinės plokštelės protezo skilimo arba lūžio pataisa laboratorijoje, jei reikalinga – armuojama metaline vielute arba metaliniu standartiniu tinkleliu. Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold), standartas ISO 20795-1. 2. Nerūdijančio plieno vielų ir komponentų ortodontijai ir protezavimui reikalavimai, standartas ISO 6871-1 | 20 |  |  | 0
1.119 | Plokštelės arba lanko perbazavimas šaltos polimerizacijos akrilika. Akrilinės plokštelės arba lanko atraminio protezo bazės pataisa, pritaikymas prie pasikeitusios paciento gleivinės situacijos. Šaltos polimerizacijos akrilika naudojama mažesniems perbazavimams, karštos polimerizacijos akrilika – kai perbazavimo apimtis didesnė. Standartas ISO 20795-1 | 50 |  |  | 0
1.120 | Plokštelės arba lanko perbazavimas karštos polimerizacijos akrilika. Akrilinės plokštelės arba lanko atraminio protezo bazės pataisa, pritaikymas prie pasikeitusios paciento gleivinės situacijos. Šaltos polimerizacijos akrilika naudojama mažesniems perbazavimams, karštos polimerizacijos akrilika – kai perbazavimo apimtis didesnė. Standartas ISO 20795-1 | 30 |  |  | 0
1.121 | Kapos pataisa atstatant okliuziją arba lūžusios kapos pataisa. Akrilinės dantų bazės medžiagos, standartas ISO 20795-1 | 2 |  |  | 0
1.122 | Danties įstatymas (be danties kainos). 1. Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold), standartas ISO 20795-1. 2. Nerūdijančio plieno vielų ir komponentų ortodontijai ir protezavimui reikalavimai, standartas ISO 6871-1. 3. Dirbtiniai dantys, standartas ISO 22112 | 120 |  |  | 0
1.123 | Kabliuko įstatymas (su kabliuko kaina). 1. Akrilinės dantų bazės medžiagos (pvz., PalaXpress, ProBase Cold), standartas ISO 20795-1. 2. Nerūdijančio plieno vielų ir komponentų ortodontijai ir protezavimui reikalavimai, standartas ISO 6871-1. 3. Dirbtiniai dantys, standartas ISO 22112 | 25 |  |  | 0
1.124 | Minkštos fleksinės plokštelės pataisa termoplastu (presavimas). Termoplastinės plokštelės pataisa, korekcija ar modifikacija laboratorijoje kai ant esamo dantų protezo presavimo pagalba suformuojamas naujas sluoksnis termoplasto. Standartas ISO 20795-2 | 5 |  |  | 0
1.125 | Vainikėlio cementavimas ant implanto atramos (be modelių kainos). Burnoje atsicementavusio dantų protezo (vainikėlio ant implanto) korekcija, pritaikymas laboratorijoje, kai ant esamos implanto atramos ar bazytės užcementuojamas buvęs vainikėlis pagal gydytojo užduotą poziciją. Medžiaga klijuojamos sistemos / cementai, standartas ISO 4049 (dantų dervinės medžiagos) | 15 |  |  | 0
1.126 | Išardomas modelis (darbinis, IV klasė). Modeliai liejami iš gautų dantų atspaudų iš atitinkamos klasės gipso. | 500 |  |  | 0
1.127 | Antagonistų arba diagnostinis modelis (dantys IV klasė, padas III klasė). Modeliai liejami iš gautų dantų atspaudų iš atitinkamos klasės gipso. | 2500 |  |  | 0
1.128 | Spausdintas modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D). Ivairių tipų modeliai spausdinami iš dervos | 260 |  |  | 0
1.129 | Spausdintas modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D, išardomas). Ivairių tipų modeliai spausdinami iš dervos | 20 |  |  | 0
1.130 | Spausdintas modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D, dvigubas) | 80 |  |  | 0
1.131 | Skaitmeninė modelio kopija. Laboratorijoje 3D skenerio pagalba modelis atlietas iš gipso yra perkeliamas į skaitmeninę formą (.STL faile) tolimesnei protezo gamybai arba diagnostikai. | 4 |  |  | 0
1.132 | Diagnostinis modeliavimas (1 vnt., nepilnas danties atstatymas vašku) | 400 |  |  | 0
1.133 | Diagnostinis modeliavimas (funkcinis krūminių arba priekinių dantų, 1 vnt.) | 25 |  |  | 0
1.134 | Diagnostinis modeliavimas (pilno danties vainiko anatomijos atstatymas vašku, 1 vnt.) | 40 |  |  | 0
1.135 | Diagnostinis modeliavimas (kandamojo krašto, 1vnt.) | 35 |  |  | 0
1.136 | Diagnostinis modeliavimas (skaitmenoje, STL faile, be spausdinto modelio kainos) | 35 |  |  | 0
1.137 | Funkcinis diagnostinis modeliavimas (skaitmenoje, STL faile, be spausdinto modelio kainos) | 35 |  |  | 0
1.138 | Skaidrus silikoninis plombavimo gidas (ketvirtis) | 60 |  |  | 0
1.139 | Skaidrus standartinis šaukštas plombavimo gidui | 20 |  |  | 0
1.140 | Silikoninė forma dantų maketavimui / imitacijai burnoje (angl. mock-up) | 8 |  |  | 0
1.141 | Chirurginis gidas (akrilinis). Gaminamas rankiniu būdu kai numatomos tik preliminarios implantų lokacijos vietos (taškai). Standartas ISO 20795-1 | 15 |  |  | 0
1.142 | Frezuotas chirurginis gidas (gidinei implantacijai, iki 4 implantų žandikaulyje). Frezuojamas CNC pagalba arba gali būti spausdinamas 3D metodu | 25 |  |  | 0
1.143 | Gilzė gidinei implantacijai. Pagamina iš 5 klasės titano lydinio (Ti-6Al-4V), ISO 5832. | 20 |  |  | 0
1.144 | Pilno lanko frezuotas chirurginis gidas (tvirtinimas su pinais, 1 dalis). 5 klasės titano lydinys (Ti-6Al-4V) gilzėms ir pinams, standartas ISO 5832 | 5 |  |  | 0
1.145 | Diagnostinis dantų statymas | 12 |  |  | 0
1.146 | Dirbtinė dantena ant implanto. Silikoninė dantenos imitacija ant atlieto gipsinio modelio | 5 |  |  | 0
1.147 | Patikros sija ant implanto. Implantų padėties patikrinimo raktas arba sija iš akrilinės dervos | 80 |  |  | 0
1.148 | Gipsinė patikros sija. Implantų padėties patikrinimo raktas arba sija iš gipso | 8 |  |  | 0
1.149 | Modelių gipsavimas į artikuliatorių pagal vidutines vertes | 5 |  |  | 0
1.150 | Modelių gipsavimas į artikuliatorių pagal individualias vertes | 5 |  |  | 0
1.151 | Dantų spalvos nustatymas laboratorijoje (pagal stiklo plokštumą) | 1 |  |  | 0
1.152 | Papildomas modelio dubliavimas | 12 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina Eur: |  |  |  |  | 0 | 0