TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ADATOMS  IR ŠVIRKŠTAMS ĮSIGYTI

1 – 4. Adata „Drugelio” tipo arba lygiavertė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- hipoderminė (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7864 arba lygiavertį);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti atitikties pažymėjimą ISO 6009 arba lygiavertį);

- konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu pagal ISO 80369-7 arba lygiavertį standartą;

- silikonizuotas adatos galiukas;

- jungiamasis vamzdelis 10-30 cm ilgio, be DEHP;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 21 G | 140 000 |
| 2. | 23 G | 10 000 |
| 3. | 25 G | 900 |
| 4. | 27 G | 500 |

5 – 9. Adata vienkartinė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- hipoderminė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | 0,6 x 30 mm ± 1 mm | 95 000 |
| 6. | 0,7 x 30 mm ± 1 mm | 30 000 |
| 7. | 0,8 x 40 mm ± 1 mm | 135 000 |
| 8. | 0,9 x 40 mm ± 1 mm | 40 000 |
| 9. | 1,2 x 40 mm ± 1 mm | 1 500 000 |

10. Adata insulininė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- dydis: 0,45 x 13 mm ± 1 mm;

- hipoderminė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- konusinis atitikimas su 6 % (Luer) nuolydžiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 95 000 vnt.

11 – 13. Švirkštai su adata:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- hipoderminiai (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- skaidraus korpuso, hermetiški;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- švirkštai turi būti įpakuoti kartu su šalia esančia atitinkamo dydžio adata, ne daugiau, kaip po 100 vnt., atskirose dėžutėse;

- švirkštų paviršius turi būti atsparus markerio rašalo išsiliejimui;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 11. | 2 ml švirkštai su adata 0,6 x 30 ± 1 mm | 1 800 000 |
| 12. | 5 ml švirkštai su adata 0,7 x 30 ± 1 mm | 2 000 000 |
| 13. | 10 ml švirkštai su adata 0,8 x 40 ± 1 mm | 1 600 000 |

14. Švirkštai su adata 20 – 24 ml:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- švirkšto korpuso apimtis 6,7 – 7,0 cm;

- stūmoklio distalinio galo skersmuo  2,0 – 2,2 cm;

- švirkšto tūris 20 - 24 ml;

- švirkštai su adata 0,8 x 40 ± 1 mm;

- hipoderminiai (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- skaidraus korpuso, hermetiški;

- švirkštų paviršius turi būti atsparus markerio rašalo išsiliejimui;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- konusinis atitikimas su 6% (Luer) nuolydžiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- švirkštai turi būti įpakuoti kartu su šalia esančia atitinkamo dydžio adata, ne daugiau, kaip po 100 vnt., atskirose dėžutėse;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 800 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.