Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

ULTRAGARSINĖ SISTEMA (APARATAS) SU KARDIOLOGINIU, LINIJINIU IR KONVEKCINIU DAVIKLIAIS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ultragarsinė sistema (aparatas) su kardiologiniu, linijiniu ir konvekciniu davikliais |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams tyrimams, smulkių dalių, MSK, skydliaukės, kraujagyslių tyrimams. Krūtų, kardiologiniams ir urologiniai tyrimams atlikti | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta: 1. abdominaliniams tyrimams, smulkių dalių,[nurodyti taip/ne]. 2. MSK, [nurodyti taip/ne]. 3. skydliaukės, [nurodyti taip/ne]. 4. kraujagyslių tyrimams.[nurodyti taip/ne]. 5. Krūtų, [nurodyti taip/ne]. 6. kardiologiniams [nurodyti taip/ne]. 7. urologiniai tyrimams [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Vaizdo monitorius | 1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; | 1. Ekrano[nurodyti technologiją]. technologija; 2. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] coliai. 3. Skiriamoji geba [nurodyti skiriamąją gebą skaičiais] vaizdo elementų; | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | 1. ≥ 12 colio ekrano įstrižainės; 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus; 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas; | 1. Ekrano įstrižainė [nurodyti skaičių] colių. 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus;[nurodyti taip/ne]. 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas;[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | Aktyvios jungtys davikliams [nurodyti skaičių] | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis [nurodyti skaičių] | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 290 dB | Bendrasis dinaminis diapazonas [nurodyti skaičių dB] | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | ≥ 7 000 000 | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius [nurodyti skaičių]. | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Skenavimo režimai | 1. 2D režimas; 2. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą; 3. Lėtosios tėkmės režimas. 4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF. 5. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir strain arba analogiška; 6. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“); 7. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį. | 1. 2D režimas;[nurodyti taip/ne]. 2. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą;[nurodyti taip/ne]. 3. Lėtosios tėkmės režimas.[nurodyti taip/ne]. 4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF.[nurodyti taip/ne]. 5. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir strain arba analogiška [nurodyti konkrečią technologiją]. 6. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“);[nurodyti taip/ne]. 7. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį.[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Sistemos atmintis ir saugojimas | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Modality Worklist; | 1. Vidinis kietasis diskas [nurodyti skaičių] TB 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Modality Worklist [nurodyti konkrečias funkcijas]. | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | 1. ≥ 300 sek arba 2. ≥ 2200 kadrų arba 3. > 1 GB | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis 1. ≥ 300 sek arba [nurodyti taip/ne]. 2. ≥ 2200 kadrų arba [nurodyti taip/ne]. 3. > 1 GB[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Jungtys | - Display Port arba lygiavertė; - Bevielio ryšio modulis; | 1. [nurodyti jungties tipą] 2. Bevielio ryšio modulis;[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | - Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL; - Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai; - Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką - Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; - Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; | 1. Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL;[nurodyti taip/ne]. 2. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai;[nurodyti taip/ne]. 3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką[nurodyti taip/ne]. 4. Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;[nurodyti taip/ne]. 5. Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 15. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz. 2. Apžvalgos laukas > 70°. 3. Elementų skaičius ≥ 160 4. Vienalyčio kristalo gamybos technologija | 1. Dažnių diapazonas[nurodyti diapazoną nuo - iki] MHz 2. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių]°. 3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių]. 4. Vienalyčio kristalo gamybos technologija [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 16. | Linijinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 960 | 1. Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo – iki] MHz 2. Apžvalgos laukas [nurodyti skaičių] mm. 3. Elementų skaičius [nurodyti skaičių]. | ........................... (įrašyti) |
| 17. | Sektorinis daviklis | Dažnių diapazonas nuo ≤1,1 iki ≥ 4,9 MHz | Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo – iki] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 18. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis | 1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas.[nurodyti taip/ne]. 2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis[nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 19. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 sek. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo[nurodyti skaičių] sek. | ........................... (įrašyti) |
| 20. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Pasirašydama (-as) šią specifikaciją deklaruoju, kad siūloma prekė atitiks aukščiau nurodytiems visiems reikalavimams (taip pat šio priedo specialiuosius reikalavimus 1 p., 2 p., 3 p.).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |