## Sheet1
Pirkimo sąlygų 1 priedas
STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ IR TVARSLIAVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. balandžio 11 d. Nr. TS-73
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 1, 3, 6, 7 ir 9).
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1. | Sterilizacijos apsauga aštriems instrumentams | 1. Skirtos pakuojamų aštrių medicinos instrumentų dalių uždengimui ir sterilizacijai sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Pagamintos iš skaidraus plastiko, kuris atsparus dezinfekcinėms medžiagoms ir plovikliams. 3. Apsauga netrukdo sterilizuojančio agento prasiskverbimui. 4. Reikalingi dydžiai: maža - įpjovos dydis 10 mm (±5 mm) ir vidutinė - įpjovos dydis 25 mm (±5 mm).
2. | Sterilizacijos kontrolės indikatoriai:
2.1. | Indikatorius cheminis Bowie Dick | 1. Skirtas Bowie-Dick bandymui didiesiems garo sterilizatoriams, oro pašalinimo iš sterilizatoriaus ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus gaminius kontrolei. 2. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Prietaisas (1 vnt.) suteikiamas nemokamai, prietaisas turi atlaikyti ne mažiau 250 sterilizacijos ciklų, o vėliau pagal užsakytų testų skaičių yra neatlygintinai pakeičiamas nauju. 3. Reikalavimai įtaisui: išbandymo įtaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso arba jo gamyklinės pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais. 4. Indikatoriaus pavidalas: indikatorius turi būti aiškiai identifikuojamas - turi būti įskaitomas testo pavadinimas (Bowie-Dick), atitiktis EN ISO 11140-1 (2 tipas) arba lygiaverčiui standartui, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris. Gamintojo pavadinimas nurodomas ant indikatoriaus arba ant jo pakuotės. 5. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus). 6. Indikatorinių dažų segmentų juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. 7. Turi atitikti LST EN 285, EN ISO 11140-1 (2 tipas), EN ISO 11140-4 arba lygiaverčius standartus. 8. Pageidaujama pakuotė - 250 vnt. 9. Komplektacijoje turi būti aiškus, įskaitomas, laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
2.2. | Indikatorius, sterilizacijos juostų užlydymo kontrolės | 1. Skirtas nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui bei veikimo kokybės užtikrinimui. 2. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva - juoda. 3. Turi atitikti standarto EN 11607-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 4. Pageidautina pakuotė po 250 vnt.
2.3. | Indikatorius, lipdukas, duomenų saugojimo | 1. Ant etiketės-lipduko turi būti galimybė spausdinti reikalingą informaciją trimis eilutėmis, viena eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 11 simbolių (raidės ir skaičiai). 2. Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. Ypač stiprios fiksacijos. 3. Naudojamas su rankiniu spausdinimo ir klijavimo aparatu (markiratoriumi), kuris pristatomas neatlygintinai visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kartu su lipdukais (pagal panaudos susitarimą). Markiratorių reikalingas kiekis ne mažiau 20 vnt. 4. Kartu su indikatoriais nemokamai turi būti teikiamos garų sterilizacijai atsparaus rašalo kasetės spausdintuvui - pagal teikiamą etikečių-lipdukų rulonėlių skaičių turi būti teikiamas atitinkamas kiekis spausdintuvo rašalo kasečių. 5. Lipdukas turi būti dvigubo lipumo, kad po sterilizacijos jį galima būtų įklijuoti į žurnalą nenaudojant klijų. 6. Ant lipduko turi būti: nuoroda į sterilizacijos būdą (vandens garai), 1 tipo garų cheminis indikatorius atitinkantis EN 11140-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, žodinis spalvos pasikeitimo po sterilizacijos aprašymas; ant indikatoriaus turi būti aiškiai matoma skiriamoji žymėjimo spalvinė juosta. Gamintojo pavadinimas nurodomas ant lipduko arba ant gaminio pakuotės. 7. Matmenys: 3,5 cm (±5 mm) x 2,2 cm (±3 mm). 8. Pakuotė - ritinėlyje po 500-800 vnt. etikečių-lipdukų.
3. | Testas baltymo ir kraujo likučiams nustatyti | 1. Testas skirtas medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei patikrinti nustatant kraujo likučius po valymo, dezinfekavimo. 2. Testo jautrumas - aptinkami proteino likučiai nuo 20 µg. 3. Tyrimo rezultatas vertinamas vizualiai pagal spalvos pokyčius. 4. Reakcijos laikas ne ilgesnis nei 10 minučių. 5. Komplektacijoje turi būti spalvos pasikeitimo etalonas su rezultatų paaiškinimais. 6. Supakuota atskirai po 1-2 vnt.
4. | Šepetėlis apvalus | 1. Skirtas medicininių instrumentų plovimui, valymui. 2. Nailoniniais šereliais, apvalus, su koteliu. 3. Diametras šerelių: 2 cm (±0,5 cm). 4. Bendras šepetėlio ilgis - 27 cm (±3 cm). 5. Funkcinės dalies ilgis - 9 cm (±2 cm).
5. | Šepetėlis dvipusis | 1. Skirtas medicininių instrumentų plovimui, valymui. 2. Tvirtais sintetiniais šereliais, dvipusis. 3. Bendras (šepetėlio galvutės ir kotelio) ilgis - ne mažiau 15 cm. 4. Šereliai iš abiejų pusių. 5. Vienos pusės šereliais padengtos funkcinės dalies ilgis - nuo 1 cm, kitos - nuo 3 cm. 6. Šerelių ilgis: vienos dalies 1 cm (±0,5 cm), kitos - 2 cm (±0,5 cm).
6. | Vata, medicininė | 1. 100 proc. medvilnės. 2. Zig-zag tipo. 3. Nesterili. 4. Pakuotėje - 50-100 g.
7. | Tvarstis, elastinis palaikomasis | 1. Skirtas tvarsčiams fiksuoti. 2. Elastinis, baltos spalvos, nesterilus. 3. Neyrančiais kraštais. 4. Plotis - 10 cm (±1 cm). Ilgis - 4-5 m. 5. Atskirai supakuoti sandarioje pakuotėje po 1 vnt.
8. | Patiesalas:
8.1. | 50 cm pločio | 1. Skirtas patiesti ant kušetės paciento apžiūrai. 2. Pagamintas iš vieno sluoksnio neaustinės medžiagos arba popieriaus. 3. Rulono plotis 50 cm (±2 cm), pageidautinas ilgis 50-200 m. 4. Rulonas turi būti suskirstytas linijomis su perforacija kas 30-80 cm.
8.2. | 60 cm pločio | 1. Skirtas patiesti ant kušetės paciento apžiūrai. 2. Pagamintas iš vieno sluoksnio neaustinės medžiagos arba popieriaus. 3. Rulono plotis 60 cm (±2 cm), pageidautinas ilgis 50-200 m. 4. Rulonas turi būti suskirstytas linijomis su perforacija kas 30-80 cm.
9. | Juosta, tvirtinimo, karinė, medicininė | 1. Skirta tvarsčių ir kitų medicinos priemonių tvirtinimui karinėje aplinkoje (kai nepakanka elastinių tvarsčių ar medicininių pleistrų poveikio). 2. Pilkos, tamsiai žalios, rudos, juodos ar kitos maskuojamos spalvos. 3. Pagaminta iš sustiprinto pagrindo juostos, kurios vidinis paviršius padengtas stipriai limpančiais klijais. 4. Juostos plotis 5 cm (±1 cm), ilgis ne mažiau 250 cm. 5. Pakuotė - rulonėlis, kurio išorinis diametras ne didesnis kaip 4 cm, atskirai supakuotas po 1 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ir prekių pakuočių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 1, 3, 6, 7 ir 9).
6. Kiekviena prekė (atskira jų pakuotė) privalo būti pažymėta užrašu lietuvių kalba apie jų paskirtį. Prekių bendrojoje pakuotėje arba ant pačios prekės privalo būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.