TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS „MIKROSKOPAS“

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | TAIP |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. (Įvertinti, ar reikalinga konkrečiu atveju.) | TAIP |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai. |  |
| 5. | Nurodomi kiti aktualūs reikalavimai sutarties vykdymui. | - |

Techninė specifikacija

| Pirkimo objektas - | Kiekis - 1 vnt |
| --- | --- |
| Gamintojas: |  |
| Modelis: |  |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Paskirtis; Invertuotas mikroskopas su fluorescencija ląstelių kultūroms. Mikroskopijos tipas; - Šviesaus lauko (angl. bright field, BF); - Fazių kontrasto (angl. phase contrast, PH); Fluorescencinis. Tubusas; Integruotas 45° stebėjimo / kameros tubusas su dviem fiksuotais 10x okuliarais. Regos laukas; Matymo laukas FN ne mažesnis 22; Tiekėjo klausimas FN – field number arba kitaip FOV (field of view), gali būti skirtingai užrašyta, todėl vertimas „matymo laukas“ manome tinka geriausiai, FN gali būti laikomas kaip neatitikimas. Siūlome šalinti „FN“. Apšvietimas; Šviesaus lauko (BF) LED (arba lygiavertis) pereinančios šviesos LED apšvietimas“ (angl. Transmitted light illumination); Tiekėjo klausimas Šviesaus lauko (BF) LED (arba lygiavertis) – rašyčiau tai TL (transmited light) ar RL (reflected light) LED, bet kokiu atveju regimosios šviesos spektro LED tiks visom kontrastavimo technikoms išskyrus FL (fluorescencija). Siūlome rašyti „pereinančios šviesos LED apšvietimas“ (angl. Transmitted light illumination).. Objektyvų revolveris; Talpina ne mažiau kaip 4 skirtingų didinimų objektyvus;. Objektyvai:; Ne prastenės nei Semi-Apochromatic klasės objektyvai darbui fazių kontrato rėžimu. Objektyvas 40x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,51 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.75. Objektyvas 60x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,12 mm Skiriamoji geda NA ne mažiau 0.65. Objektyvas 100x; - Darbinis atstumas ne mažesnis nei 0,2 mm Skiriamoji geba NA ne mažiau 1.3; Tiekėjo klausimas Objektyvai – 100x invertuotiems mikroskopams yra labai specifinis reikalas. Geriau imti populiariausius 10x, 20x, 40x ir norint turėti plačiau - pridėti 5x ir 63x (arba 60x, priklauso nuo gamintojo naudojamos sistemos). Siūlome išimti 100x objektyvą. Ir pridėti 10x, bei 20x. Fluorescencinis iliuminatorius; Fluorescencinis šviesos (Fluorescence Illuminator) Šaltinis su 3 padėčių fluorescencijos kubo slankikliu, centriniu lauko ribotuvu ir ND filtro slankikliu su užrakto padėtimi.; Tiekėjo klausimas Ką čia norima pasakyti? Ar galit įvardinti su angliškais terminais, kad būtų aiškiau. Jei gerai suprantame reikalingas bent 3 pozicijų ”Reflector turret” ir atskirai ”Condenser turret” su ND filtru. Siūlome atskirti ”Reflector ir Condenser turrets”. Fluorescencijos šviesos šaltinis; 1. LED tipo plataus spektro valdomas šviesos šaltinis; 2. Spektro diapazonas ne siauresnis kaip nuo 360 nm iki 665 nm; 3. Šviesos valdymo intensyvumas nuo 0 iki 100% su 1% žingsniu;; Tiekėjo klausimas Fluorescencijos šviesos šaltiniai turi kelis kanalus. Siūlome parašyti kiek šviesos šaltinis turi fluorescencinių kanalų pvz.: 4 kanalus - UV, R, G, B. Spektro diapozonas nuo 385/30 nm iki 630/30 nm. Pats kanalas dar turi savo diapozoną, todėl rašomas antras skaičius tai nurodyti.. Fluorescencijos filtrų kubas; Ne mažiau 2 vnt filtrų; Tiekėjo siūlymas. Siūlome įvardinti kokiems dažams skirti filtrai, arba nurodyti sužadinimo ir emisijos bangos diapozoną. Taip pat pridėti BF filtrą.. Skaitmeninė kamera; Fluorescencijos signalui registruoti turi būti pateikiama nespalvota skaitmeninė kamera. Raiška; Ne mažiau nei 2040×2040 taškų; Tiekėjo siūlymas. 5 MP (2464x2056), siūlome dar įrašyti sensoriaus dydį – pvz.: sensoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 11 mm. Sparta; Ne mažiau nei 21 fps naudojant maksimalią raišką; Tiekėjo siūlymas. Siūlome pakelti bent iki 30fps prie maksimalios raiškos, nes dauguma šiuolaikinių kamerų tikrai turi tokias galimybes.. Pikselio dydis; Ne mažiau nei 2,2 × 2,2 µm; Tiekėjo siūlymas. Nespalvotų kamerų pikselių dydis būna didesnis ir bendras pikselių skaičius yra mažesnis nei spalvotų. Siūlome rašyti ne daugiau nei 3,5 × 3,5 µm. Jungtis; Prie kompiuterio jungiama per USB 3.0 arba lygiavertę jungtį. Taikomoji programinė įranga; Kameros parametrų valdymui ir vaizdų registravimui turi būti pateikiama programinė įranga, kuri turi gebėti: - Registruoti ir išsaugoti stacionarių ir filmuotus vaizdus; - Registruoti ir apjungti kelių spektrinių kanalų (fluorescencinius) vaizdus; - Išmatuoti objektų ilgį, plotą, kampus; Žymėti anotacijas.. Vartotojų apmokymas; Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Atitiktis; Siūloma prekė turi atitikti Europos bendrijos 98/79/EC „in Vitro diagnostikos gaminiams medicinai“ arba 2006/95/EC arba lygiavertę direktyvą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus lietuvių arba anglų kalba (deklaraciją arba sertifikatą arba lygiavertį dokumentą); Tiekėjo klausimas Ar tikrai reikalingas „in vitro“, tai papildomai kainuoja ir gali būti perteklinis dalykas, jei laboratorijos neatitinka “in vitro” Siūlau pakoreguoti reikalavimą sekančiai: kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).. Garantinis terminas; Ne mažiau 24 mėnesiai. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija; 1. Naudojimo instrukcija1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.. |

*Nurodoma:

1) charakteristikos, kurios yra būtinos tikslui pasiekti (gali būti grindžiama techninių reikalavimų aprašymu (grindžiamas atitiktimi) ir/arba reikalaujamų rezultatų funkciniais reikalavimais aprašymu (grindžiamas veiklos rezultatais));

2) (jei taikoma) charakteristikos, kurios neprivalomos, tačiau pageidaujamos. Vykdant pirkimą,  pageidautinos charakteristikos gali būti nurodomos kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai;

3) įvertinami ir nurodomi aplinkos apsaugos kriterijai (privaloma, kai sutarties vertė 15000 eurų be PVM ir daugiau arba kai sutartį ketinama sudaryti raštu). Daug gerosios praktikos aplinkos apsaugos klausimais viešuosiuose pirkimuose pateikta VPT tinklapyje https://vpt.lrv.lt/lt/zalieji-pirkimai.

4) įvertinamas ir nurodomas minimalus garantinio aptarnavimo terminas.

Techninę specifikaciją parengė: lekt. K. Skorupskė