## Instr. plovimo mašina
MEDICININĖS ĮRANGOS UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ (RINKOS KONSULKTACIJA)
Pastaba. Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
|  |  | Tiekėjų pateiktos pastabos | CPO LT atsakymai
1 | Specializuotos lovos, naudojamos psichinę negalią turintiems asmenims | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*) | Tiekėjas Nr. 1 Trūksta apsauginių bamperių lovos kampuose, nors jos ir fiksuotos prie grindų, tačiau tam, kad apsaugoti pačią lovą nuo susidūrimo su transportavimo vežimėliu rekomenduotume juos įtraukti; | Netasižvelgiama. Perkamos lovos yra be ratukų ir fiksuojamos prie grindų, todėl nėra mobilios ir jų transportavimas ar perkėlimas neplanuojamas. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus sąlygas, kuriomis lova bus naudojama susidūrimo su tarnsportavimo vežimėliu rizika yra minimali, todėl nėra pagrįsto poreikio papildomai saugoti lovos kampų nuo galimo susidūrimo su vežimėliais.
| Mechaniniu būdu reguliuojamas lovos aukštis, galvos-nugaros dalis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio platforma ≥ 2 dalių: galvos/nugaros, gulima/kojų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Galvos – nugaros pakėlimo kampas reguliuojamas sraigtinio pakėlimo mechanizmo arba dujinės spyruoklės pagalba | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Tiekėjas Nr. 2. PASTABA: Kadangi pacientai bus su pshichine negalia, jų saugumo sumetimais sraigtinis mechanizmas yra problematiškas, nes rankena yra atsikišusi konstrukcinė dalis, kurią be didesnių pastangų pshichikos negalią turintys pacientai- nulaužia ar su šakute atsuka, jau turime patirtį X ligoninėje. Be to maksimaliai iškėlus lovą- ant rankenos minėti pacientai gali pasikarti. Taip pat tai prieštarauja žemiau esančiam punktui "Varžtų galvutės negali būti atsukumos buitiniais įrankiais". Tai prieštarauja sraigtinio mechanizmo konstrukciniam sprendimui, nes rankenų distaliniai galai prisukami veržle, o ne varžtu (tik varžto galvutės padaromos- neatsukamais buitiniais įrankiais). Tuo tarpu dujinė spyruoklė yra maksimaliai paslėpta ir yra neprieinamoje vietoje. Siūlome: išbraukti sraigtinį mechanizmą ir palikti hidraulinį. | Atsižvelgta. Techninės specifikacijos reikalavimas išdėstomas taip: "Galvos – nugaros pakėlimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba."
| Galvos – nugaros maksimalus pakėlimo kampas ≥60º | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio platformos aukštis keičiamas hidrauliniu būdu arba sraigtiniu pakėlimo mechanizmu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Tiekėjas Nr. 2. PASTABA: Kadangi pacientai bus su pshichine negalia, jų saugumo sumetimais sraigtinis mechanizmas yra problematiškas, nes rankena yra atsikišusi konstrukcinė dalis, kurią be didesnių pastangų pshichikos negalią turintys pacientai- nulaužia ar su šakute atsuka, jau turime patirtį X ligoninėje. Be to maksimaliai iškėlus lovą- ant rankenos minėti pacientai gali pasikarti. Taip pat tai prieštarauja žemiau esančiam punktui "Varžtų galvutės negali būti atsukumos buitiniais įrankiais". Tai prieštarauja sraigtinio mechanizmo konstrukciniam sprendimui, nes rankenų distaliniai galai prisukami vežle, o ne varžtu (tik varžto galvutės padaromos- neatsukamais buitiniais įrankiais). Tuo tarpu dujinė spyruoklė yra maksimaliai paslėpta ir yra neprieinamoje vietoje. Siūlome: išbraukti sraigtinį mechanizmą ir palikti hidraulinį. | Atsižvelgta. Techninės specifikacijos reikalavimas išdėstomas taip: "Čiužinio platformos aukštis keičiamas hidrauliniu būdu pakėlimo mechanizmu."
| Čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio platformos sekcijos atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio platformos juostos/profiliai privirintos prie čiužinio platformos rėmo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Lova su keturiomis kojomis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Lovos kojų apačia privalo turėti specialų tvirtinimą prie grindų, užtikrinantį stabilumą lovai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Šoniniai apsauginiai rėmai metaliniai (ar lygiaverčiai), nuimamos konstrukcijos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Šoninis apsauginis rėmas sudarytas iš vienos dalies | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Šoniniai apsauginiai vienodos konstrukcijos, juos galima uždėti iš abiejų lovos pusių | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Apsauginis šoninis rėmas užima 100% lovos ilgio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Apsauginiai šoniniai rėmai tvirtinami prie lovos galų su praplatejančiais kabliukais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Vienam apsauginiam šoniniam rėmui ≥ 4 kabliukai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Vienas apsauginis šoninis rėmas ≤ 4 lovoms | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Lovos galai pagaminti iš užapvalinto metalo vamzdžio su HPL arba lygiavertės plokštės intarpu | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | Tiekėjas Nr. 2. PASTABA: nėra aišku ar HPL užima visą lovūgalio erdvę ir ar nėra ertmių pagal metalinio vamzdžio perimetrą. Antivandalinės lovos gaminamos be tarpo tarp vamzdžio ir užpildo, nepaliekant galimybės ką nors prisirišti prie metalinio vamzdžio (profilaktikai nuo sadistinių ar suicidinių paskatų). Siūlome: Lovos galai pagaminti iš užapvalinto metalo vamzdžio su HPL arba lygiavertės plokštės intarpu. Intarpas vientisas be ertmių. | Atsižvelgta. Techninės specifikacijos reikalavimas išdėstomas taip: "Lovos galai pagaminti iš užapvalinto metalo vamzdžio su HPL arba lygiavertės plokštės intarpu. Intarpas - vientisas, be ertmių."
| Lovos galų intarpo plokštės storis ≥10 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Lovos galai nenuimamos konstrukcijos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Lovūgaliai tvirtai pritvirtinti prie lovos rėmo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Turi būti galimybė užsakant pasirinkti lovūgalio plokštės spalvą, kuri turės sutapti su spintelės spalva (nurodykite siūlomas spalvas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Kiekvienoje lovos pusėje turi būti po ≥4 vietas paciento fiksavimo diržams tvirtinti | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Tvirtinimo diržų vietos privirintos prie lovos rėmo | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Lovos išoriniai matmenys: ilgis ne didesnis kaip 220 cm, plotis ne didesnis kaip 99 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė ≥ 260 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Lovos svoris (be priedų) ≥120 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Visi tvirtinimo varžtai turi būti maksimaliai sunkiai atsukami | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Varžtų galvutės negali būti atsukumos buitiniais įrankiais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinys poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, abi čiužinio pusės tinka pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužininys tinkamas naudoti iš abiejų pusių | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Visi čiužinio kraštai sustiprinti | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavertė medžiaga) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalo audinys pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalo paviršius dezinfekuojamas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalas ižsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose 70 ºC temperatūros (pageidautina ir aukštesnės) vandenyje ir džiovinti džiovyklėse | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio užvalkalas atsparus dezinfekcijai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | Tiekėjas Nr. 2. PASTABA: parametras kartojasi | Atsižvelgta. Techninės specifikacijos reikalavimas panaikinamas.
| Čiužinio užvalkalas atsparus ugniai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio apkrova ≥110 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Čiužinio viršus iškarpytas, kad padidintų oro cirkuliaciją tarp čiužinio ir užvalkalo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Lova turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Lovos žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 36 mėnesiai* | Nurodyti tikslų terminą
| Lovos pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas)* | Taip/Turi
| Pristatymo metu pateikiami dokumentai: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba* | Taip/Turi
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą**
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai
Psichinių ligonių spintelė prie lovos
2 | Specialios paskirties ligonių spintelė prie lovos | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis*)
| Spintelė skirta naudoti psichiatrijos skyriuje prie ligonio lovos, laikyti daiktus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės rėmas plieninės (ar lygiavertės) konstrukcijos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės rėmas su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės rėmo polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės išmatavimai: Gylis 58 ± 1cm Plotis 48 ± 1cm Aukštis 60 ±1cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelė su dviem stalčiais (viršutinis ir apatinis) ir atviru tarpu - tarp apatinio stalčiaus ir grindų, tarpo dydis ne mažiau 9 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės viršutinis stalčius pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Turi būti galimybė užsakant pasirinkti viršutinio stalčiaus spalvą, kuri turės sutapti su lovos lovūgalių spalva (nurodykite siūlomas spalvas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės viršutinio stalčiaus viduje plastikinis arba lygiavertės medžiagos įdėklas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės viršutinis stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės viršutinis stalčius su guoliniais bėgeliais arba lygiaverte sistema, užtikrinančia sklandų stalčiaus atidarymą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Išpjova viršutinio stalčiaus atidarymui (negalima siūlyti rankenų ar kitų išsikišusių elementų) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės viršutinio stalčiaus aukštis 11 ± 1 cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės apatinis stalčius pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Turi būti galimybė užsakant pasirinkti apatinio stalčiaus spalvą, kuri turės sutapti su lovos lovūgalių spalva (nurodykite siūlomas spalvas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės apatinis stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės apatinis stalčius su guoliniais bėgeliais arba lygiaverte sistema, užtikrinančia sklandų stalčiaus atidarymą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Išpjova apatinio stalčiaus atidarymui (negalima siūlyti rankenų ar kitų išsikišusių elementų) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės apatinio stalčiaus aukštis 28 ± 1cm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės stalviršis pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Turi būti galimybė užsakant pasirinkti stalviršio spalvą, kuri turės sutapti su lovos lovūgalių spalva (nurodykite siūlomas spalvas) Kokios spalvos spinteles galite pasiūlyti? | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės stalviršis be aštrių kampų | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės stalviršio plokštės storis ≥ 6 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės kojelės iš apvalaus vamzdžio ≥60 mm diametro | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Spintelės kojelės per visą spintelės aukštį iki stalviršio | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės briaunos neturi stačių kampų | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| Spintelės kojelių apačioje turi būti numatytos vietos spintelės pritvirtinimui prie grindų (metalinis ankeris arba lygiavertis sprendimas) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažesnis nei 24 mėnesiai* | Nurodyti tikslų terminą
| Spintelės žymėjimas CE ženklu | Taip/Turi
| Spintelės pristatymo į perkačiąją organizaciją, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo atitinkamas patvirtinimas)* | Taip/Turi
| Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba* | Taip/Turi
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą**
| 1. Pateikti siūlomos prekės galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. | Įkeliami dokumentai
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
** Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai