TSD-256, VPP-3684

Laboratorinio šaldytuvo ir šaldiklių techninė specifikacija

1  pirkimo dalis. Šaldytuvas - kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Laboratorinis šaldytuvas |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynomis; ### 3. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga; |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | Naudingas kameros tūris 100-160 litrų. |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau kaip 75 cm; Gylis: ne daugiau kaip 70 cm; Aukštis: 80 – 100 cm (įskaitant ratukus / kojeles, jei tokie (-ios) būtų); |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3°C iki +8°C |  |
| 6. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais. |  |
| 7. | Valdymas | 1. Elektroninis/mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; |  |
| 8. | Ekranas | 1. Skaitmeninis ekranas temperatūros rodiklių atvaizdavimui; 2. Šaldytuvo išorėje; |  |
| 9. | Durys | 1. Vientisos (be stiklo); 2. Keičiamos atidarymo krypties; |  |
| 10. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles |  |
| 11. | Užraktas | Duryse integruotas apsauginis durų užraktas |  |
| 12. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |  |
| 13. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas |  |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |

## 2 pirkimo dalis. Laboratorinis šaldiklis – kiekis 2 vnt.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaldiklio konstrukcija | 1. Vertikalus; 2. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga; 3. Šaldymo kameros sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 2. | Kameros talpa | Naudingas kameros tūris ne mažiau 300 litrų. |  |
| 3. | Vidinės lentynos | 1. Kameroje ne mažiau kaip 5 reguliuojamo aukščio lentynos; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 80 cm; Gylis: ≤ 100 cm; Aukštis: ≤ 220 cm (įskaitant ratukus / kojeles, jei tokie (-ios) būtų); |  |
| 5. | Durys | 1. Su užraktu (duryse integruotas apsauginis durų užraktas); 2. Vientisos (be stiklo); |  |
| 6. | Darbinė temperatūra | Reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo -15 ºC iki -20 ºC |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais. |  |
| 8. | Atitirpimo būdas | Automatinis |  |
| 9. | Valdymas | 1. Mikroprocesorinis arba elektroninis; 2. Šaldiklio išorėje; |  |
| 10. | Ekranas | 1. Skaitmeninis ekranas temperatūros rodmenų ir aliarmo pranešimų atvaizdavimui; 2. Šaldiklio išorėje; |  |
| 11. | Akustiniai ir vizualiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai; |  |
| 12. | Šaldiklio apšvietimas | LED tipo (arba lygiavertis) |  |
| 13. | Maitinimas | Iš 230 V/50 Hz elektros tinklo |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |