LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIUMI PANAUDAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Prekės įsigyjamos Karo medicinos tarnybos laboratorijos, veiklai užtikrinti.

- Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Siūlomas analizatorius panaudai turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje.

- Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

- Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteikto analizatoriaus nemokamą techninę priežiūrą, remontą, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatoriaus techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomo analizatoriaus panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijos darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

1 lentelė

|  | Informacija apie atliekamus biocheminius tyrimus |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 48 mėn. |
| 1 | Alaninaminotransferazės nustatymui | 27200 |
| 2 | Aspartataminotransferazės nustatymui | 27200 |
| 3 | Šarminės fosfatazės nustatymui | 7900 |
| 4 | α-Amilazės nustatymui | 5400 |
| 5 | Bendro bilirubino nustatymui | 7500 |
| 6 | Tiesioginio bilirubino nustatymui | 7500 |
| 7 | Šlapalo nustatymui | 16200 |
| 8 | Kreatinino nustatymui | 15300 |
| 9 | Šlapimo rūgšties nustatymui | 12900 |
| 10 | Bendro baltymų kiekio nustatymui | 2700 |
| 11 | Gliukozės nustatymui | 31000 |
| 12 | Bendro cholesterolio nustatymui | 32800 |
| 13 | Didelio tankio cholesterolio nustatymui | 15900 |
| 14 | Mažo tankio cholesterolio nustatymui | 15900 |
| 15 | Trigliceridų nustatymui | 16200 |
| 16 | Glikozilinto hemoglobino nustatymui | 4200 |
| 17 | Magnio nustatymui | 15200 |
| 18 | Kokybės kontrolės nustatymui | Įskaičiuota į bendrą tyrimų skaičių. * |
| 19 | Kalibracijos tyrimai | Į bendrą tyrimų skaičių neįskaičiuota. ** |
|  | Viso tyrimų | 261000 |

* Kokybės kontrolės tyrimai kiekvienai analitei turi būti atliekami kiekvieną darbo dieną t.y. 5 kartus per savaitę t.y. 1004 kartus per 48 mėnesių laikotarpį (skaičiuojame, jog per metus dirbsime 251 d.x4 metai = 1004 dienos). Kokybės kontrolės tyrimai turi būti ne mažiau, kaip dviejų lygių ir kiekvieną darbo dieną atliekami abu kokybės kontrolės lygiai.

** Kalibracijos tyrimai turi būti atliekami pagal nurodytą gamintojo rekomendaciją.

- Siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje.

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai.

- Pateikti reikalingą siūlomų reagentų rinkinių kiekį, kurio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 48 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų rinkinių bendrą galiojimo trukmę atidarius pakuotę.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus komplektacija | Pilnai automatinis biochemininis analizatorius, kompiuteris, monitorius (sensorinis arba valdomas klaviatūros pagalba), nepertraukiamos srovės šaltinis, spausdintuvas (popieriaus formatas A4), vandens dejonizavimo įranga (II vandens kokybės lygiui pasiekti) (jei reikalinga tyrimui atlikti). Analizatorius turi turėti išorinį apsauginį gaubtą, sandariai dengiantį visas mechaniškai judančias dalis, bei gaubtus reagentų ir mėginių būgnams. Siūlomas analizatorius ir aukščiau išvardytos komplektuojančios dalys, išskyrus vandens dejonizavimo įrangą, turi tilpti patalpoje, kurioje nėra daug vietos. (Patalpų planas su preliminaria analizatoriui skirta erdve nurodytas Techninių specifikacijų 1 –ajame priede). |
| 2. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Vidinis arba išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas. |
| 3. | Mėginių/reagentų diskas | Talpinantys ne mažiau kaip 40 mėginių pozicijų ir ne mažiau 32 reagentų pozicijų |
| 4. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 180 per valandą (be ISE elektrolitų tyrimų) |
| 5. | Mėginių/reagentų adatos funkcijos | 1. Skysčio lygio nustatymas. 2. Apsauga nuo susidūrimų. 3. Fibrino aptikimas, pageidautina. |
| 7. | STAT mėginiai | Turi būti galimybė atlikti STAT mėginius. |
| 8. | Automatinis reagento monitoringas | Būtina. |
| 9. | Reakcijų diskas | Reakcijos matavimai vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse. |
| 10. | Reagentų/mėginių disko temperatūra | Šaldomas diskas su pastoviu temperatūros palaikymu |
| 11. | Reakcijų disko temperatūra | Turi būti palaikoma pastovi 37°C ±0.3°C temperatūra |
| 12. | Ėminio/mėginio paėmimo būdas | Iš vakuuminio plazmai arba serumui surinkti mėgintuvėlio, į diską turi tilpti 13x75 mm vakuuminiai mėgintuvėliai |
| 13. | Reagentų rinkiniai | Paruošti naudoti. |
| 14. | Plovimo sistema | Būtina automatinė kiuvečių valymo sistema, plaunanti reakcijos kiuvetes su plovimo tirpalu ir vandeniu. |
| 15. | Tiriamojo mišinio maišymo sistema | Automatizuota. (Išskyrus glikozilinto hemoglobino tyrimus). |
| 16. | Kokybės kontrolė | Būtina kokybės kontrolė pagal Westgard taisykles ar Levey-Jenings kreives. |
| 17. | Atitikimas 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimų | Būtina. |
| 18. | Instrukcijos | Originali analizatoriaus gamintojo vartotojo instrukcija turi būti pateikiama anglų ir jos vertimas lietuvių kalbomis. |

- Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų rinkinių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones.

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE ir IVD.

- Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos dokumentų lapai anglų ir lietuvių kalba.

- Reagentų, kontrolių ir kalibratorių naudojimo instrukcijose turi būti nurodytas jų galiojimo laikas po pakuotės atidarymo.

- Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus tvarkyklės pateikimas, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, konsultacijų, susijusių su prekių naudojimu teikimas.

- Pateikti reikalingą siūlomų reagentų rinkinių kiekį, kurio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 48 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų rinkinių bendrą galiojimo trukmę atidarius pakuotę.

- Reagentų rinkinius tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

- Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų rinkinių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas priemones.

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE ir IVD.

- Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos dokumentų lapai anglų ir lietuvių kalba.

- Perkančiosios organizacijos laboratorijoje tyrimai neatliekami periodiškai kiekvieną dieną, atliekami tik esant poreikiui.

- ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Siūlomi analizatoriai panaudai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2017/746 in vitro medicinos prietaisų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Reagentai ir papildomos priemonės pristatomos į sandėlį, kai jų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 60 proc. viso reagento ar papildomos priemonės galiojimo laiko arba ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai iki galiojimo termino pabaigos.

- Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.