Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GINEKOLOGINIO LAPAROTOMINIO INSTRUMENTŲ RINKINIO

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (neįskaitant PVM), visos išlaidos, susijusius su Prekių pristatymu, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidos.

4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninėse specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

8. Mūsų siūloma kaina yra:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina be PVM Eur | Kaina su PVM Eur | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 4x5 | 8 4x6 |
| 1 | Skalpelio kotelis, No. 3 | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Skalpelio kotelis, No. 4 | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (190 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Disekuojančios žirklės, Mayo tipo (165 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum tipo (180 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Disekuojančios žirklės, Baby- Metzenbaum tipo (145 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum tipo (260 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Disekuojančios žirklės, Lexer tipo (165 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Disekuojančios žirklės, Wertheim tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Disekuojančios žirklės, Histerektominės (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Anatominis pincetas, 3,4 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Anatominis pincetas, 3,9 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Spaustukas tvarsčiams, tiesus | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Spaustukas tvarsčiams, lenktas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Organų spaustukas, Czerny tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Organų spaustukas, Schroder tipo | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Apklotų spaustukai, Backhaus tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Instrumentų laikikliai, Mayo tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Spaustukas, Overholt-Geissendoerfer tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm) | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm) | Vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 29 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm ±2 mm) | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm ±2 mm) | Vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Oshsner tipo (200 mm ±2 mm) | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm ±2 mm) | Vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 34 | Spaustukai pilvaplėvei, Mikulicz tipo | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm ±2 mm) | Vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Konteineris chirurginėms adatoms | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Adatkotis (150 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Adatkočiai (185 mm ±2 mm) | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Adatkotis (205 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Retraktoriai, US-Army tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Retraktorius, Kocher tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x50 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Retraktorius, Tubinger modelio | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (115 x 23 mm) ±1 mm | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Gimdos zondas, Sims tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Kiaušidžių spaustukai | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (7,5 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (8,5 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Gimdos kiuretė, Sims tipo (12 mm ±0,3 mm) | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Salpingografo komplektas, Schulze tipo | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Metalinis indas, 160 ml.±5 ml | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 86 | Metalinis indas, 1000 ml.±5 ml | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Perforuotas krepšelis | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Sterilizacijos konteineris su dangčiu | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas pasiūlymo priedas |  |
| 2. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.8 p.) |  |
| 4. | Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.9 p.) |  |
| 5. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 6. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 8. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma) |  |
| 9. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 10. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

13. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams priemonės gamintojas, modelis, kodas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Skalpelio kotelis, No. 3 | Skalpelio kotelis Nо.3, tinkantis 10-15, 40 ir 42 dydžio ašmenims, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 2 | Skalpelio kotelis, No. 4 | Skalpelio kotelis Nо.4, tinkantis 18-36 dydžio ašmenims. Instrumento ilgis 135mm ±2mm. |  |
| 3 | Disekuojančios žirklės, Mayo (190 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 190 mm ±2mm. |  |
| 4 | Disekuojančios žirklės, Mayo (200 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm. |  |
| 5 | Disekuojančios žirklės, Mayo (165 mm ±2 mm) | Žirklės Mayo tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 165 mm ±2mm. |  |
| 6 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (200 mm ±2 mm) | Žirklės Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 200 mm ±2mm. |  |
| 7 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (180 mm ±2 mm) | Žirklės Metzenbaum tipo, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, instrumento ilgis 180 mm ±2mm. |  |
| 8 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum (180 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, darbinės dalys su volframo karbidu, dengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, antirefleksinės juodos spalvos, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 180 mm ±2mm. |  |
| 9 | Disekuojančios žirklės, Baby- Metzenbaum (145 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145 mm ±2mm. |  |
| 10 | Disekuojančios žirklės, Nelson- Metzenbaum (260 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Nelson-Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su volframo karbidu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 260 mm ±2mm. |  |
| 11 | Disekuojančios žirklės, Metzenbaum (230 mm ±2 mm) | Žirklės disekuojančios Metzenbaum tipo preparavimui, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinė dalis su volframo karbido indėklu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm ±2mm. |  |
| 12 | Disekuojančios žirklės, Lexer (165 mm ±2 mm) | Žirklės Lexer tipo, lenktos, susiaurintos darbinės dalys su volframo karbidu, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165mm ±2mm. |  |
| 13 | Disekuojančios žirklės, Wertheim (230 mm ±2 mm) | Žirklės Wertheim tipo gilioms operacijoms, lenktos, preparacinės, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm ±2mm. |  |
| 14 | Disekuojančios žirklės, Histerektominės (250 mm ±2 mm) | Histerektominės žirklės, lenktos, profilis S formos, darbinės dalys su volframo karbidu, žiedai spalviškai pažymėti, identišku lenkimo kampu suderinamos su parametriumo spaustuku, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 15 | Anatominis pincetas, 3,4 mm±0,1mm pločio | Anatominis pincetas, plotis 3,4mm ±0,1mm, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 16 | Anatominis pincetas, 3,9 mm±0,1mm pločio | Anatominis pincetas, plotis 3,9mm ±0,1mm, instrumento ilgis 180mm ±2mm. |  |
| 17 | Chirurginis pincetas, 2,7 mm±0,1mm pločio | Chirurginis pincetas, plotis 2,7mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 18 | Chirurginis pincetas, 3 mm±0,1mm pločio | Chirurginis pincetas, plotis 3mm ±0,1mm, dantukai 1x2, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 19 | Spaustukas tvarsčiams, tiesus | Spaustukas Maier tipo, tiesus, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm. |  |
| 20 | Spaustukas tvarsčiams, lenktas | Spaustukas Maier tipo, lenktas, darbinė dalis su praplatėjimu, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260mm ±2mm. |  |
| 21 | Organų spaustukas, Czerny tipo | Organų ir audinių spaustukas Czerny tipo, tiesus, darbinės dalys kabliuko formos 4x4, darbinis plotis 12mm ±0,5mm, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 22 | Organų spaustukas, Schroder tipo | Organų ir audinių spaustukas Schroder tipo, tiesus, darbinės dalys vienanagio kabliuko formos, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 23 | Apklotų spaustukai | Spaustukas Backhaus tipo, lenktas, aštrus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 135mm ±2mm. |  |
| 24 | Instrumentų laikikliai | Užrakinami smeigtukai Mayo tipo, spyruokliuojantys, skirti instrumentų su žiedinėmis rankenėlėmis sukabinimui, instrumento ilgis 140mm ±2mm. |  |
| 25 | Spaustukas | Disekuojantis ir ligatūrinis spaustukas Overholt-Geissendoerfer tipo, lenkta darbinė dalis, 3 dydžio, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 225mm ±2mm. |  |
| 26 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (160 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160mm ±2mm. |  |
| 27 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (225 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 225mm ±2mm. |  |
| 28 | Hemostatiniai spaustukai, Pen tipo (130 mm) | Spaustukas Pen tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm ±2mm. |  |
| 29 | Hemostatiniai spaustukai, Rochester-Pen tipo (185 mm ±2 mm) | Spaustukas Rochester-Pen tipo, tiesus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 30 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (130 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130mm ±2mm. |  |
| 31 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher tipo (150 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 150mm ±2mm. |  |
| 32 | Hemostatiniai spaustukai, Kocher-Oshsner tipo (200 mm ±2 mm) | Spaustukas Kocher-Ochsner tipo, tiesus, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 200mm ±2mm. |  |
| 33 | Hemostatiniai spaustukai, Halsted-Mosquito tipo (125 mm ±2 mm) | Hemostatinis spaustukas Halsted-Mosquito tipo, lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 34 | Spaustukai pilvaplėvei | Pilvaplėvės spaustukas Mikulicz tipo, lenktas, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 35 | Hemostatiniai spaustukai, Wertheim tipo (235 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, dantukai 1x2, instrumento ilgis 235mm ±2mm. |  |
| 36 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (250 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, tiesūs, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 37 | Vaginaliniai spaustukai, Wertheim tipo (245 mm ±2 mm) | Histerektominiai spaustukai Wertheim tipo, lenkti, susiaurintos formos rankenos, darbinės dalys su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 245mm ±2mm. |  |
| 38 | Konteineris chirurginėms adatoms | Metalinis konteineris su dangčiu, dangtis fiksuojamas, pertvaromis suskirstytas į ne mažiau kaip 7 dalis, konteinerio dugnas ir dangtis porėti, išmatavimai: (ilgis x plotis x aukštis) 150mm (±2mm) x 90mm(±5mm) x 15mm (±2mm). |  |
| 39 | Adatkotis (150 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 150mm ±2mm. |  |
| 40 | Adatkočiai (185 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos su išilgine išpjova, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 185mm ±2mm. |  |
| 41 | Adatkotis (205 mm ±2 mm) | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, instrumento ilgis 205mm ±2mm. |  |
| 42 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (230 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230mm ±2mm. |  |
| 43 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (250 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 250mm ±2mm. |  |
| 44 | Adatkotis ilgas, De Bakey tipo (305 mm ±2 mm) | Adatkotis De Bakey tipo, darbinės dalys su volframo karbidu, darbinės dalies kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, su nuopjovom abiejose briaunų pusėse prieš šarnyrinį sujungimą, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 305mm ±2mm. |  |
| 45 | Adatkotis trumpas, Webster tipo (125 mm ±2 mm) | Adatkotis Webster tipo, darbinė dalis su karbido indėklu, darbinės dalies dantukai 0,4 mm dydžio, tinkamas 4/0, 5/0, 6/0 dydžio adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 125mm ±2mm. |  |
| 46 | Retraktoriai, US-Army tipo | Retraktorius US-Army tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablio viena mentelė (gylis x plotis): (22mm x15mm) ±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (39mm x15mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablio viena mentelė (gylis x plotis): (26mm x15mm)±0,5mm dydžio, antra mentelė (gylis x plotis): (43mm x 15mm) ±0,5mm dydžio, abiejų kablių ilgis 220mm±2mm. |  |
| 47 | Retraktoriai, Richardson-Eastman tipo | Retraktorius Richardson-Eastman tipo, porinis instrumentas, mažesnio kablio vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (22mm x 21mm) ±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (29mm x 30mm)±0,5mm dydžio; didesnio kablio vienos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (38mm x 37mm)±0,5mm dydžio, antros mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (64mm x 43mm)±0,5mm dydžio, mažesnio kablio ilgis 250mm±2mm, didesnio kablio ilgis 270±2mm. |  |
| 48 | Retraktorius, Kocher tipo | Retraktorius Kocher tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (80mm x 60mm) ±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 49 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (46 mm x 75 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (46mm x 75mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm. |  |
| 50 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (121 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (121mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 51 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (147 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (147mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 52 | Abdominalinis retraktorius, Mikulicz tipo (180 mm x50 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Mikulicz tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (180mm x 50mm)±1mm, instrumento ilgis 260mm±2mm. |  |
| 53 | Abdominalinis retraktorius, Fritsch tipo (41 mm x 60 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Fritsch tipo, rankena su žiedu pirštui, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (41mm x 60mm)±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm. |  |
| 54 | Abdominalinis retraktorius, Reverdin tipo (285 mm ±2 mm) | Žarnų retraktorius Reverdin tipo, užapvalintais galais, didesnės mentelės plotis 63mm±1mm, mažesnės mentelės plotis 45mm±1mm, instrumento ilgis 285mm±2mm. |  |
| 55 | Retraktorius, Tubinger modelio | Retraktorius Tubinger modelio, lenktas užapvalintu stačiu kampu, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (95mm x 20mm) ±1mm, instrumento ilgis 265mm±2mm, |  |
| 56 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (160 mm x 45 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (160mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 57 | Abdominalinis retraktorius, Doyen tipo (120 mm x 35 mm)±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 35mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 58 | Retraktorius, Doyen tipo (120 x 45 mm) ±1 mm | Abdominalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 240mm±2mm, |  |
| 59 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (70 x 27 mm) ±0,5 mm | Vaginalinis retraktorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (70mm x 27mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 180mm±2mm, |  |
| 60 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (90 x 36 mm) ±0,5 mm | Vaginalinis retraktorius - apatinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (90mm x 36mm) ±0,5mm, instrumento ilgis 185mm±2mm, |  |
| 61 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (115 x 23 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (115mm x 23mm) ±1mm, instrumento ilgis 215mm±2mm, |  |
| 62 | Vaginalinis retraktorius, Kristeller tipo (120 x 30 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius - viršutinė mentelė Kristeller tipo, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (120mm x 30mm) ±1mm, instrumento ilgis 225mm±2mm, |  |
| 63 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (112 x 45 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (112mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm, |  |
| 64 | Vaginalinis retraktorius, Doyen tipo (60 x 45 mm) ±1 mm | Vaginalinis retraktorius Doyen tipo, rankena su atrama plaštakai, mentelės dydis (gylis x plotis): (60mm x 45mm) ±1mm, instrumento ilgis 235mm±2mm, |  |
| 65 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 66 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 3,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 3,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 67 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 68 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 4,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 4,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 69 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 70 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 5,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 5,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 71 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 72 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 6,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 6,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 73 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 74 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 7,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 7,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 75 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 76 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 8,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 8,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 77 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,0 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,0 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 78 | Dilatatorius Hegar tipo, Ø 9,5 mm | Gimdos dilatatorius Hegar tipo, kūgio formos antgalis, Ø 9,5 mm, instrumento ilgis 185mm±2mm |  |
| 79 | Gimdos zondas | Gimdos zondas Sims tipo, lenktas, sugraduotas, nelankstus, antgalio Ø 4mm±0,2mm, rankena užapvalinta, instrumento ilgis 330mm ±2mm |  |
| 80 | Kiaušidžių spaustukai | Kiaušidžių ir polipų spaustukas, tiesus, atraumatinis, su užraktu, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, darbinė dalis lašo kontūro formos, darbinės dalies plotis 21mm±0,3mm, instrumento ilgis 250mm±2mm. |  |
| 81 | Gimdos kiuretė (7,5 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 7,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm. |  |
| 82 | Gimdos kiuretė (8,5 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 8,5mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm. |  |
| 83 | Gimdos kiuretė (12 mm ±0,3 mm) | Gimdos kiuretė Sims tipo, lanksti - aštri, darbinė dalis lašo kontūro formos, lenkta, darbinės dalies plotis 12mm±0,3mm, instrumento ilgis 255mm±2mm, |  |
| 84 | Salpingografas | Sapingografo komplektas utero-salpingografijai Schulze tipo, sudėtyje yra gimdos kaniulė su kraneliu, kūgio formos darbiniai antgaliai ne mažiau penkių skirtingų dydžių. |  |
| 85 | Metalinis indas, 160 ml.±5 ml | Medicininis indas, nerūdijančio plieno. Išmatavimai (Ø viršus x Øapačia x aukštis): (83mm x 54mm x 40mm) ±2mm. Talpa 160ml±5ml |  |
| 86 | Metalinis indas, 1000 ml.±5 ml | Medicininis indas, nerūdijančio plieno, su rankenėle. Talpa 1000ml±5ml |  |
| 87 | Perforuotas krepšelis | Nerūdijančio plieno, be vielinių elementų, krepšelis skirtas instrumentams sudėti, šoninių sienelių perforacija 2mm±0,2mm, dugno 4mm±0,2mm, rankenėlės atsilenkia iš vidaus. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540mm x 255mm x 105mm) ±3mm. |  |
| 88 | Sterilizacijos konteineris su dangčiu | Sterilizacijos konteineris, pagamintas iš temperatūrai atsparaus aliuminio su dviem ne mažiau 5000 ciklų filtrais, konteinerio rankenos atsilenkia, su silikonine tarpine dangtyje. Konteinerio dangtis ir dugnas specialios formos, kad galima būtų dėti vieną ant kito. Skirti frakcionuoto vakuumo garų sterilizacijai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590mm x 280mm x 265mm) ±3mm. |  |

| Bendrieji reikalavimai instrumentams |  |  |
| --- | --- | --- |
| 89 | Siūlomi instrumentai pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |
| 90 | Instrumentai skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| 91 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas UDI (unikaliu indentifikaciniu kodu) ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |
| 92 | Siūlomiems instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |  |
| *Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti, pažymint tikslią vietą, gamintojo paruoštais siūlomų instrumentų bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams. PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba. |  |  |