TSD-326, VPP-1510

Radioaktyvių dujų suspaudimo stoties techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Įranga turi būti skirta surinkti potencialiai radioaktyvų orą „karštųjų“ kamerų (angl. hot cell) viduje radiofarmacinės gamybos metu arba sutrikus sintezės modulio veiklai. |  |
| 2. | Suderinamumas | Radioaktyvių dujų suspaudimo stotis turi būti suderinama su gamintojo „COMECER“ „karštosiomis“ kameromis „BBS1“, „BBS2“. |  |
| 3. | Prijungiamų kamerų skaičius | - Prie sistemos galima prijungti ≥ 3 „BBS1“ ir ≥ 2 „BBS2“ kameras. - Vienu metu orą galima surinkti iš ne mažiau kaip 3 „karštųjų“ kamerų. |  |
| 4. | Talpyklos | - Oro akumuliacinė talpykla ≥ 200 l. - Saugojimo talpykla ≥ 200 l. - Vakuumo talpykla ≥ 50 l. - Talpyklos turi būti pakankamo tūrio, kad galėtų surinkti orą iš dviejų sintezės ciklų. |  |
| 5. | Kompresorius | - Tipas – membraninis. - Paskirtis – oro suspaudimui ir neigiamam slėgiui sukurti dirbant įsiurbimo režimu. |  |
| 6. | Automatinė ventiliacijos uždarymo sistema | - Paskirtis – oro išėjime viršijus slenkstinį radioaktyvaus užterštumo lygį įjungti izoliavimo režimą. - Radioaktyvaus užterštumo matavimas atliekamas kiekvienos „karštosios“ kameros oro išėjime Geigerio-Miulerio skaitikliu, kurio veikimas yra izoliuotas nuo išorinio jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio radioaktyvių medžiagų perdavimo metu. - Vožtuvai oro įėjimui, išėjimui bei patekimui link suspaudimo stoties valdyti kiekvienai „karštajai“ kamerai. - Matuokliai slėgiui oro ištraukimo grandinėje matuoti. - Veikimo tipas – pilnai automatinis su galimybe valdyti sistemą rankiniu būdu. - Galimybė kiekvienos „karštosios“ kameros ventiliaciją perjungti į darbinį režimą iš karštosios laboratorijos patalpų instaliuojant fizinį mygtuką arba modifikuojant esamą kamerų valdymo programinę įrangą. |  |
| 7. | Saugomų radioaktyvių dujų monitoravimo sistema | - Paskirtis – sulaikyto radioaktyvaus oro išleidimas į aplinką kai radioaktyvaus užterštumo lygis neviršija numatytos vertės. - Oro mėginio matavimas atliekamas ekranuotame konteineryje (≥ 20 mm Pb). - Matavimo metodas – Geigerio – Miulerio skaitiklis, turintis filtrus energijos kompensavimui. - Matavimo diapazonas – ne siauresnėse kaip 0,1 μSv/h – 1 Sv/h ribose. |  |
| 8. | Valdymas | - Mikroprocesorinis sistemos valdymas. - Grafinis valdymo ekranas. - Valdymo kompiuteris su programine įranga. |  |
| 9. | Radioaktyvaus užterštumo indikacijos vienetai | Gy/h, Sv/h, CPS, CPM. |  |
| 10. | Aliarmai | - Šviesinė indikacija. - Garsinė indikacija. |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Įrangos testavimas / priėmimo bandymai | Būtina (įrangos tiekėjas ar gamintojo atstovas po įrangos sumontavimo ir suderinimo įsipareigoja atlikti arba organizuoti priėmimo testus (angl. site acceptance tests), remiantis gamintojo rekomendacijomis). |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Priemonės periodiniams testams atlikti | Būtina |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |