TSD-399, VPP-1678

Centrifugos mėgintuvėliams techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrifugos tipas | Stalinė |  |
| 2. | Matmenys | Ne didesni negu (plotis × gylys × aukštis): 410 × 580 × 360 mm Pastaba: centrifuga bus statoma ant spintelės, kurios stalviršio gylis yra 600 mm. |  |
| 3. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF), pasiekiama su prie centrifugos komplektuojamu rotoriumi | ≥ 3 200×g |  |
| 4. | Veikimo laiko nustatymo ribos | Veikimo laikas nustatomas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 99 min |  |
| 5. | Automatinė disbalanso kontrolė | Integruota automatinė disbalanso kontrolė – esant rotoriaus disbalansui, automatiškai įjungiamas stabdymas, o centrifugos ekrane atsiranda atitinkamas informacinis pranešimas |  |
| 6. | Greičio ir įsibėgėjimo-lėtėjimo reguliavimas | Ne mažiau kaip po 9 įsibėgėjimo/lėtėjimo lygius |  |
| 7. | Centrifugos dangtis | Yra automatinis centrifugos dangčio užraktas blokuojantis dangčio atidarymą centrifugos veikimo metu |  |
| 8. | Garsinis signalas | Garsinis signalas centrifugavimo ciklo pabaigoje |  |
| 9. | Ekranas | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertis); - Ekrane rodomi parametrai: - laikas (min); - centrifugavimo (išcentrinė) jėga (×g) ir greitis (aps./min); - pasirinkta programa / ciklas. |  |
| 10. | Centrifugavimo programų atmintis | - Centrifugavimo programų nustatymų pakeitimai išsaugomi centrifugos atmintyje; - Ne mažiau kaip 6 programos. |  |
| 11. | Vidinė kamera | Iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 12. | Variklis | Nereikalaujantis priežiūros (be šepetėlių) |  |
| 13. | Centrifugos svoris (be rotoriaus ir kitų keičiamų priedų) | Ne didesnis negu 55 kg |  |
| 14. | Maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Centrifugos priedų komplektacija: |  |  |
| 15.1. | Rotorius | - Krepšelinis paslankaus kampo (atsilenkiantis) rotorius; - Rotoriaus didžiausia talpa ne mažiau kaip 4×100 ml; - Yra automatinė rotoriaus atpažinimo sistema. |  |
| 15.2. | Krepšeliai | - ≥ 4 krepšeliai; - Krepšeliai be dangtelių arba su biosaugiais, viena ranka (be papildomų įrankių) užsifiksuojančiais dangteliais. |  |
| 15.3. | Adapteriai (įdėklai mėgintuvėliams, dedami į krepšelius) | ≥ 4 adapterių komplektas. Kiekvienas adapteris ≥ 5 vietų, skirtas kraujo mėgintuvėliams (su kamšteliu), kurių: - tūriai apima intervalą 1,6–7 ml ± 0,2 ml; - skersmuo 13 mm ± 0,5 mm; - ilgis 75 mm ± 10 mm ir 100 mm ± 10 mm. Pastaba: adapteris pritaikytas ≥ 2 dydžių mėgintuvėliams, kurių parametrai išdėstyti aukščiau. |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 22. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.