ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad VšĮ LSMU Kauno ligoninė pasirengimo „Ultragarsinės diagnostikos sistema” pirkimui metu prašė suteikti ir siekė gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas iki pirkimo pradžios.

Rinkos dalyviai pateikė pasiūlymus, pastabas

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtinos ir aiškios, ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį pirkimo objektą). | Taip, sąlygos yra aiškios. |
| 2. | Kokius, Jūsų nuomone, papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami)? Kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos? | Naikinti, reikalavimą. Kadangi riboja konkurencingumą: 1.1.12. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; 5. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |
| 3. | Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp teikėjų? | 1.1.7. Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 355 dB Keisti į: 1.1.7. Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 320 dB *Šiuo metu rinkoje esančių modernių echoskopų tipinis dinaminis diapazonas dažnai neviršija 320 dB. Reikalavimas ≥ 355 dB yra per aukštas ir dirbtinai riboja konkurenciją, nes tik labai ribotas skaičius įrenginių gali jį pasiekti. 1.1.11. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose ≥ 30 kHz Keisti į: 1.1.11. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 19.5 kHz ir spektrinio doplerio režime ≥ 30 kHz *Spalvinis ir spektrinis Dopleris atlieka skirtingas užduotis. 1.1.19. Konveksinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,0) MHz Siūlome keisti, kadangi ribojamas konkurencigumas į: 1.1.19. Konveksinis daviklis: 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (2,0 – 5,0) MHz 1.1.20. Linijinis daviklis: 3. Elementų skaičius ≥ 960; Siūlome keisti, kadangi ribojamas konkurencigumas į: 1.1.20. Linijinis daviklis: 3. Elementų skaičius ≥ 256; 1.1.21. Linijinis daviklis: 2. Apžvalgos laukas ≤ 28 mm; Siūlome keisti, kadangi ribojamas konkurencigumas į: 1.1.21. Linijinis daviklis: 2. Apžvalgos laukas ≤ 39 mm; Naikinti, reikalavimą. Kadangi riboja konkurencingumą: 1.1.12. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; 5. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |
| 4. | Kokias numatote galimas rizikas dėl būsimos sutarties vykdymo? | - |
| 5. | Ar turite kitų pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. | - |
| 6. | Kokia būtų preliminari techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų kaina? (Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui) |  |
| 7. | Ar turite pastabų pasiūlymų vertinimo projektui? (jeigu teikiamas) | - |
| 8. | Ar turite pastabų kvalifikacinių reikalavimų projektui? (jeigu teikiamas) | - |
| 9. | Ar turite pastabų sutarties projektui? (jei teikiamas) | - |
| ... | Kitos tiekėjo pastabos ir (ar) pasiūlymai | - |

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtinos ir aiškios, ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį pirkimo objektą). | Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtini ir aiškūs. UAB „Ekstrameda“ yra potencialus pirkimo dalyvis ir ketina teikti pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto. Žemiau pateikiame pastabas dėl techninės specifikacijos projekto, kurios nėra ribojančios pirkimo dalyvių konkurencijos, tačiau suteiktų papildomą klinikinę ir ekonominę vertę perkančiajai organizacijai: Techninės specifikacijos P.1.1.21. reikalaujamo linijinio daviklio parametrai galėtų būti koreguoti, kad P.O. įsigytų modernesnį ir pranašesnį daviklį pagal tai, kas šiuo metu siūloma rinkoje (Philips „mL26-8“; General Electric „L6-24-D“; Siemens „18H6“). 1) Ne mažiau kaip trys gamintojai gali pasiūlyti linijinį daviklį, kurio dažnių diapazonas yra ne mažiau kaip nuo 8 iki 20 MHz. Aukštesnė viršutinė dažnio riba lemia geresnės kokybės skenuojamo paviršiaus vaizdo rekonstrukciją kraujagyslių ir MSK tyrimams. 2) Kad būtų užtikrinta gamintojų konkurenciją pagal siūlomo linijinio daviklio parametrus, prašome pralaisvinti apžvalgos lauką iki ≤ 29 mm. 3) Ne mažiau kaip trys gamintojai gali pasiūlyti aukšto dažnio ir mažo apžvalgos lauko linijinius daviklius, su 192 elementais. Daviklio elementais yra perduodama ultragarsinio signalo informacija, todėl davikliais su daugiau elementų rekonstruojamas didesnės raiškos UG vaizdas. Todėl prašome P.1.1.21. keisti sekančiai: „Linijinis daviklis: 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 8 iki 20 MHz; 2. Apžvalgos laukas ≤ 29 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 192.“ |
| 2. | Kokius, Jūsų nuomone, papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami)? Kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos? | - |
| 3. | Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp teikėjų? | - |
| 4. | Kokias numatote galimas rizikas dėl būsimos sutarties vykdymo? | - |
| 5. | Ar turite kitų pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. | - |
| 6. | Kokia būtų preliminari techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų kaina? (Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui) |  |
| 7. | Ar turite pastabų pasiūlymų vertinimo projektui? (jeigu teikiamas) | Pasiūlymo vertinimo kriterijų lentelėje techninis reikalavimas Nr. T4 „Tūrinio fotorealistinio vaizdo manipuliavimas su galimybe keisti šviesos šaltinio poziciją, atlikus tūrinio vaizdo pasukimą.“ apibūdina trimačio vaizdo manipuliavimo funkciją. Tokios programinės įrangos įsigijimas yra ekonomiškai naudingas, tačiau pagal techninės specifikacijos visumą galimai nebus panaudotas praktikoje. Techninėje specifikacijoje nenumatyti 3D/4D tyrimai ir skenavimą 3D/4D režimu palaikantis daviklis. Todėl alternatyviai siūlome kraujagyslių tyrimams skirtą programinę įrangą, kuri gali būti naudojama su specifikacijoje aprašytais davikliais ir leis tiksliau įvertinti kraujotakos srautą smulkiose kraujagyslėse. Prašome kriterijų Nr. T4 keisti sekančiai: „Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s.“ |
| 8. | Ar turite pastabų kvalifikacinių reikalavimų projektui? (jeigu teikiamas) | - |
| 9. | Ar turite pastabų sutarties projektui? (jei teikiamas) | - |
| ... | Kitos tiekėjo pastabos ir (ar) pasiūlymai |  |

Perkančioji organizacija siekia įsigyti ultragarso aparatą pagal aktualų poreikį, todėl buvo parengta techninė specifikacija orientuota į paslaugų spektrą, tyrimų kompleksiškumą. Perkančioji organizacija užtikrina, kad techninė specifikacija dirbtinai neriboja konkurencijos, parengta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Pažymime, kad techninė specifikacija atitinka ne mažiau trijų skirtingų ultragarso diagnostikos sistemų gamintojų techninius parametrus pilna apimtimi vadovaujantis atliktu rinkos tyrimu.

Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos pakeitimai 1.1.7, 1.1.11, 1.1.12.4, 1.1.12.5 orientuoti į žemesnės kategorijos įrangą, kuri riboja tyrimų progresą, įskaitant naujų metodų taikymą ortopedijos traumatologijos srityje;

Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos pakeitimai 1.1.19.1, 1.1.20.3 orientuoti į prastesnių techninių savybių ultragarso daviklius, kurie turi įtakos aukštesnės kategorijos ultragarso aparatų diagnostinio vaizdo galimybėms;

Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos  pakeitimai 1.1.21 priimtini, kadangi atliktos korekcijos turi įtakos sąnarių tyrimų efektyvumui.

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į tiekėjo pastabą atsisako T4 kriterijaus ir atnaujina ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką.

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 70;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus. | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,45 | 60 mėn. ir daugiau – 60 balai; 24 mėn. – 24 balai; |
| T2 | Komplektuojamo linijinio daviklio (TS 1.1.20 p.) elementų skaičius | Max - max balų, Min - 0 balų | L2 = 0,15 | 1900 elementų ir daugiau – 1900 balų; 960 elementų – 960 balų; |
| T3 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas (laipsniais) | Max - max balų, Min - 0 balų | L3 = 0,15 | 110° ir daugiau – 110 balų; 70° - 70 balų; |
| T4 | Realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimas („fusion“ arba lygiavertis) | Taip/Ne | L4 = 0,25 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-2436+L2T2-960940+L3T3-7040+L4T4)+X x (80000- Ki)22000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.